- Bydgoszcz, dn. 2015-04-13

- Nr sprawy:  10/2015/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy systemów implantów słuchowych na przewodnictwo kostne dla dzieci dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

1.	W punkcie 1.3 dotyczącym części implantowanej wymaga się, aby implant posiadał możliwość
wkręcania / odkręcania wspornika / zaczepu magnetycznego podczas zabiegu implantacji.

Czy Zamawiający dopuści implanty posiadające możliwość wkręcania / odkręcania wspornika podczas implantacji (bez zaczepu magnetycznego)?

2.	W punkcie 1.5 dotyczącym części implantowanej wymaga się, aby istniała możliwość dostarczenia
zaczepu magnetycznego.

Czy Zamawiający dopuści implanty nieposiadające możliwości dołączenia zaczepu magnetycznego?

Uzasadnienie pytań

Oferowane przez firmę Oticon Polska Sp. z o.o. implanty Oticon Medical są szeroko stosowane na świecie i w Polsce, między innymi są z powodzeniem wszczepiane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w klinikach uniwersyteckich w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Krakowie. Zaopatrują się w nie także szpitale dziecięce. Tym samym niezrozumiały wydaje się fakt eliminacji firmy Oticon Polska Sp. z o.o. z toczącego się postępowania nr 10/1015/PN poprzez opis przedmiotu zamówienia wskazujący pośrednio na implanty Cochlear BIA 400 / Attract z procesorami Cochlear Baha4, które są oferowane wyłącznie przez firmę Medicus z Wrocławia.

Oferowany przez firmę Oticon system implantu Ponto posiada zaczep przezskórny będący gwarancją uzyskania najlepszej jakości dźwięku oraz możliwości protezowania niedosłuchów nawet do 55dB HL BC. Rozwiązanie z zaczepem magnetycznym pod pozorem mniej inwazyjnego niesie za sobą szereg wad, o których z przyczyn oczywistych w materiałach promocyjnych się nie wspomina:

- Pogorszenie jakości przesyłanego dźwięku wynikające z tłumienia przez tkanki,

- Zmniejszenie wzmocnienia dźwięku (także efekt tłumienia tkanek).

- Powodowanie dodatkowego dyskomfortu u Pacjenta wynikające z ciągłego ucisku urządzenia na tkanki.

- Ogólna przydatność użytkowa systemu niewiele różni się od stosowania systemu na elastycznej opasce.

Pragniemy też zwrócić uwagę na fakt, że produkty Oticon wyróżniają się cechami niezwykle korzystnymi dla przyszłych użytkowników zarówno pod względem trwałości rozwiązań (co ma wpływ na koszty eksploatacji), łatwości użytkowania i komfortu słyszenia wynikającym z jakości cyfrowej obróbki dźwięku. Wprowadzenie dowolnego z tych parametrów do opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwiłoby złożenie oferty firmie Medicus, dlatego nie wnioskujemy o ich umieszczenie w SIWZ, a jedynie podkreślamy wymierne korzyści dla pacjentów wynikające z systemu Oticon Ponto, Są to między innymi:

•Zaczep firmy Oticon umożliwiający dołączenie do niego procesorów mowy różnych producentów dający Pacjentowi, w przyszłości, możliwość wyboru procesora (aparatu słuchowego) różnych producentów.

•Łatwość wymiany baterii (brak konieczności okresowej wymiany pokrywy baterii)

•Łatwość zmiany programów działania- dużym, łatwo dostępnym przyciskiem

•15 kanałowe przetwarzanie sygnału

•Zaawansowane układy redukcji hałasu (trzystanowe: mowa, mowa+hałas, tylko hałas),

•Możliwość detekcji i eliminacji szumu wiatru

•Zaawansowana kierunkowość mikrofonów, pozwalająca na pracę w trybie dookólnym i jednocześnie w trybie kierunkowym indywidualnie w 4 pasmach

•Zaawansowany układ pamięci urządzenia. W procesorach Oticon zapamiętywane są nie tylko podstawowe informacje o czasie używania urządzenia, ale też informacje o działaniu układów automatycznych (kierunkowość, redukcja hałasu) w różnych warunkach akustycznych, w których przebywał pacjent.

•Samouczące się pokrętło głośności (jeśli pacjent kilkakrotnie w tych samych sytuacjach akustycznych reguluje głośność aparatu, to aparat będzie to robił sam za pacjenta w przyszłości;

•Ilość możliwych do indywidualnego ustawienia programów działania: cztery

Jakość implantów i procesorów mowy Oticon Medical została doceniona w wielu klinikach na całym świecie (co szczegółowo dokumentują wszystkie dostępne niezależne badania porównawcze, wyraźnie wskazujące na przewagę rozwiązań stosowanych w produktach Oticon Medical), między innymi w USA, Holandii, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, RPA.

Również w Polsce coraz większa liczba ośrodków nabywa oferowane przez naszą firmę produkty w trybie przetargów nieograniczonych, w których dopuszcza się złożenie ofert przez dwóch i więcej oferentów.

Odpowiedź na zapytania Wykonawcy.

W odpowiedzi na pismo z dnia  10 kwietnia  uprzejmie informujemy ,  iż nie dopuszczamy technologii bez zaczepu magnetycznego.  Zdecydowaliśmy się stosować u naszych pacjentów implanty zakotwiczone oparte o technologię  magnetyczną, a nie technologię opartą na zaczepie przezskórnym. Przyczyną tej decyzji jest fakt , iż u ok 20-25% pacjentów stosujących technologię przeskórną również z zastosowaniem implantów firmy Oticon  występują odczyny skórne na granicy styku wspornika  i skóry , które wymagają leczenia miejscowego , farmakologicznego a czasem nawet wycinania tkanek podskórnych z następowymi przeszczepami skórnymi, co sprawia duży problem szczególnie u dzieci.  Posiadamy odpowiednią dokumentację fotograficzną tychże powikłań, a konieczność wielokrotnych hospitalizacji i dodatkowego leczenia u niektórych pacjentów z zaczepami przezskórnymi odzwierciedla dokumentacja medyczna jaką posiadamy w naszym ośrodku.  Wyniki te przedstawialiśmy i omawialiśmy  ostatnio podczas konferencji Otolaryngologów wojskowych w Ossie k. Rawy Mazowieckiej . Ponadto stercząca we włosach śruba zmusza małych pacjentów do stosowania środków szczególnej ostrożności szczególnie podczas lekcji wychowania fizycznego , a jak wiadomo uraz zaczepu może spowodować utratę implantu.  Wystawianie śruby z pokrywy czaszki powoduje również pewną stygmatyzację małego pacjenta i wzbudza niepotrzebne zainteresowanie rówieśników.

Zalety systemów przezskórnych znamy doskonale, ponieważ stosowaliśmy je u ponad 50 dzieci. Zaczep magnetyczny ma ogromną przewagę kosmetyczną  daje j zdecydowanie mniej powikłań skórnych , gdyż zaczep nie wystaje przez skórę,  a nieco gorsza transmisja dźwięku (5-7 dB) nie ma większego znaczenia.  Z powyższych przyczyn stosowanie technologii przezskórnej w sytuacji , gdy na rynku pojawiła się możliwość stosowania  procesorów na przewodnictwo kostne bez widocznej śruby i zaczepu  wystającego z czaszki  u dzieci w naszym ośrodku nie będzie miała zastosowania. W przypadku , gdyby zaistniała jednak taka konieczność ze względów akustycznych - istnieje możliwość zmiany decyzji z technologii magnetycznej na przezskórną.

Z  poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski