## Pakiet 1
| Nr sprawy 18/2015/PN |  |  | FORMULARZ CENOWY | [6 empty] | Zał. nr 2
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 9000
Razem
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową
 podwójne oznakowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTME 1671
 przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych i wirusów
 deklaracja zgodności CE
 posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z żywnością
 wszystkie dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu
 na opakowaniu wraz z poziomami ochrony min. 2 alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych, np. etanol i izopropanol

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne | pary | 22040
2. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii sterylne | pary | 500
Razem
Wymogi :
Poz. 1- rękawice chirurgiczne - chirurgia ogólna ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 )
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , mankiet prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,chlorowana,
 powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 30 µg/g
 zgodnie z normami : EN 455-1-3; EN 374 - 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671
 deklaracja zgodności CE
pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej.
Grubość na palcu 0.220 mm, grubość na dłoni 0.200 mm grubość na mankiecie 0.200 mm długość: 290 mm,
. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności,
numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz sterylizacja rękawic promieniami gamma
Poz. 2- rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 )
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 rękawice o grubości na palcu 0.185 mm, grubość na dłoni 0.175 mm grubość na mankiecie 0.165 mm długość: 290 mm
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z wyrazistą poprawiającą chwytność instrumentów powierzchnią, chlorowana oraz silikonowana
 powierzchnia wewnętrznapokryta poliuretanem i silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 50 µg/g
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 , oraz ASTM F- 1671
. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności,
numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz sterylizacja rękawic promieniami gamma
deklaracja zgodności CE

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: ,S,M,L | szt | 5000
RAZEM
Wymogi :

## Pakiet 4
Pakiet nr 4- MATERIAŁY MED. (CZEPKI, OCHRANIACZE) cpv:33199000-1
Lp. | Rodzaj sprzętu | nr katologowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Ochraniacze na buty (po 100 szt.) |  | op. | 12
2. | Maseczka chirurgiczna wiązana |  | szt. | 7300
3. | Maseczka chirurgiczna z gumką |  | szt. | 4000
4. | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki,wiazany z tyłu na troki,część przednia wydłużona z możliwościa wywinięcia |  | szt. | 1200
5. | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany ,wiazany na karku z tyłu na troki |  | szt. | 1200
6. | Czepek pielęgniarski włókninowy (z gumką) |  | szt. | 3700
7 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) rozmiar XS, S,M,L,XL ,XXL niesterylne |  | kpl | 3800
Razem
Poz. 7 - Komplety chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza i spodnie)
Nogawki bez sciagaczy. W spodniach zamiast gumki wciagnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeni,a,
przy szyi wykonczenie typu "V" w kolorze niebieskim lub zielonym, materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen
o min. gramaturze 45 g/m2, Materiał ubrania bezwzglednie musi spełniac wymogi normy EN 13795-1-3

## Pakiet 5
Pakiet 5 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kieliszki, pudełka, pojemniki, szpatułki CPV - 33196000-0
Lp. | nr katakogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | kieliszek jednorazowego użytku z miarką | opak. 100szt | 1000
2. |  | pudełka do zużytych igieł małe: 0,7 l. | szt. | 2200
3. |  | pudełka do zużytych igieł duże: 1,5 l.- 2l | szt. | 1200
4. |  | pojemniki do analiz moczu z nakrywkami białymi ,niesterylne: poj. od 100ml do 150ml.(pokrywka biała) | szt. | 8400
5. |  | pojemniki do analiz moczu z nakrywkawi czerownymi sterylne, pojedynczo pakowane: poj. od 100ml do 150ml. | szt. | 2000
6. |  | pojemniki do próbek kału | szt. | 1200
7. |  | pojemniki do dobowej zbiórki moczu; 2,5 l. z podziałką ( półprzezroczysty, szczelna nakrywka) | szt. | 600
8. |  | szpatułki jednorazowego użytku sterylne ( plastikowe lub drewniane) | opak. 100szt. | 2000
Razem
Wymagania:
Poz. 2 i 3. Pudełka do zużytych igieł
 Konstrukcja otworu wrzutowego ma zapewnić bezpieczne zbieranie zużytego sprzętu
 Wykonane z tworzywa nie ulegającego przekłuciom
Poz. 4 i 5. Pojemniki do analizy moczu
 szczelna nakrywka
Poz. 6 - Pojemniki do próbek kału
 łopatka do pobierania materiału max duża

## Pakiet 6
Pakiet 6 - Woreczki
Lp. | CPV | nr katalogowy | rodzaj woreczków | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | woreczki do próbek moczu u niemowląt-dziewczynki (sterylne) | szt. | 2500
2. | 33190000-8 |  | woreczki do próbek moczu u niemowląt-chłopcy (sterylne) | szt. | 2500
3 | 33190000-8 |  | worki do dobowej zbiórki moczu z zaworem 2 l (sterylne) | szt. | 500
Razem
Wymogi:
Poz. 1 i 2 - Woreczki do moczu –
 nie odparzają skóry dziecka,
 nie odklejają się w trakcie użycia,
 sterylne
Poz. 3 – Worki do dobowej zbiórki moczu-
 długości drenu od 90 do 130 cm,
 poprzeczny kranik spustowy typu T,
 port do pobierania próbek, bezigłowy
 sterylne,
 posiadające zastawkę antyrefluksyjną,
 dokładność pomiaru 100ml

## Pakiet 7
Pakiet 7 - Opaski identyfikacyjne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | podstawowy rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | opaska dla niemowląt* | w opak. 100szt. | 100
2. | 33190000-8 |  | opaska dla dorosłych | w opak. 100szt. | 60
Razem
Wymogi:
Opaski identyfikacyjne : nie odparzają skóry dziecka, klips dobrze trzyma, nie otwiera się
pakowane po 100szt.
*kolorowe - dwa różne kolory np.(niebieskie i różowe)

## Pakiet 8
Pakiet 8 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem CPV- 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj elektrody | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | elektroda noworodkowa niewidoczna w RTG, na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 24 do 30 mm | szt. | 3000
2. |  | elektroda pediatryczna niewidoczna w RTG, na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 7000
3. |  | elektroda dla dorosłych niewidoczna w RTG, na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 9000
3. |  | elektroda do prób wysiłkowych i Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 6000
4. |  | elektroda do prób wysiłkowych i Holtera, na włókninie o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 2000
5 |  | Elektrody radioprzezierne pediatryczne ,używane przy badaniu MRI | szt. | 950
RAZEM
Wymogi :
wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów
 nie odparzają skóry dziecka, nie odklejają się
 elektrody charakteryzujące się elastycznością, niealergicznoscią i doskonałą przyczepnością, przyjazne dla skóry dziecka
 żele stałe lub mokre, niealergiczne o bardzo niskiej rezystencji
 możliwość zastosowania u noworodków i dzieci
 wytrzymałość min. 24 h.

## Pakiet 9
Pakiet 9 - Maseczki tlenowe i wąsy tlenowe CPV- 33157200-7,33157110-9
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | maski tlenowe z drenem dla niemowlaków S (sterylne) | szt. | 800
2. |  | maski tlenowe z drenem dla dzieci M (sterylne) | szt. | 800
3. |  | maski tlenowe z drenem dla dorosłych L (sterylne) | szt. | 500
4. |  | wąsy tlenowe dla noworodków (wcześniaków)-sterylne | szt. | 100
5. |  | wąsy tlenowe dla niemowląt (sterylne) | szt. | 100
6. |  | wąsy tlenowe dla dzieci (sterylne) | szt. | 100
7. |  | Dreny do tlenu - sterylne | szt. | 17000
Razem:
Wymogi:
Pozycja nr 5 -7 - Wąsy tlenowe dla noworodków, niemowląt i dla dzieci:
 sterylne
 zakrzywione końce do nosa
noski wykonane z miękkiego materiału bez ftalanów
 siodełko pozycjonujące
 zacisk
 uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
 dren niezałamujący się o przekroju gwiazdki
 w poz.5 część donosowa wykonana z miękkiego materiału łagodnie zakończonego, odpowiednia do wielkości otworów nosowych dla noworodków

## Pakiet 10
Pakiet 10- Nebulizator z maską aerozolową ...- sterylny
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33157110-9 |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla niemowląt "S" sterylny | szt. | 400
2 | 33157110-9 |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dzieci starszych "M"- sterylny | szt. | 300
3 | 33157110-9 |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dorosłych "L"- sterylny | szt. | 100
Razem:

## Pakiet 11
Pakiet 11- Papier do EKG,USG
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do EKG - Cardiorapid - 120X30 | szt. | 200
2 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do EKG -Midi Card 130 x 25 | szt. | 300
3 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do EKG - AT 1– Schiller | szt. | 50
4 | 22993000-7 |  | Papiery termoczułe do aparatów: ASCARD MR SILVER , M-TRACE 112x25 | szt. | 500
5 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do aparatu Ascard Mr Gold 210x62x16 | szt. | 200
6 |  |  | . Papier termoczuły „ Asgard - 33 „ 110 x 10 | szt. | 200
7 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do USG - „SONY” UPP – 110S Typ I Normal /papier do USG zalecany przez producenta aparatu USG/ | szt. | 200
8 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły w rolkach, bezpyłowy 57 x 50 x 12 mm | szt. | 100
Razem:

## Pakiet 12
Pakiet 12 - Czujniki do pulsoksymetru Nellcora - jedn. użytku sterylne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor MAX-P-I pediatryczne- od 10 do 50 kg, | szt. | 480
2 | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX N-I dla noworodków poniżej 3kg lub dla dorosłych powyżej 40 kg | szt. | 864
3 | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX I -I dla .niemowląt od 3kg do 20kg. | szt. | 864
RAZEM
WYMOGI:
Poz. 1-czujniki do pulsoksymetru Nellcor MAX-P- I pediatryczne- od 10 do 50 kg,
Poz. 2 - czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX N- I dla noworodków poniżej 3 kg lub dla dorosłych powyżej 40kg.
Poz. 3 - czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX I -I - dla niemowląt od 3kg. do 20kg.
Czujniki mają być:
 sterylne
 jednorazowego użytku
 nie zawierające lateksu
 samoprzylepne
 kalibrowane cyfrowo i analogowo
 w technologii Nellcor OxiMax
pakowane pojedyńczo
prawidło indetyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii

## Pakiet 13
Pakiet 13 - Mankiety noworodkowe do monitora "Infinity Delta " (CPV 33100000-1)
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Mankiet noworodkowy jedn. szerokość mankietu 7,1cm - dł.mankietu 13,1cm | szt. | 50
2. |  | Mankiet noworodkowy jedn.szerokość mankietu 8,3cm - dł.mankietu 15cm | szt. | 50
3. |  | Mankiet noworodkowy jedn. szerokość mankietu 7,1cm - dł.mankietu 13,1cm | szt. | 60
4. |  | Mankiet noworodkowy jedn.szerokość mankietu 8,3cm - dł.mankietu 15cm | szt. | 70
Razem:

## Pakiet 14
Pakiet 14- Osrzęt do systemu STYMULACJI MONITOROWANIA CIĄGŁOŚCI NERWÓW NIM-RESPONSE 3,0 NR 2NR 3- 0293
CPV- 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Elektroda do stymulacji 2 Channel,12mm (do masteidectomii do ucha ) | opak. | 100
2 |  | Głowica do stymulacji nerwu + rękojeść (czujnik) | opak. | 100
3 |  | Elektroda do stymulacji 4 Channel,12mm (do ślinianki ) | opak. | 8
4 |  | Rurka dotchawicza do monitorowania strun głosowych i powtarzeajacej się czynności EMG do nerwu krtaniowego kompatybilna z systemem do śródoperacyjnego neurumonitoringu NIM Response,średnica od 5mm do 8mm | szt | 6
Razem:

## Pakiet 15
Pakiet 15 - Łączniki do drenów i cewników -sterylne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | Łącznik do drenów i cewników | szt | 1700
2 | 33100000-1 |  | Łącznik do drenów i cewników | szt. | 200
RAZEM

## Pakiet 16
Pakiet 16 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem (CPV 33157810-6)
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | pediatryczny zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowanym co 2 ml, rozmiar 15 mm, długość drenu 1,8, pakowany łącznie, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowane-folia . | szt. | 150
2 |  | Dla dorosłych zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowanym co 2 ml, rozmiar 22mm, długość drenu 1,8, pakowany łącznie, wyposażony w samouszczelniający się łącznik T, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowane-folia. | szt. | 50
3 |  | Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 0-1 | szt. | 150
4 |  | Maski o podwójnych rozmiarach: 2-3 | szt. | 300
5 |  | Maskianestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 3-4 | szt. | 300
6 |  | Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 5-6 | szt. | 300
Razem:
Wymogi do poz, 3,poz.4,poz.5,poz.6
maski anestetyczne twarzowa jednorazowe bez PCV, transparentna obudowa, miękki mankiet, anatomiczny kształt, kod kolorystyczny na mankiecie, maski w podwójnych rozmiarach: 0-1,2-3,3-4,5-6 pokrywających standardowe 6 rozmiarów .

## Pakiet 17
Pakiet 17 - Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda i monitora Masimo
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | czujniki do monitora Datex Ohmeda TS –AF -10 | szt. | 150
2. |  |  | Czujnik do monitora Masimo Set, LNOP Inf-L dla niemowląt o wadze >3-20kg.,powłoka rewitalizacyjna, jednopacjentowe,sterylne | szt. | 300
3. | 33100000-1 |  | Czujnik do monitora Masimo Set, LNOP Neo - L dla noworodków o wadze <3 kg.,powłoka rewitalizacyjna, jednopacjentowe,sterylne | szt. | 300
RAZEM

## Pakiet18
Pakiet nr 18 - Butle typu Redona i dreny
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych - Mini redon 50ml |  | szt. | 200
2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych - Mini redon 50ml ,przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego drobnych ran, krwiaków, ropni, pooeracyjnego drenżu ran w obrębie ucha ,nosa,Składający się z plastikowego pojemnika ssącego typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 50ml. |  | szt. | 200
3. | Butle typu redona 200ml Butelka typu płaskiego , przeznaczona do drenażu grawitacyjnego, Wykonana z poliuretanu , z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6 CH do 18 CH , ze skalą ułatwiającą ocenę odessanego płynu |  | szt. | 1000
4. | Butle typu redona 400ml Butelka typu płaskiego , przeznaczona do drenażu grawitacyjnego, Wykonana z poliuretanu , z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6 CH do 18 CH , ze skalą ułatwiającą ocenę odessanego płynu |  | szt. | 200
5. | Dren T-Kehr -z medycznego PCV - nr CH6,CH8,CH10 |  | szt. | 30
6. | Dren T-Kehr - 100% silikonu - nr CH12,CH14,CH16 Wykonany z 100 % biokompatybilnego i transparentnego silikonu, przeźroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu , atraumatyczne miękkie zakończenie i pasek TRG na całej długości drenu, Długość ramion 450 x 180 mm, pakowany podwójnie ( folia + papier / folia ) |  | szt. | 10
7. | Dren brzuszny 100% silikonu nr:CH6,CH8,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18,CH20,CH22,CH24,CH26,CH28 Dren wykonany z 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu z 6 atraumatycznymi otworami drenującymi, perforacja o długości 10 cm , atraumatyczne , miękkie zakończenie drenu z paskiem RTG na całej długości drenu, długość 50 cm, pakowany podwójnie ( folia + papier / folia) |  | szt. | 300
8. | Dren Redona- poliuretanowy nr: CH6,CH8,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18 Wykonany z poliuretanu, wolny od PCV oraz ftalanów, naprzemienna perforacja o długości 15 cm, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, atraumatyczne zakończenie oraz wyprofilowany otwory drenujące, pasek RTG na całej długości , długość 800 mm, pakowany podwójnie ( folia + papier / folia) |  | szt. | 300
9. | Worek do drenażu worek zbiorczy do drenażu , skalowany co 50 ml, o pojemności 500 ml z łącznikiem schodkowym w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający bezkontaktowe, wygodne i szybkie opróżnianie worka , tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści |  | szt. | 150
Razem:
Wymogi:
Pozycja nr 1- Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych
Mini Redon - przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego drobnych ran, krwiaków, ropni, pooeracyjnego drenżu ran w obrębie ucha ,nosa,
Składający się z plastikowego pojemnika ssącego typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o
pojemności 50 ml w komplecie z drenem Redona i z trokarem CH 8 długości 50 cm i perforacji o długości 15 cm, z czytnikami o głębokości,
paskiem kontrastującym w RTG oraz stalowym, zagiętym trokarem.
Mieszek z możliwością wytworzenia podciśnienia początkowego od 200 mbar, posiadający:
wyraźną i czytelną skalę co 10 ml i silikonowe uszczelnienie typu O-Ring, które poprzez dokręcenie zakrętki stabilizuje i uszczelnia dren
Opakowane podwójnie papier/folia

## Pakiet 19
Pakiet nr 19 -Końcówki do pola operacyjnego
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Końcówka Yankauer standardowa Stosowana do odsysanie pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • ergonomicznie ukształtowana z podwójnym załamaniem krzywizny • 4 otwory boczne • CH 23 - Ø 3,80 mm/7,59 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania opakowanie papier- folia | szt. | 100
2. |  | Końcówka Yankauer CH 20 Stosowana do odsysanie pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • bez otworów bocznych • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 100
3. |  | Końcówka Yankauer CH 20 z 4 otworami bocznymi Stosowana do odsysania pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • 4 otwory boczne • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 100
4. |  | Końcówka Yankauer Sump Tip koszyczkowa Stosowana do wzmożonego odsysania, w chirurgii klatki piersiowej i chirurgii przewodu pokarmowego • kaniula zakończona koszyczkiem • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.), 7 otworów • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4”) oraz 9,50 mm (3/8”) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 700
5. |  | Końcówka Yankauer Pool Tip Stosowana do odsysania obfitych krwawień w chirurgii brzucha, klatki piersiowej, wątroby • kaniula ze zdejmowalną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów • w nasadce cztery rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm • otwory boczne w kaniuli wewnętrznej • CH 23 - Ø 3,80 mm/7,59 mm/11,85 mm (wew./zew.) • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4”) oraz 9,50 mm (3/8”) Opakowanie folia/papier | szt. | 20
RAZEM

## Pakiet 20)
Pakiet 20 - Wkłady do ssaka
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Wkłady 2,5l z proszkiem żelującym | szt. | 390
2 |  | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant | szt. | 30
Razem:
Wymogi:
poz. 1
 Wkład jednorazowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami:
portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne;
zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy);
ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra;
łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.
Note on I5: wsd:

## Pakiet 21
Pakiet 21 - Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków i wcześniaków
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. Cewnik poliuretanowy, do wkłuć centralnych zakładany z obwodu, dla wcześniaków z m.c. poniżej 1 kg, bez mandrynu
1 |  | rozmiar 24G (1Fr) długość cewnika 8cm,rozłamywalna igła | szt. | 3
2 |  | rozmiar 24G (1F) długość cewnika 20cm,rozłamywalna igła | szt. | 3
Razem:
2. Cewnik poliuretanowy do wkłuć centralnych zakładanyc z obwodu, dla noworodków powyżej 1 kg, w zestawie ze strzykawką 3 ml i sterylną taśmą mierzącą; cewnik cieniujący w Rtg
1 |  | 2 Fr , długość cewnika 15 cm, rozłamywalna igła | szt. | 4
2 |  | 2 Fr , długość cewnika 30cm, rozłamywalna igła | szt. | 4
3 |  | 2 Fr , długość cewnika 15 cm, rozłamywalna kaniula -Microflash | szt. | 1
4 |  | 2 Fr , długość cewnika 30 cm, rozłamywalna kaniula -Microflash | szt. | 1
Razem:
3. Cewnik ECC, silikonowy do wkłuć centralnych zakładanych z obwodu, dla noworodków i wcześniaków; cieniujący w Rtg
1 |  | rozmiar 19G (2 Fr ), długość cewnika 15 cm, igła motylek | szt. | 2
2 |  | rozmiar 19G (2 Fr ), długość cewnika 30cm, igła motylek | szt. | 2
Razem:
4. Kaniule pępkowe jednoświatłowe PUR (poliuretanowe), cieniujące w Rtg
1 |  | rozmiar 2,5Fr ,długość cewnika 30cm | szt. | 1
2 |  | rozmiar 3,5Fr ,długość cewnika 40cm | szt. | 3
3 |  | rozmiar 4Fr ,długość cewnika 40cm | szt. | 4
4 |  | rozmiar 5Fr ,długość cewnika 40cm | szt. | 2
Razem:
1 |  | Zestaw do transfuzji wymiennej | szt. | 1
2 |  | Zastawka Heimlicha plus łącznik do podłączania małych trocarów | szt. | 3
Razem:
Razem:za wszystko

## Pakiet 22
Pakiet 22 - Końcówli uszne Interacostics
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
I Grupa - Końcówki uszne do Otoemisji OtoRead
1 |  | 4 mm ER noworodkowa czerwone z listkami | szt. | 300
2 |  | 6 mm (zielone) | szt. | 200
3 |  | 7 mm (żółty) | szt. | 200
4 |  | 8 mm (czerwone) | szt. | 200
5 |  | 9 mm (niebieski) | szt. | 200
6 |  | 10 mm (zielone) | szt. | 100
Razem:
II Grupa - Końcówki uszne do Tympanoetru AT 235
1 |  | 3-5 mm z kołnierzem (czerwone) | szt. | 400
2 |  | 4-7 mm z kołnierzem ( niebieskie) | szt. | 100
3 |  | 5-8 mm z kołnierzem ( żółte) | szt. | 100
4 |  | 7 mm (niebieskie) | szt. | 200
5 |  | 8 mm (żółty) | szt. | 200
6 |  | 9 mm (zielony) | szt. | 200
7 |  | 10 mm (czerwone) | szt. | 200
8 |  | 11 mm (niebieski) | szt. | 200
9 |  | 12 mm (żółty) | szt. | 200
10 |  | 13 mm (zielony) | szt. | 100
Razem:
III Grupa - Końcówki uszne kształt grzybka do Tympanoetru AT 235
1 |  | 7 mm - niebieskie | szt. | 200
2 |  | 8mm - żółte | szt. | 200
3 |  | 9mm - czerwone | szt. | 200
4 |  | 10mm - zielone | szt. | 200
5 |  | 11mm - niebieskie | szt. | 200
6 |  | 12mm - żółte | szt. | 200
7 |  | 13mm - zielone | szt. | 200
8 |  | 14mm - czerwone | szt. | 200
9 |  | 15mm - niebieskie | szt. | 200
10 |  | 19mm - żółte | szt. | 200
Razem:
IV Grupa - Końcówki uszne kształt grzybka do Tympanoetru MT10
1 |  | 6mm - fioletowe | szt. | 200
2 |  | 7 mm - żółte | szt. | 200
3 |  | 9 mm - zielone | szt. | 200
4 |  | 10mm - niebieskie | szt. | 200
5 |  | 11mm - białe | szt. | 200
6 |  | 13mm - żółte | szt. | 200
7 |  | 15mm - zielone | szt. | 200
8 |  | 18mm - niebieskie | szt. | 200
Razem:
V Grupa - Wkładki jednorazowe uszne z gąbki typu insert do aparatu BERA,ABR
1 |  | 3A | szt. | 200
2 |  | 3B | szt. | 200
3 |  | 3C | szt. | 50
Razem:
1 |  | Końcówki do sondy OtoRead | szt. | 15
Razem:
Razem za wszystko

## Pakiet 23
Pakiet 23 - Sprzęt pozostały( rozpatrywany pozycjami )
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33100000-1 |  | Okularki ochronne do naświetlań noworodków, jednorazowego uytku: rozmiary; noworodki 30-38cm, wcześniaki 24-33cm | szt. | 300
2. | 33100000-1 |  | filtry do ssaka | szt. | 1000
3. | 33190000-8 |  | worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci (sterylne) | szt. | 100
4. | 33100000-1 |  | Osłonki diagnostyczne, nawilżone do głowic USG | szt. | 600
5. | 33196000-0 |  | Torba na wymiociny jednorazowego użytku typu Vommax | szt. | 2000
6. | 33196000-0 |  | Rekawica do higieny osobistej | szt. | 2400
7. | 33196000-0 |  | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm² , powierzchnia 85cm² | szt. | 300
8 | . |  | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku, wykonana z rozciągliwego paska gumy- szerokości 2,5 cm (w opak. 25szt.) | opak. | 300
.9 | 33100000-1 |  | Ustnik jedn użytku biologicznie czysty,pakowany pojedyńczo do spirometru LUNGTEST średnica ustnika:zew. 30mm, wew 28 mm. | szt. | 1500
10. | 33196000-0 |  | Elektrody EKG z przewodami dla noworodkowów/dzieci do monitora Infinity Delta (w opak 3szt.) | opak. | 800
11. | 33190000-8 |  | Wkłady do ssaka o pojemności 2000ml | szt. | 300
RAZEM
Pozycja nr 2 – Filtr do ssaka
 filtr bakteryjno – wirusowy do ssaka okrągły z elastycznym łącznikiem
 posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących
efektywność filtrowania >99,8%
Poz. 3 - Worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci w systemie zamkniętym
 komora pomiarowa 500ml, dokładna skala co 1 ml do 40 ml, co 5ml do 100 ml , co 10ml do 500ml
 zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik drenu zabezpieczajacąca przed cofaniem się zalegajacego moczu do cewnika Foley,
zastawka przeciwzwrotna w worku
 dren dwuświatłowy
 uniwerslany bezigłowy port do pobierania próbek
 pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, worek z podziałką
kranik spustowy
zakładany czas stosowania: od 7-14 dni
 sterylny zestaw
Poz. 5 - Torba na wymiociny jednorazowego użytku
 o pojemności 1500ml.
 typu Vommax , wykonane z przezroczystego materiału
wyskalowana co 100ml
 posidająca uchwyt umożliwiający higinicze zamknięcie
 z maską o anatomicznym kształcie twarzy
 długi zbiornik umożliwiający używanie go przez pacjentów leżących
Pozycja nr 6 -Rekawica do higieny osobistej
 miękka rekawica wykonana z włókien połączonych w oparciu o system termo- łączenia bez użycia środków chemicznych
 bez lateksu, formaldehydu
 impregnowana żelem dermatologicznym o neutralnym pH 5.5
 hipoalergiczna
Pozycja nr 7 -Wstępnie podłączone do przewodów elektrody monitorowania noworodków /dzieci
 wolne od lateksu
sterylne
jednorazowego użytku
 samoprzylepne
 komptybilne z monitorem Infinity Delta
 różnokolorowe przewody
Pakiet nr 14 - Wkład jednorazowy do ssaka
Wkład jednorazowy do zbiornika ssaka elektrycznego typ - ESS 200V-E o pojemności 2000 ml wykonany z poliolefiny, wytrzymałej na rozerwanie.
Nie sterylny, wolny od polichlorku winylu ( bezpieczna utylizacja-spopielenie nawet w niższych temperaturach).
Zintegrowany z pokrywą kanał ssący oraz filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepełnieniowej
zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu.

## Pakiet 24
Pakiet 24 -Zestawy do urologii
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik od CH4 , dł. od 8 cm do 28 cm dla cewnika CH4 oraz od 24 cm do 30 cm dla cewnika CH4,7 , średnica pętli pęcherzowej 2 cm, cewnik otwarty od strony pęcherza, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; popychacz o długości 40 cm, w kolorze niebieskim; prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE), o długości 125 cm, z elastyczną 2-3 cm końcówką (średnica prowadnika dopasowana do średnicy cewnika tj. 0,025” dla cewnika CH4; 0,028” dla cewnika CH4,7; 0,035” zacisk. Drenaż od 3 do 6 miesięcy. | kpl. | 80
2. |  | Zestaw punkcyjny do punkcji pęcherza moczowego CH 8 - CH 14 w składzie: cewnik prosty, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 30 i 40 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 1,5 ml dla cewnika CH 8, 3 ml dla cewnika CH 10, 5 ml dla cewnika CH 12 – CH 14; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 8 cm i 12 cm i średnicy 3,6 mm – 5,6 mm (w zależności od rozmiaru cewnika) ; zatyczka; skalpel. | kpl. | 10
3. |  | Zestaw punkcyjny do punkcji pęcherza moczowego CH 12 - CH 14 w składzie: cewnik typu J, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 40 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 5 ml; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12 cm i średnicy 5,6 mm; zatyczka; skalpel. - | kpl. | 10
4. |  | Zestaw wymienny do punkcji pęcherza moczowego CH 12 - CH 18 w składzie: cewnik typu J, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 40 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 5 ml dla cewnika CH 12-CH 14 oraz 10 ml dla cewnika CH 16-CH 18; prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE) z elastyczną końcówką, o długości 100 cm i średnicy 0,038”; zatyczka; skalpel. | kpl. | 10
5. |  | Zestaw wymienny do punkcji pęcherza moczowego CH 8 - CH 20 w składzie: cewnik prosty, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 30 i 40 cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 1,5 ml dla cewnika CH 8, 3 ml dla cewnika CH 10, 5 ml dla cewnika CH 12 – CH 14, 5-10 ml dla cewnika CH 16-CH 20; prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE) z elastyczną końcówką, o długości 100 cm i średnicy 0,025” dla cewnika CH 8, 0,032” dla cewnika CH10-CH12 oraz 0,038” dla CH 14; zatyczka; skalpel. | kpl. | 12
6. |  | Zestaw punkcyjny do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 6-CH 12, dł. 24-34 cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG, wyposażona w specjalne, demontowane skrzydełka ułatwiające trzymanie igły; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm"; rozszerzadła atraumatyczne, widoczne w RTG – jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki dla cewników CH 6-CH 9 oraz dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki dla cewników CH 10,5 oraz CH 12; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | kpl. | 10
7. |  | Zestaw punkcyjny do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 6-CH 12, dł. 24-34 cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG, wyposażona w specjalne, demontowane skrzydełka ułatwiające trzymanie igły; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm"; rozszerzadła atraumatyczne, widoczne w RTG – jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki dla cewników CH 6-CH 9 oraz dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki dla cewników CH 10,5 oraz CH 12; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | kpl. | 10
8. |  | Zestaw punkcyjny do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8,CH 14, dł. 28cm, wykonany z poliuretanu, z lejkiem do podłączenia worka na mocz oraz zaciskiem do regulacji przepływu moczu; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG, wyposażona w specjalne, demontowane skrzydełka ułatwiające trzymanie igły; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm"; dwa rozszerzadła atraumatyczne w tym ostatnie z rozrywalną koszulką (dla cewnika CH 11 – rozszerzadła: 08 FR i 12FR, dla cewnika CH 14 – rozszerzadła: 10 FR i 16 FR); zatyczka. | kpl. | 10
9. |  | Cewnik balonowy 3-j drożny z końcówką typu Couvelaire CH 16-CH 24, wykonany ze 100 % silikonu, z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję oraz dwoma otworami bocznymi, balon o pojemności: 40 ml dla cewnika CH 16, 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22, długość cewnika 42 cm. | szt. | 10
RAZEM

## Pakiet 25
Pakiet nr 25 -Staplery liniowe
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
I - Staplery liniowe - jednorazowe
1. |  | Stapler liniowy do zamknięcia na głucho, jednorazowego użytku , długość zespolenia 45mm, wysokość otwartej zszywki 3,5mm do tkanki standardowej , zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | kpl. | 10
2 |  | Ładunek do staplera liniowego , jednorazowego użytku , długość zespolenia 45mm, wysokość otwartej zszywki 3,5mm do tkanki standardowej , zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 24
3 |  | Stapler liniowy do zamknięcia na głucho ,jednorazowego użytku , długość zespolenia 45mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm do tkanki grubej , zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | kpl. | 10
4 |  | Ładunek do staplera liniowego , jednorazowego użytku , długość zespolenia 45mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm do tkanki grubej , zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 24
II- Staplery - jednorazowe
1 |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki naczyniowej | kpl. | 50
2 |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 2,5mm do tkanki naczyniowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 60
3 |  | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,85mm o prostokątnym przekroju drutu na całej długości do tkanki standardowej | kpl. | 50
4 |  | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku , długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,85mm do tkanki standardowej , zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 36
5 |  | Jednorazowy stapler endoskopowy uniwersalny długość trzonu 6cm – do ładunków liniowych ze sterylnym nożem o dł. 30mm, 45mm, 60mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni. | szt. | 30
6 |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.45mm do uniwersalnego staplera endoskopowego , zakładające dwa potrójne rzędy zszywek , zszywka do tkanki standardowej 3,5mm – po zamknięciu 1,5mm | szt. | 18
7 |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.45mm do uniwersalnego staplera endoskopowego , zakładające dwa potrójne rzędy zszywek , zszywka do tkanki grubej 4,8mm – po zamknięciu 2,0mm | szt. | 18
8 |  | Ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o dł.60mm do uniwersalnego staplera endoskopowego , zakładające dwa potrójne rzędy zszywek , zszywka do tkanki grubej 4,8mm – po zamknięciu 2,0mm | szt. | 12
RAZEM

## Pakiet 26
Pakiet 26 Myjki do oparzeń
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Jednorazowa, dwustronna myjka ręczna do mechanicznego oczyszczania pourazowych ran skórnych: oparzeń, ran komunikacyjnych, owrzodzeń itp. Sterylny wyrób medyczny dedykowany do przygotowania świeżych ran w warunkach sali zabiegowej lub bloku operacyjnego. Gąbka zbudowana z porowatej, chłonnej pianki o różnej twardości. Strona pierwsza, miękka przeznaczona do delikatnego oczyszczania, strona druga szorstka przeznaczona do abrazji. Element doprowadzający płyny czyszczące - przezroczysty dren zamocowany wewnątrz gąbki, wyposażony w rolkową klamrę regulującą przepływ płynu. Pakowany pojedynczo w sterylne opakowanie. | szt. | 200
Razem:

## Pakiet 27
Pakiet 27 Ostrza do dermatomu i płyty nośne do siatkownicy
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Ostrza do dermatomu typu Wagner – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem akumulatorowym typ Acculan 3Ti | szt. | 90
2. |  | Płyty nośne do siatkownicy - jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie,kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą firmy Aesculap, dostępne w rozmiarach 1:1,5; 1:3; 1:6 | szt. | 90
Razem:

## Pakiet 28
Pakiet 28 Szczotki chirurgiczne i myjki sterylne
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | szczotki chirurgiczne 4% chlorksexydyną | szt. | 1200
2. |  | Myjki 4% chlorksexydyną | szt. | 200
3. |  | Szczotki chirurgiczne suche | szt. | 1000
Razem:

## Pakiet 29
Pakiet 29 Fartuchy chirurgiczne
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Fartuch chirurgiczny sterylny wzmocniony z mankietem (S-XXL) | szt. | 1500
2. |  | Fartuchy chirurgiczne nie sterylne (M-XXL) | szt. | 3000
Razem:
Wymagania:
Poz. 1 Fartuch wykonany z materiału SMMS
Sterylny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Gramatura 35g/m²
Dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42g/m² i na rękawach min. 40,5g/m²
Umiejscowienie troków umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep, mankiet miękka dzianina poliestrowa:
szerokość min. 8 cm.
Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji

## Pakiet 30
Pakiet 30 - Osprzęt do aparatury multiFiltrate
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Wkłucia do dializ- cewnik sylikonowy nr 8F dł. 12cm |  | szt. | 3
2. | Wkłucia do dializ - cewnik sylikonowy nr 11,5F dł. 15cm |  | szt. | 3
3. | Zestaw MultiFiltrate Kit paed |  | szt. | 10
4. | Plazma filtr z Fressenius Psu1S |  | szt. | 10
5. | Multifiltrate- KIT 3 CWHD 600 |  | szt. | 5
6. | Multifiltrate- KIT 6 MPS 2 |  | szt. | 5
7. | łącznik do terapii dyfuzyjnej- multifiltr |  | szt. | 10
8. | Worek na filtrat (do dializ) |  | szt. | 20
RAZEM:

## Pakiet31
Pakiet 31- Asortyment do leczenia wodogłowia
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Depozyt (szt.)
1. |  | ZASTAWKA CYLINDRYCZNA UltraVS ® (In-Line system) noworodkowa niskociśnieniowa - zestaw ze zbiornikiem Rickhama, drenem komorowym Small 18cm i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 90cm. | szt. | 3 | [6 empty] | 1
2. |  | ZASTAWKA CYLINDRYCZNA UltraVS ® (In-Line system) noworodkowa średniociśnieniowa - zestaw ze zbiornikiem Rickhama, drenem komorowym Small18 cm i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 90cm. | szt. | 3 | [6 empty] | 1
3. |  | ZASTAWKA CYLINDRYCZNA UltraVS ® (In-Line system) noworodkowa wysokociśnieniowa - zestaw ze zbiornikiem Rickhama, drenem komorowym Pudenz Small 18cm i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 90cm. | szt. | 3 | [6 empty] | 1
4. |  | Dren dosercowy Infant, 55cm, średniociśnieniowy | szt. | 3 | [6 empty] | 1
5. |  | Dren dosercowy Standard, 60cm, nisko, średnio i wysokociśnieniowy | szt. | 3 | [6 empty] | 1
6. |  | Dren komorowy Standard 18cm | szt. | 4 | [6 empty] | 1
7. |  | Dren komorowy Small , 18cm | szt. | 4 | [6 empty] | 1
8. |  | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem, 120cm | szt. | 4 | [6 empty] | 1
9. |  | Zbiornik Rickhama mały, /11.5mm x 7.7mm/ | szt. | 3 | [6 empty] | 1
10. |  | ZASTAWKA niskoprofilowa Standard, ciśnienie niskie, z integralnym fizjologicznym urządzeniem antysyfonowym ASD normalnie otwartym - z drenem komorowym Standard z prowadnicą 18cm, silikonowym prowadnikiem kolankowym i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 120cm. | szt. | 3 | [6 empty] | 1
11. |  | ZASTAWKA niskoprofilowa Standard, ciśnienie średnie, z integralnym fizjologicznym urządzeniem antysyfonowym ASD normalnie otwartym - z drenem komorowym Standard z prowadnicą 18cm, silikonowym prowadnikiem kolankowym i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 120cm. | szt. | 4 | [6 empty] | 1
12 |  | ZASTAWKA niskoprofilowa Mini, ciśnienie niskie, z integralnym fizjologicznym urządzeniem antysyfonowym ASD normalnie otwartym - z drenem komorowym Small z prowadnicą 18cm, silikonowym prowadnikiem kolankowym i z przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 90cm. | szt. | 4 | [6 empty] | 1
13. |  | ZASTAWKA niskoprofilowa Mini, ciśnienie średnie, z integralnym fizjologicznym urządzeniem antysyfonowym ASD normalnie otwartym - z drenem komorowym Small z prowadnicą 18cm, silikonowym prowadnikiem kolankowym i z przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 90cm. | szt. | 4 | [6 empty] | 2
14. |  | Zamknięty zestaw do drenażu zewnętrznego z plastikowym panelem z podwójną skalą ciśnienia, biuretą o poj. 50ml, workiem o pojemności 700ml, dwoma portami do bezigłowego pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego. | szt. | 6 | [6 empty] | 3
15. |  | Dren do drenażu komorowego, Pediatryczny o dł. 23cm, średnicy wew. 1,3mm i zewn. 2,5mm wraz z trokarem i prowadnicą drenu komorowego. | szt. | 5 | [6 empty] | 3
16. |  | Dren komorowy gruby o długości 35cm, średnicy wew. 1,6 i zewn. 2,9mm wraz z trokarem i prowadnicą drenu komorowego. | szt. | 4 | [6 empty] | 2
17. |  | Dren lędźwiowy o długości 80cm, średnicy wew. 0,7 i zewn. 1,5mm wraz z igłą Touchy, klamerkami i łącznikiem Luer | szt. | 6 | [6 empty] | 2
18. |  | Worki wymienne do drenażu zamkniętego 700 ml, | szt. | 10 | [6 empty] | 5
19. |  | Łącznik zastawkowy prosty, średnica wewn. 1,1mm, zewn. 1,9mm | szt. | 5 | [6 empty] | 2
20. |  | Prowadnik do wyprowadzania drenu komorowego pod kątem prostym | szt. | 5 | [6 empty] | 2
21. |  | Łącznik Luer | szt. | 5 | [6 empty] | 2
22. |  | Prowadnica jednorazowa do drenu dootrzewnowego o dł. 45cm i 65cm | szt. | 15 | [6 empty] | 5
23. |  | Koszulki sterylne do prowadnicy wielorazowej o dł. 46cm i 61cm | szt. | 15 | [6 empty] | 5
Razem
umowa na dwa lata od dnia obowiązywania umowy.
umowa w depozyt

## Pakiet 32
Pakiet 32 Sprzęt do chirurgii szczękowej
lp. | Rodzaj sprzętu | nr katalogu | Jedn.miary | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | Vat% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Depozyt (szt.)
1. | śruba 1.5 mm , samowkręcająca, długości 3 mm, stop tytanu (TAN),opakowanie zawiera 1 sztuka w klipsie |  | szt. | 10 | [6 empty] | 6
2. | śruba 1.5 mm,samogwintująca, długości 12 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 10 | [6 empty] | 6
3. | śruba awaryjna 1,8 mm, samogwintująca, długości 10 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 10 | [6 empty] | 6
4. | Płytka do oczodołu, 1 2 otworów , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
5. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
6. | Płytka -Y, 3 otwory , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
7. | Płytka -X, 4 otwory , grubość 0.4 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
8. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
9. | Płytka -Y, 4 otwory , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
10. | Płytka -Y, 3 otwory , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
11. | Płytka do oczodołu, 1 2 otworów , grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
12. | Płytka -Y, podwójna ,6 otworów, grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
13. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
14. | Płytka -Y, 3 otwory , grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
15. | Płytka -Y, podwójna ,6 otworów, grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
16. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 0.8 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
17. | Płytka adaptacyjna 12 otworów , grubość 1,25 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
18. | Mini płytka naciskowa, wąska część centralna, 3+ 3 otwory, grubość 1.0 mm, czysty tytan |  | szt. | 6 | [6 empty] | 2
19. | Płytka , prosta, 20otworów , grubość 1.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
20. | Płytka adaptacyjna 20 otworów , grubość 1,0 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
21. | śruba 2.0 mm,samogwintująca, długości 18 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 10 | [6 empty] | 6
22. | śruba 2.4 mm,samogwintująca, długości 12 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 10 | [6 empty] | 6
23. | śruba 2.0 mm,samogwintująca, długości 12 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1sztuka w klipsie |  | szt. | 10 | [6 empty] | 6
24. | Płytka 1.5 do dnaoczodołu rapid sorb ,długa, grubość 0.5 mm, sterylna, |  | opak | 4 | [6 empty] | 2
25. | śruba 2.0 mm, długości 8 mm, stal nierdzewna |  | szt. | 10 | [6 empty] | 6
26. | Szpula z drutem do wąizania 0.6 mm,długość 8 m, stal nierdzewna |  | szt. | 2 | [6 empty] | 1
27. | Płytka krótka, 3+ 3 otwory,obustronna, grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
28. | Płytka średnia, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0.5 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
29. | Płytka krótka, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0,7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
30. | Płytka średnia, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0.7 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
31. | Płytka krótka, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0,8 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
32. | Płytka średnia, 3+ 3 otwory, obustronna, grubość 0.8 mm, czysty tytan |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
33. | Płytka do dna oczodołu, 24 x 24 mm, grubość 0.8 mm, sterylna |  | szt. | 4 | [6 empty] | 2
34. | Płytka adaptacyjna RapidSorb 1.5, 8 otworów , grubość 0.8 mm, sterylna, |  | opak. | 4 | [6 empty] | 2
35. | śruba korowa RapidSorb 1.5 mm, długość śruba korowa RapidSorb 1.5 mm, długość 4mm,sterylna,opak. Zawiera 4 sztuki |  | opak | 10 | [6 empty] | 6
36. | Płytka adaptacyjna RapidSorb 2.0, 8 otworów , grubość 1.2 mm, sterylna, |  | opak. | 4 | [6 empty] | 2
37. | śruba korowa RapidSorb 2.0 mm, długość 6 mm,sterylna,opakowanie zawiera 4 szt. |  | opak | 10 | [6 empty] | 6
Razem:
WYMAGANIA:
Zamawiający dodatkowo wymaga dostarczenia na 2 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym sprzętu potrzebnego do doimplantowania (śrubokręty, kleszcze, narzędzia przycinające, itp.)