WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY

IM. J. BRUDZIŃSKIEGO

85-667 BYDGOSZCZ  UL.CHODKIEWICZA 44

TEL. 0-52- 32-62-100  FAKS 052-32-62-101

www.wsd.org.pl    e-mail: secretariat@wsd.org.pl

Bydgoszcz 04.10.2012 r

- Nr sprawy:  21/2012/ PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów chemicznych, jednorazowych opakowań sterylizacyjnych, wskaźników i testów, oraz profesjonalnego sprzętu do czyszczenia urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy - udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):

- Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparaty o pH koncentratu ok. 7, dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o pH koncentratu ok. 7, im wyższe pH tym preparat ma lepsze właściwości myjące, pH 7 w koncentracie to za mało.

- Pakiet nr 1 poz. 4  i 5

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 4  i 5 Zamawiający dopuści preparat na bazie nadwęglanu sodu w postaci granulatu, spektrum działania: B, F, V (polio, Adeno), Tbc (M.terrae), S (tlenowe i beztlenowe),  spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ. Zgodnie z Normą EN 14885 działanie bójcze wobec prątków gruźlicy to zdolność produktu, w określonych warunkach, do zabijania Mycobacterium tuberculosis, wykazana przez zdolność do redukowania liczby zdolnych do życia komórek organizmu testowego Mycobacterium Terre – tak więc wymóg posiadania badań na M.tuberculosis jest niezgodny z Normą EN 14885.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania zgodnym z SIWZ.

- Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu gotowego do użycia, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250ml z atomizerem? Preparat nie zawiera jodu. Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, autosterylny, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa SV 40).

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga preparatów bez zawartości związków fenolowych.

- Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu gotowego do użycia, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250ml z atomizerem? Preparat nie zawiera jodu. Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, autosterylny, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa SV 40).

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga preparatów bez zawartości związków fenolowych.

- Pakiet nr 1 poz. 7, 8

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem na bazie alkoholi, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min., z możliwością rozszerzenia o wirusy Papova SV40 i Polio, wyrób medyczny. Opakowania zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: W pakiecie nr  2 nie ma pozycji 4

- Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek w opakowaniach twardych, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierających po 150 szt. nasączonych chusteczek, oraz w postaci wkładów po 150 szt. chusteczek, co znacznie zmniejszy wartość zamówienia?

W przypadku wyrażania zgody prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań twardych i ilości wkładów.

Odpowiedź: W pakiecie nr  2 nie ma pozycji 4

- Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F (Candida Albicans) i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) - 15min., chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, wyrób medyczny. Opakowania zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: W pakiecie nr 2 nie ma pozycji 5.

- Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek w opakowaniach twardych, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierających po 200 szt. nasączonych chusteczek, oraz w postaci wkładów po 200 szt. chusteczek, co znacznie zmniejszy wartość zamówienia?

W przypadku wyrażania zgody prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań twardych i ilości wkładów.

Odpowiedź: W pakiecie nr 2 nie ma pozycji 5.

- Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie wyłącznie alkoholi tj. bez zawartości innych substancji czynnych, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. Pozytywna ocena użytkowa IMiD.

Odpowiedź: W pakiecie nr 2 nie ma pozycji 6.

- Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) - 15min., wyrób medyczny. Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: W pakiecie nr 2 nie ma pozycji 7.

- Pakiet nr 2 poz. 4, 5, 6, 7

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: W pakiecie nr 2 nie ma pozycji 4,5,6,7

- Pakiet nr 3 poz. 7

Czy w Pakiecie nr 3 poz. 7 Zamawiający dopuści preparat o tej samej postaci, tym samym przeznaczeniu i właściwościach, posiadający wymagane opinie, działający na: B, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, HIV, SARS, Vaccinia, Herpes) w czasie do 1 min, Tbc do 5 min., spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania zgodnym z SIWZ.

- Pakiet nr 5

poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w rozm. 100x100cm, 120x120cm bądź 120x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie papieru krepowanego w rozm. 120x150 cm

- Pakiet nr 5

poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w rozm. 100x140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie włókniny w rozm.100x140 cm

- Pakiet nr 5

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 130 x 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści papieru w rozmiarze 130x150cm.

- Pakiet nr 7

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź: wymogi  –   zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7

Pozycja 5 i 9 – prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawa o szerokości 21cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego o szerokości 21  cm.

- Pakiet nr  7

Pozycja 7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego o szerokości 40  cm.

- Pakiet nr 7

Pozycja 7- Czy zamawiający dopuści do oceny rękawy foliuowo-papierowe, spełniające wymagania SIWZ o rozmiarze 400mm x 200 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego rękawa papierowo-foliowego w roz. 400x200 mm.

- Pakiet nr 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów foliowo-papierowych, w których informacje o rozmiarze rękawa i numerze LOT są umieszczone poza obszarem wypełnienia na papierze pod folią w obrębie zgrzewu? Rękawy te są oznakowane znakiem CE oraz piktogramem kierunku otwierania po obu stronach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 9

poz. 1 Czy w pakiecie nr 9 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat o tej samej postaci, tym samym przeznaczeniu i właściwościach, działający na B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, DVDV) w czasie do 15 min, w opakowaniach o poj. 1L z końcówką spieniającą, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu działającego na podane spektrum w 5 minut.

- Pakiet nr  10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów w postaci wymazówki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy w postaci wymazówek.

- Pytanie ogólne

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie 
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami matematyki.

- Pytanie dotyczące formularz ofertowego – Prosimy o odstąpienie od wymogu wyrażenia zgody „na zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą na warunkach określonych w niniejszej ofercie, z uwzględnieniem wymogu,  o którym mowa w art. 94 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: DZ.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )”.

Ustawodawca wprowadził do PZP pojęcie termin związania ofertą, aby termin ten był określony i posiadał wyznaczone ramy czasowe. Nie można bowiem przedłużać procedury przetargowej w nieskończoność. Również warunki rynkowe, na podstawie których wykonawcy składają ofertę zmieniają się w czasie. Poza tym, Zamawiający nie podaje, na jak długo po okresie związania ofertą chce odsunąć termin zawarcia umowy (np. na pół roku?).

Co Zamawiający ma na myśli, podając art.94 ust. 1a? Taki artykuł w PZP nie istnieje.

Odpowiedź: zamawiający wykreśla z formularza „OFERTA – zał. Nr 1” pkt. 10

Pytania dotyczące wzoru umowy:

- Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wyładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.

Odpowiedź: Zamawiający, przy wyładunku  sprawdza przesyłkę i zwraca towar niezgodny z zamówieniem. Zapisy zawarte § 5 umowy mają zastosowanie, jeżeli braki ilościowe lub wady jakościowe zostaną ujawnione po odebraniu towaru.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w §3 ust.3 wzoru umowy po słowach „48 godzin” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótkie terminy dostaw miałyby być realizowane również w dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z wykonaniem umowy. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w §5 ust.2 i 3 wzoru umowy po słowach „3dni” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”? Uzasadnienie j.w.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- Zważywszy na treść §3 ust.4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §4 pkt.2 wzoru umowy zdanie: „Zamawiający dopuszcza, aby faktura VAT była dostarczana drogą elektroniczną e-mailem”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do projektu umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w §4 ust.6 wzoru umowy zostało dopisane kolejne zdanie o następującej treści: „Dopuszcza się możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do projektu umowy.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski