WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY

IM. J. BRUDZIŃSKIEGO

85-667 BYDGOSZCZ  UL.CHODKIEWICZA 44

TEL. 0-52- 32-62-100  FAKS 052-32-62-101

www.wsd.org.pl    e-mail: sekretariat@ wsd.org.pl

Bydgoszcz, dnia 26.10.2012r.

- Nr sprawy:  25/2012/ PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wykonawców wystosowanymi  w dniach 17 -24.10. 2012 r. udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):

ZAPYTANIA

- Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą do 2,5ml?

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą do 5,6ml?

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą do 23ml?

Odpowiedź: Nie.

4. Dotyczy pakietów 3, 4, 31

Czy w związku ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia próbek zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodność z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)?

Odpowiedź: Nie.

5.  Pakiet 1 , poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych z białym

tłokiem i przezroczystym cylindrem, ze skalą na cylindrze odpowiadającym skali nominalnej

strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku

posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

Odpowiedź: Nie.

6. Pakiet 1 , poz.5

Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych max po 100 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Pakiet 1 , poz. 8-9

Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki do pomp infuzyjnych mają być wymienione w instrukcji

obsługi menu pomp wymienionych w siwz tj. pompy Ascor, Kwapisz, co zapewnia bezawaryjne i

bezpieczne działanie pomp oraz bezpieczne dozowanie leku.

Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet 2

Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki do pomp mają być kompatybilne z pompą infuzyjną Terumo,

tak jak dotychczas stosowane? Nadmieniamy, iż pakiet nr 2 zatytułowany jest jako „strzykawki

jednorazowego użytku – TERUMO” – zatem, czy Zamawiający ma na myśli strzykawki wymienione w instrukcji obsługi pomp Terumo co zapewnia pełną kompatybilność, bezawaryjne i bezpieczne działanie pomp oraz bezpieczne dozowanie leku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga „strzykawki jednorazowego użytku –Terumo”( tak jak jest pakiet zatytułowany)

- Pakiet nr 3

- poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozm. 0,45 x 13?

Odpowiedź: Nie.

- poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozm. 0,7 x 88?

Odpowiedź: Tak.

- poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozm. 0,7 x 40?

Odpowiedź: Tak.

- poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozm. 0,9 x 88?

Odpowiedź: Tak.

- poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozm. 0,9 x 40 lub 0,9 x 75?

Odpowiedź: Tak - rozmiar 0,9x 40

10..    Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie igły pochodziły od tego samego producenta? I zezwoli na zaoferowanie igieł iniekcyjnych tego samego producenta oraz igieł lędźwiowych tego samego producenta?

Odpowiedź: Nie.

11. Pakiet 3

1)poz. 1-11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga igieł poddanych dwufazowemu procesowi polerowania, która pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni, tak jak dotychczas stosowane?

Odpowiedź: Wymogi zgodnie ze SIWZ.

2)poz. 12-15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywane Tyvec co  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu zapobiegając  przypadkowej kontaminacji poprzez  np. : uszkodzenie  opakowania, rozerwania  lub  mikrorozszczelnienia, tak jak dotychczas stosowane?

Odpowiedź: Wymogi zgodnie ze SIWZ.

3) poz. 13

Prosimy o dopuszczenie igły do punkcji lędźwiowych w rozm. 0,7 x 40 mm, tak jak dotychczas stosowane.

Odpowiedź: Dopuszczamy

4) poz. 15

Prosimy o dopuszczenie igły do punkcji lędźwiowych w rozm. 0,9 x 40 mm, tak jak dotychczas stosowane.

Odpowiedź: Dopuszczamy

12.Pakiet 4, poz. 3-6

Prosimy o wyjaśnienie czy kaniule mają posiadać minimum 5 pasków radiocieniujących?

Odpowiedź: Wymogi zgodnie ze SIWZ

13.Pakiet nr 4,  poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 33  ml/min?

Odpowiedź: Nie.

14. Pakiet nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 62 ml/min?

Odpowiedź: Tak.

15. Pakiet nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o rozm. 1,3 x 45mm o przepływie 95 ml/min?

Odpowiedź: Tak.

16. Pakiet nr 4, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 140 ml/min?

Odpowiedź: Tak.

17.Pakiet nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o rozm. 1,3 x 45mm?

Odpowiedź: Nie.

18.Pakiet nr 4, poz. 10-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika tylko z optycznym indykatorem otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Nie.

19.Pakiet nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby venflony, kraniki trójdrożne i koreczki pochodziły od jednego producenta? Odstąpienie od tego wymogu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie.

20.Pakiet nr 5, poz. 7-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników  przezroczystych?

Odpowiedź: Nie.

21.Pakiet nr 5, poz. 10-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w opakowaniach wew. Foliowe i zewn. Folia-papier?

Odpowiedź: Nie.

22.Pakiet nr 5, poz. 15-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników, zgłębników przezroczystych?

Odpowiedź: Nie.

23.Pakiet nr 5, poz. 28-31

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 28-31 z zadania 5 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie.

24. Pakiet 5

1) Poz. 1 - 6

Czy cewniki do odsysania mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź: Wymogi zgodnie ze SIWZ

2) Poz. 7,8,9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do karmienia niemowląt mają być skalowane?

Odpowiedź: Wymogi zgodnie ze SIWZ.

3) poz. 10

Prosimy o wyjaśnienie czy cewnik Foley’a 100% silikon ma posiadać fabrycznie dołączoną (zapakowaną razem z cewnikiem Foley’a), pierwotnie napełnioną strzykawką wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającym gwarancję, iż balon w w/w cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania?

Odpowiedź: Wymogi zgodnie ze SIWZ

4) Poz. 10,11,12,13,14

Prosimy o dopuszczenie cewników Foleya pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz opakowanie zewnętrzne folia-papier, co pozwoli na ich aseptyczne użytkowanie? Tego typu opakowanie pozwala przeprowadzić cewnikowanie w sposób jałowy, znacząco ograniczając ryzyko rozwoju infekcji układu moczowego, równocześnie ograniczając koszty Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie

25.Pakiet nr 6, poz. 1, 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby komory kroplowe były wolne od PCV?

Odpowiedź: Nie.

26.Pakiet nr 6, poz. 1, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów do przetaczania o komorze kroplowej o dł. 60mm?

Odpowiedź: Tak

27.Pakiet nr 6, poz. 1, 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na przyrządzie znajdowała się nazwa producenta?

Odpowiedź: Nie.

28.Pakiet nr 6, poz. 1, 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania nie zawierały ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie duży niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuacją finansową szpitala.

Odpowiedź: Nie.

29.Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie precyzyjnego regulatora przepływu z zaciskiem na drenie (zamiast klamry zatrzaskowej)?

Odpowiedź: Tak

30. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie precyzyjnego regulatora przepływu o regulacji prędkości przepływu od 0-250ml/h?

Odpowiedź: Nie.

31. Pakiet nr 7 - Rurki tracheostomijne (bez mankietu) z łącznikiem dla dzieci

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez linii radiacyjnej na całej długości rurki (inne parametry jak w SIWZ).

Odpowiedź: Tak

32. Pakiet nr 7 - Rurki tracheostomijne (bez mankietu) z łącznikiem dla dzieci

Czy Zamawiający wymaga aby  rurki tracheostomijne dziecięce i noworodkowe posiadały anatomiczne podcięcie na szyldzie eliminujące ucisk w okolicy tracheostomii a tym samym minimalizujące ryzyko odleżyn?

Odpowiedź: Tak

33. Pakiet nr 7 - Rurki tracheostomijne (bez mankietu) z łącznikiem dla dzieci

Czy Zamawiający wymaga aby rurki tracheostomijne dziecięce i noworodkowe wykonane były z jednego odlewu materiału, bez połączeń (korpus, szyld )  w celu zmniejszenia ryzyka oddzielenia się któregoś z elementów?

Odpowiedź: Tak

34. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu spełniające wymogi SIWZ o następujących długościach:

-  śr wew.: 3,0mm dł.: 35mm,

-  śr wew.: 3,5mm dł.: 39mm,

-  śr wew.: 4,0mm dł.: 43mm,

-  śr wew.: 4,5mm dł.: 46mm,

-  śr wew.: 5,0mm dł.: 50mm,

- śr wew.: 6,0mm dł.: 55mm?

Odpowiedź: -    śr wew.: 3,0mm dł.: 35mm –Tak.

- śr wew.: 3,5mm dł.: 39mm – Tak.

- śr wew.: 4,0mm dł.: 43mm – Nie.

- śr wew.: 4,5mm dł.: 46mm – Nie.

- śr wew.: 5,0mm dł.: 50mm – Nie.

- śr wew.: 6,0mm dł.: 55mm – Tak.

35. Pakiet nr 8, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek wykonanych ze 100% silikonu?

Odpowiedź: Tak.

36. Pakiet nr 8, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce i rozmiarem maski na baloniku?

Odpowiedź: Tak.

37.Pakiet nr 8

1)  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej z luźnym przewodem łączącym

balonik kontrolny .

Odpowiedź: Nie

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej z mankietem z PVC o typowej dla

tego materiału przenikalności dla podtlenku azotu.

Odpowiedź: Tak.

38.Pakiet nr 11  - Rurki intubacyjne

Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji I i II dopuści rurki z oznaczeniem głębokości co 2 cm? pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź: Nie.

39.Pakiet nr 11 – Rurki intubacyjne

Czy Zamawiający w  pozycji III dopuści rurki intubacyjne zbrojone bez oznaczenia średnicy  rurki i  mankietu na baloniku kontrolnym, a rozmiar 5.0 również bez okienka Murphy’ego? pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

40.Pakiet nr 11 – Rurki intubacyjne

Czy Zamawiający w pozycji IV dopuści prowadnice o rozmiarach odpowiednio: 2,5-4,5 (zalecana średnica wew. Rurki – mm) dł. 280 mm, 4,0-6,0 (dł.350 mm) pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

41.Pakiet nr 11, grupa II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonika kontrolnego z samouszczelniającym wentylem w kształcie walca?

Odpowiedź: Nie.

42.Pakiet nr 11, grupa IV, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnic dla rurek o rozm. 2,0 - 4,5mm?

Odpowiedź: Tak.

43.Pakiet nr 11, grupa IV, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnic dla rurek o rozm. 4,5 - 6,5mm?

Odpowiedź: Tak.

44.Pakiet nr 11

1)  Nr I - Poz. 1-10

Czy rurki intubacyjne bez mankietu mają posiadać znacznik intubacji w postaci całego, czarnego końca rurki ułatwiającego wizualizację podczas intubacji w rozmiarach do 6,5?

Odpowiedź: Wymogi zgodnie ze SIWZ

2) Nr II - Poz. 1-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonik kontrolny z samouszczelniającym wentylem w tradycyjnym kształcie.

Odpowiedź: Nie

3) Nr III Poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych, zbrojonych  rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym,  z otworem Murphy,  ze znacznikiem głębokości  w postaci jednego  grubym pierścienia (ringu) , którego dolny i górny brzeg pełni identyczną funkcję jak dwa oddzielne pierścienie, z  oznaczeniem na baloniku  kontrolnym średnicy rurki bez oznaczenia średnicy mankietu oraz z 3 oznaczeniami rozmiaru rurki w tym na cienkościennym łączniku 15 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy

4) Nr IV

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych, sterylnych prowadnic do rurek intubacyjnych w poz. nr 1 w rozmiarze 1,95 oraz w pozycji nr 2 w rozmiarze 3,94

Odpowiedź: Dopuszczamy

45.Pakiet nr 15, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź: Tak.

46.Pakiet 16, poz. 4, 5, 9 -13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 4, 5, 9 -13 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: Nie

47.Pakiet 16, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnącej?

Odpowiedź: Nie

48.Pakiet 16, poz. 9, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Tak.

49.Pakiet 16, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 12mm?

Odpowiedź: Nie

50.Pakiet 16, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odpowiedź: Tak.

51.Pakiet 16, poz. 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 14, 15 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: Nie

- 52.Dotyczy pakietu nr 18:

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 18 w pozycji 4 Zestaw do kaniulacji żyły centralnej metodą Selingera, jednoświatłowy rozmiar 24G/8-10cm w skład którego wchodzi:
cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; zawór membranowy do podawania iniekcji; zacisk zamykający światło cewnika; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml ?

Odpowiedź: Nie.

53.Dotyczy pakietu 18:

-  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 18 w pozycji 6 Zestaw do kaniulacji żył centralnych  metodą Seldingera, dwuświatłowy rozmiar 5 F(18G,19G) ,długość cewnika 12,5-15 cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; 2 zawory membranowe do podawania iniekcji; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml?

Odpowiedź: Nie.

54.Dotyczy Pakietu 18:

- Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 18 w poz. 1- 6, aby Zestawy były wyposażone w  nieinwazyjne mocowanie cewnika, posiadające adhezyjną cześć mocującą, wyposażone w dodatkowe, dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe, pakowane pojedynczo, sterylne, hypoalergicze, bezlateksowe?

Odpowiedź: Nie wymaga.

55.Pakiet nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na poszczególne grupy I-IV w ramach pakietu 19? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie.

56.Pakiet nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli nożyki hematologiczne?

Odpowiedź: Tak.

57.Dotyczy pakietu nr 22

1) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 dopuści dreny do opłucnej z trokarem tępym o następujących długościach:

-  nr 8 dł. 8,9cm,

-  nr 10 dł. 21,5cm,

-  nr 12 dł. 21,5cm,

-  nr 16 dł. 25cm?

Odpowiedź:  -  nr 8 dł. 8,9cm - Tak

-  nr 10 dł. 21,5cm - Nie

-  nr 12 dł. 21,5cm - Nie

-  nr 16 dł. 25cm  - Nie

2) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 w pozycji 4 dopuści dreny do opłucnej z trokarem tępym z oznaczeniem rozmiaru na drenie, zintegrowany łącznikiem i ergonomicznym zaokrąglonym uchwytem?

Odpowiedź: Dopuszczamy

58.Pakiet nr 24, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na przewody o rozmiarach 15 x 250 cm, składaną teleskopowo?

Odpowiedź: Tak.

59.Pakiet nr 27, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 z zadania 27 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie.

60.Pakiet 27, poz. 1

1) Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z cewnikiem pakowanym oddzielnie.

Odpowiedź: Nie.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw ma być wyposażony w filtr anty-HIV, który zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów, tak jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

Odpowiedź:  Wymogi zgodnie ze SIWZ

61.Dotyczy pakietu nr 30 (poz. 1-5)

1) Czy w celu łatwiejszej identyfikacji toru infuzyjnego i zwiększenia bezpieczeństwa, Zamawiający będzie wymagał, aby filtry do żywienia i płynów infuzyjnych posiadały różnobarwne obudowy, pozwalające na jednoznaczne odróżnienie torów infuzyjnych z każdej strony?

Odpowiedź: Nie

2) Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oznaczenia kolorystyczne dla filtrów do żywienia i filtrów do płynów były tożsame dla poszczególnych grup pacjentów?

Odpowiedź: Nie

62.Pakiet 30, poz. nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra do płynów dla noworodków z liniami o długości 5cm

przed i 5cm za filtrem  oraz przepływie 100ml/h ? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

63.Pakiet 30, poz. nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci z liniami o długości 23cm i 5cm ? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

64.Pakiet 30, poz. nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra do żywienia pozajelitowego dla dzieci z liniami o długości 23cm i 5cm oraz przepływie 10ml/h? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

65. Pakiet 30, poz. nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra bakteryjnego do płynów dla dorosłych o przepływie 800ml/h? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

66.Pakiet 31

Poz. 1) Potrójny rozwidlacz zakończony 3 systemami bezigłowymi zaopatrzonymi w zastawkę silikonową, niesprzyjającą kolonizacji bakterii, bez mechanizmów wewnętrznych metalowych i zawierających latex, pracujący w systemie zamkniętym, przezroczysty, minimalny przepływ165 ml/min , minimalna dawka wstępna 0,49ml, pakowany pojedynczo, sterylny, jednorazowego użytku, możliwość użycia przez 7 dni oraz do 600 aktywacji (w zależności co nastąpi pierwsze), możliwość toczenia krwi, lipidów oraz leków onkologicznych.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Poz. 2) System bezigłowy zaopatrzony w zastawkę silikonową, niesprzyjającą kolonizacji bakterii, bez mechanizmów wewnętrznych metalowych i zawierających latex, pracujący w systemie zamkniętym, przezroczysty, minimalny przepływ165 ml/min , minimalna dawka wstępna 0,04ml, pakowany pojedynczo, sterylny, jednorazowego użytku, możliwość użycia przez 7 dni oraz do 600 aktywacji (w zależności co nastąpi pierwsze), możliwość toczenia krwi, lipidów oraz leków onkologicznych

Odpowiedź: Dopuszczamy

67.Pakiet 31

1) Prosimy o dopuszczenie systemu bezigłowego o przepływie >500 ml/min, spełniający pozostałe wymagania siwz, tak jak dotychczas stosowany.

Odpowiedź: Dopuszczamy

2) Prosimy o wyjaśnienie czy bezigłowy zawór zamykający dostęp naczyniowy ma posiadać podzielną silikonową membranę z idealnie gładkim kołnierzem o jednorodnej powierzchni do dezynfekcji; o prostym torze przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych, tak jak dotychczas stosowane?

Odpowiedź:  Wymogi zgodnie ze SIWZ

Dotyczy projektu umowy:

1)	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. 3 na:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 4 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 2 dni robocze, od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego."?

Odpowiedź: Nie.

2)   Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające   z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w   dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

3)  Dotyczy: wzór umowy, § 3 ust 4

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia: Zmniejszenie zapotrzebowania nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

4)  Dotyczy: wzór umowy, § 5 ust 11

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia:

W przypadku niemszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezw/ania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c, a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują jako nieistniejące.

Odpowiedź: Nie.

5)   Dotyczy: wzór umowy, § 6 ust 2 i 3

Prosimy o zmianę terminu wymiany/uzupełnienia towaru na 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o reklamacji.

Odpowiedź: Nie.

6)	Dotyczy: wzór umowy, § 8 ust 1b)
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie.

7)    Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w § 7 ust 1 wzoru umowy do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej jednostkowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź: Nie.

8) Dotyczy: wzór umowy, § 7 ust 5

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

„ Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski