- Zał. nr 2a

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

- Do Pakietu nr 6

- Przedmiot oferty: Neuromonitoring dziecięcy

- Wykonawca:…………………………………………………………………………..

- Nazwa aparatu/Producent:………………………………………………………..

- Rok produkcji: ………………………………………………………………………….

| L.p. | Parametr | Parametr #### wymagana | parametry oferowane | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2016 |  |  |  |
| 1 | Aparat służący do neuromonitoringu nerwów w chirurgii dziecięcej, min. 4 kanałowy wykorzystywany w operacjach tarczycy, wad wrodzonych odbytu | Tak |  |  |
| 2 | Wyposażony w dwa stymulatory stałoprądowe, z zakresem regulacji natężenia prądu min. 1-20mA (skok prądu 0.5-1mA) i szerokim zakresem regulacji częstotliwości impulsów min.1-20Hz (skok częstotliwości 1Hz) | Tak |  |  |
| 3 | Program do ciągłego monitorowania nerwu błędnego (CIONM) z zapisem trendu amplitudy i latencji krzywych EMG i funkcją alarmów. Niezależne, osobne kanały i parametry pracy stymulacji dla elektrody ręcznej i elektrody nakładanej na nerw błędny | Tak |  |  |
| 4 | Wyposażony w wizualny kolorowy ekran LCD i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | Tak |  |  |
| 5 | Sygnał dźwiękowy EMG analogowy – proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi | Tak |  | Dodatkowy sygnał elektroniczny (typu beep-bob -10pkt. Brak - 0 |
| 6 | Obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną lub panel dotykowy. Możliwość automatycznego dodania numeru statystycznego pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby ( wbudowany lub dołączany laserowy skaner) | Tak |  |  |
| 7 | Aparat wyposażony w menu w języku polskim z możliwością pracy w sieci szpitalnej - port Ethernet do połączenia aparatu z komputerową siecią szpitala | Tak |  | Menu w języku polskim - 10 pkt. W innym języku-0 |
| 8 | Możliwość eksportu całej bazy danych do komputera PC, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu i eksport danych do pliku excel | Tak |  |  |
| 9 | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną (min. 500 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG) z możliwością odczytu zapisanego rekordu danych pacjenta w dowolnym czasie po zabiegu | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość dopisania danych pacjenta w dowolnym momencie w przyszłości (szybkie rozpoczęcie pracy systemu bez konieczności wpisywania danych pacjenta) | Tak |  |  |
| 11 | Zapis raportów na sieciowym dysku twardym oraz drukowanie raportów na sieciowej drukarce | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość drukowania raportu z zabiegu do pliku PDF, JPG, DOC w zależności od potrzeby. Nazwa pliku edytowalna przez użytkownika – w nazwie min. nazwisko pacjenta, nazwa procedury, numer w bazie danych | Tak |  |  |
| 13 | Odseparowanie przewodów do odbioru i stymulacji w celu minimalizacji zakłóceń i artefaktów w sygnale odbioru – przewody o dł. min. 3m | Tak |  |  |
| 14 | Metoda nieinwazyjna – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | Tak |  |  |
| 15 | Elektroda min. 2-kanałowa, naklejana w całości na rurkę intubacyjną o rozmiarze min. 6-7 , powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi - 3 szt. | Tak |  | Elektroda 4– kanały – 10 pkt. Mniej niż 4 kanały-0 |
| 16 | Jednorazowa sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4-6cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na aparat 36 miesięcy | TAK |  |  |

UWAGA!

Wykonawca w kolumnie „Parametr oferowany” jest zobowiązany powtórzyć „TAK” w przypadku parametru niepodlegającego ocenie jakościowej. Jest to wymagany parametr minimalny. W pozycjach podlegających ocenie jakościowej wykonawca wpisze parametry sprzętu oferowanego.

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej