Bydgoszcz, dnia 14.04.2017 r.

- Nr sprawy: 9/2017/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanym przez wykonawców   udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164ze zm.),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 1 Rentgenodiagnostyka

- Dotyczy punkt 1  opis przedmiotu zamówienia (aparat RTG z ramieniem C )

Czy Zamawiający dopuści aparat którego głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 68 cm  ?  Jest to wartość tylko minimalnie niższa od opisanej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki specyfikacji.

- Dotyczy punkt 40 opis przedmiotu zamówienia (aparat rtg z ramieniem C )

Czy Zamawiający dopuści aparat którego wielkość detektora cyfrowego wynosi 28,7x26,1 cm (powierzchnia 15,3 cala ) ?

Jest to wartość tylko minimalnie niższa od opisanej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki specyfikacji.

- Dotyczy punkt 43,44  opis przedmiotu zamówienia (aparat RTG z ramieniem C )

Czy Zamawiający dopuści aparat którego rozdzielczość (matryca detektora) ≥ 1440x1560  pikseli ? Jest to wartość tylko minimalnie niższa od opisanej.

Powyższe pytania obejmują jedynie szczegóły techniczne nie mające wpływu na użyteczność kliniczną, ergonomię czy bezpieczeństwo.

Chcielibyśmy dodatkowo zaznaczyć że są to  to jedyne parametry z całego zestawienia wymaganych które ograniczają nam możliwość zaoferowania najwyższej klasy nowoczesnego systemu diagnostycznego, przewyższającego większość pozostałych wymagań Zamawiającego. Państwa pozytywna odpowiedź umożliwi nam uczestnictwo w postępowaniu oraz zaoferowanie uznanego na świecie aparatu RTG z ramieniem C

Lista światowych i polskich ośrodków referencyjnych wykorzystujących aparaty GEMSS jest dostępna na Państwa życzenie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki specyfikacji.

- Dotyczy tabeli technicznej dla pakietu nr 1 poz. nr 3

  - Dot. pkt. IV.6

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w detektor bezprzewodowy o wadze 3,3kg, który jest wyposażony w wygodną zintegrowaną rączkę służącą do przenoszenia detektora? Jest to nie wielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego a w obecnym stanie specyfikacji uniemożliwia nam złożenia oferty na wysokiej klasy mobilny aparat RTG.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Dot. pkt. VII – dostępność części zamiennych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę określenia „gwarancja dostępności części zamiennych – min. 10 lat” na „zapewnienie dostępności […]”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określenia „gwarancja dostępności części zamiennych – min. 10 lat” na „zapewnienie dostępności

  - Dot. czasu reakcji serwisu oraz terminu wykonania napraw

Czy Zamawiający potwierdzi, że pod pojęciem dni roboczych rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem dni roboczych rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Dot. literatury medycznej

Zamawiający wymaga dostawy literatury specjalistycznej medycznej,  dla niektórych pozycji nakład został wyczerpany, a nowe wydanie dostępne będzie w roku 2018. Prosimy o potwierdzenie, że brakującą literaturę będzie można dostarczyć w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 1 poz 1

  - Pytanie  Punkt 16 / par.  I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu” na „ Dedykowany, wbudowany lub dołączany do aparatu podgrzewacz żelu” - Zapis taki pozwoli na zastosowanie bardziej korzystnego rozwiązania dla zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie Punkt 18 / par I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 25 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund „  na  „Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 25 lub 40 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 20 sekund.” – Zapis taki umożliwi wybór systemu wysokiej klasy wiodącego na świecie producenta, który będzie w stanie dłużej pozostawać w „zamrożeniu” bez konieczności podłączenia do zasilnia i równie szybko będzie się wznawiał.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

  - Pytanie Punkt 1 / par XII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 3,0 – 13,0 MHz(+/-1 MHz)” na „Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 3,0 – 13,0 MHz(+/-1 MHz) lub Min. 5,0 – 12,0 MHz(+/-0,5 MHz)”? Zapis taki pozwoli na zastosowanie wysokiej klasy głowicy liniowej wiodącego na świecie producenta, która jest równoważna do wymaganej i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie Punkt 3 / par XIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Długość czoła głowicy Max. 36 mm” na „Długość czoła głowicy Max. 38,9 mm ”? Zapis taki pozwoli na zastosowanie wysokiej klasy głowicy liniowej wiodącego na świecie producenta ,która jest równoważna do wymaganej i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta. Wydłużenie długości czoła o 2,9 mm spowoduje korzyści w postaci większego pola widzenia nie pogarszając możliwości manewrowania głowicą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

  - Pytanie  Punkt 7 / par XIV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Promień krzywizny [mm] 60 mm +/-5%” na „Promień krzywizny [mm] 60 mm +/-7%”?  Zapis taki pozwoli na zastosowanie wysokiej klasy głowicy liniowej wiodącego na świecie producenta ,która jest równoważna do wymaganej i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta. Zwiększenie promienia krzywizny o 2% nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie Punkt 1 / par XV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 3,0 – 9,0 MHz(+/-1 MHz)” na „Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Min. 3,0 – 9,0 MHz(+/-1 MHz) lub Min. 5,0 – 8,0 MHz(+/-0,5 MHz) „? Zapis taki pozwoli na zastosowanie wysokiej klasy głowicy liniowej wiodącego na świecie producenta, która jest równoważna do wymaganej i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Punkt 3 / par XVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Funkcja automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywana do analizy pęcherzyków jajnikowych” na „Funkcja automatycznych lub półautomatycznych lub manualnych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywana do analizy pęcherzyków jajnikowych.”?  Zapis taki umożliwi wybór systemu wysokiej klasy wiodącego na świecie producenta i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Punkt 6 / par XVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną o kącie obrazowania min. 210 stopni.” na „Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną o kącie obrazowania min. 210 stopni lub min. 180 stopni”? Zapis taki umożliwi wybór systemu wysokiej klasy wiodącego na świecie producenta i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie Punkt 9 / par XVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Funkcja automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, HC, AC, FL i HL.” na „Funkcja automatycznego lub półautomatycznego lub manualnego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, HC, AC, FL i HL” ? Zapis taki umożliwi wybór systemu wysokiej klasy wiodącego na świecie producenta i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie Punkt 10 / par XVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN” na „Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi)  lub przewodowego podłączenia do sieci komputerowej LAN” ? Zapis taki umożliwi wybór systemu wysokiej klasy wiodącego na świecie producenta                 i udział w postępowaniu więcej niż jednego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Pakiet Nr 1. Poz. Nr 2. Przewoźne ramię C

  - Pytanie  Dot. pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu o prześwicie ramienia C 78,4 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z zakresem ruchu orbitalnego ramienia C 140°?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z zakresem rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ±200°?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z zakresem obrotu ramienia C wokół osi pionowej ±10°?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyposażonego w przycisk nożny do włączania promieniowania lecz bez funkcjonalności zapamiętywania obrazów i możliwości konfigurowania przycisków? Pragniemy nadmienić, że funkcja zapisu w aparacie, który chcemy Państwu zaoferować jest realizowana m.in. z poziomu stacji monitorów, pilota bezprzewodowego oraz panelu dotykowego technika do sterowania systemem.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z wagą wózka z ramieniem C 346 kg?

Pragniemy nadmienić, że system jezdny wózka z ramieniem C jest bardzo efektywny i w łatwy sposób można go przemieszczać między pomieszczeniami.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 22, 55 i 56.

W związku z określeniem minimalnej mocy generatora ramienia C na tylko 2 kW, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje dostarczenia aparatu jednak bez oprogramowania naczyniowego opisanego w punktach 55 i 56? Z naszego doświadczenia wynika, że efektywne korzystanie z oprogramowania naczyniowego jest możliwe z wykorzystaniem zdecydowanie większej mocy generatora, tj. co najmniej 15 kW. Ponadto, wyposażenie aparatu w oprogramowanie naczyniowe w sposób znaczący podnosi cenę aparatu i prosimy o rozważenie czy jest ono niezbędne Zamawiającemu.

W przypadku podtrzymania wymogu dostarczenia aparatu z oprogramowaniem naczyniowym, prosimy  o rozważenie celowości wprowadzenia zmiany w punkcie 22 i wymogu dostarczenia aparatu z generatorem  o mocy min. 15 kW.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 23 i 46.

W przypadku odstąpienia od wymogu dostarczenia aparatu z oprogramowaniem naczyniowym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z ramieniem C, z akwizycją 15 obrazów/s i pamięcią 2000 obrazów w pełnej matrycy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu ze skopią pulsacyjną i zakresem 4-15 p/s?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 40.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyposażonego w detektor cyfrowy o wielkości 26,2x26,2 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie  Dot. pkt. 42.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu ze współczynnikiem DQE 70%, czyli nieznacznie odbiegającym od wartości wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu ze współczynnikiem DQE 70%, czyli nieznacznie odbiegającym od wartości wymaganej

  - Pytanie  Dot. pkt. 43 i 44.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyposażonego w detektor cyfrowy o rozdzielczości i matrycy przetwarzania obrazów 1560x1420?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyposażonego w detektor cyfrowy o rozdzielczości i matrycy przetwarzania obrazów 1560x1420

  - Pytanie  Dot. pkt. 46.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z pamięcią obrazów w pełnej matrycy: 20 000? Nadmieniamy, że oferowany aparat jest wyposażony w pakiet DICOM pozwalający na podłączenie urządzenia do systemu szpitalnego PACS, gdzie mogą być przechowywane większe ilości obrazów uzyskanych przy pomocy rzeczonego aparatu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie Dot. pkt. 64 i 65.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez napędu dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazu DICOM?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie Dot. pkt. 63.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez drukarki na papier termiczny?

Pragniemy nadmienić, że oferowany aparat jest wyposażony w port USB do nagrywania obrazów z badań i zapisu ich na zewnętrznej pamięci typu PenDrive.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Pytanie Dot. pkt. 66.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z pakietem DICOM 3.0 (DICOM Store i DICOM Print)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet nr 1, poz. Nr 3. Mobilny aparat RTG

  - Pytanie  Dot. pkt. 2. Generator, lampa RTG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Moc generatora ≥ 30 kW

(zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms)” na „Moc generatora ≥ 20 kW

(zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms)”. Zmiana ta umożliwi na zaproponowanie rozwiązania wiodącego na świecie producenta aparatów RTG, które zapewni zmniejszenie dawki promieniowania emitowanego przez aparat przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obrazowania? W przypadku pacjentów pediatrycznych ma to niebagatelne znaczenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Dot. pkt. 3. Generator, lampa RTG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Max natężenie prądu lampy ≥ 430 mA” na „Max natężenie prądu lampy ≥ 320 mA” zmiana ta umożliwi na zaproponowanie rozwiązania wiodącego na świecie producenta aparatów RTG które zapewni zmniejszenie dawki promieniowania emitowanego przez aparat przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obrazowania? W przypadku pacjentów pediatrycznych ma to niebagatelne znaczenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Dot. pkt. 4. Generator, lampa RTG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Zakres napięć  min: 40 - 130 kV” na „Zakres napięć  min: 40 - 125 kV” zmiana ta umożliwi na zaproponowanie rozwiązania wiodącego na świecie producenta aparatów RTG które zapewni zmniejszenie dawki promieniowania emitowanego przez aparat przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obrazowania? W przypadku pacjentów pediatrycznych ma to niebagatelne znaczenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Dot. pkt. 7. Generator, lampa RTG

W związku z wymogami prawa dotyczącymi wielkości małego ogniska w pediatrii prosimy o zmianę                            i określenie wymogu o dostarczenie aparatu o wielkości małego ogniska ≥ 0,6. Proponujemy zmianę zapisu z „Wielkość największego ogniska lampy RTG ≤ 1,3  (Zgodnie z IEC 60336)” na „Wielkość małego ogniska lampy RTG ≥ 0,6” zmiana tego zapisu uchroni Zamawiającego od dostarczenia systemu RTG który nie będzie mógł być używany w pediatrii.  W związku z powyższym wnioskujemy też o rezygnację z punktowania tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Dot. pkt. 10. Generator, lampa RTG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min” na „Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 3200 obr./min” zmiana ta umożliwi na zaproponowanie rozwiązania wiodącego na świecie producenta aparatów RTG które zapewni zmniejszenie dawki promieniowania emitowanego przez aparat przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obrazowaniu? W przypadku pacjentów pediatrycznych ma to niebagatelne znaczenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Dot. pkt. 9. Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 400 kg” na „Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 575 kg” zmiana ta umożliwi na zaproponowanie rozwiązania wiodącego na świecie producenta aparatów RTG które zapewni pełną zmotoryzowaną mobilność aparatu RTG i brak konieczności przemieszczania przy użyciu siły pracownika ?

W związku z powyższym, wnioskujemy też o rezygnację z punktowania tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie Dot. pkt. 12. Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu  (bez kabli karbowanych)” na „Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz lub za zewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu  (bez kabli karbowanych)” zmiana ta umożliwi na zaproponowanie rozwiązania więcej niż jednego producenta nie pogarszając możliwości czyszczenia aparatu ?

W związku z powyższym, wnioskujemy też o rezygnację z punktowania tego parametru jako faworyzowanie jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie Dot. pkt. 9. Płaski, bezprzewodowy detektor obrazu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Maksymalne dopuszczalne obciążenie  detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 150 kg” na „Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 135 kg” ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Dot. pkt. 13. Płaski, bezprzewodowy detektor obrazu

Czy Zamawiający nie uznaje za zasadne zmianę zapisu w ww. punkcie i wprowadzenie wymogu „wykorzystania (współdzielenia) oferowanego  detektora z innymi , stacjonarnymi aparatami RTG  tego samego producenta, takimi jak: cyfrowy aparat stacjonarny,  aparat typu telekomando, podać nazwy urządzeń, załączyć ich certyfikaty CE lub deklaracje zgodności tych aparatów”  zamiast traktowania tego parametru jako opcji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

  - Pytanie  Dot. pkt. 2 i 3. Pozostałe wyposażenie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „Przycisk ekspozycyjny na kablu, dł. min. 4 m” na „Przycisk ekspozycyjny na kablu, dł. min. 4 m lub przycisk ekspozycyjny  na pilocie bezprzewodowym o zasięgu działania do 10m” ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ  do pakietu nr 1 poz. Nr 2

  - Dotyczy punktu 1; prosimy o dopuszczenie aparatu z głębokością ramienia C wynoszącą 68cm. Jest to minimalna różnica, która nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne urządzenia i jest tylko parametrem fizycznym. Pragniemy podkreślić iż chcemy zaoferować urządzenie o lepszych parametrach obrazowych niż urządzenie opisane w SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy punktu 9; prosimy o dopuszczenie aparatu w których ruch wokół osi pionowej wynosi ±10˚. Jest to nieznaczna różnica, która nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne urządzenia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy punktu 20; prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego waga wózka z ramieniem C wynosi 310kg.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy punktu 24; prosimy o wyjaśnienie zapisu gdyż zapewne zaistniał błąd, w punkcie 23 Zamawiający wymaga min 25 obrazów /s podczas skopii, w związku z powyższym w punkcie 24 zapis powinien mieć brzmienie „ Skopia pulsacyjna ≤2p/s ≥25p/s”. W taki przypadku zapisy były by zgodne ze sobą. W przeciwnym wypadku może i aparat mieć akwizycje 25 obrazów/s ale i tak użytkownik nie zobaczy więcej niż 15 obrazów/s gdyż 1 puls/s równa się 1 obraz/s.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy punktu 34; prosimy o wyjaśnienie zapisu oceny technicznej punktu, w wszystkich urządzenia z detektorem cyfrowy kolimacja szczelinowa jest asymetryczna a kolimacja IRYS ( prostokątna symetryczna. Tym czasem Zamawiający ocenia kolimację szczelinową dwoma różnymi zagadnieniami. W związku z powyższym prosimy o modyfikację i ocenę kolimacji asymetrycznej jako 5 pkt, symetryczna 0 pkt.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy punktu 40; prosimy o dopuszczenie aparatu z detektorem do zabiegów pediatrycznych o wielkości 20x20cm i rozdzielczości 100µm i skali szarości 16bit. Należy pamiętać iż dawka w urządzeniach wyrażona jest w mili Greyach lub centy Greyach razy cm2. W związku z powyższym zastosowanie detektora 30x30cm po pierwsze skutkuje dużo wyższą dawką, po drugie rozdzielczość detektora jest dużo gorsza mimo większego pola. Dla wyjaśnienia, w punkcie 41 Zamawiający wymaga min 3 pól obrazu dla oferowanego rozwiązania przez naszą firmę rozdzielczości poszczególnych pół będą 20x20cm – 2048x248 pikseli, dla pola 15x15cm – 1536x1536 pikseli, a dal pola 10x10cm będzie to 1024x1024 pikseli. Łatwo zauważyć iż na polu 2 razy mniejszym uzyskujemy 2 razy większą rozdzielczość. Parametry opisane w SIWZ są parametrami z naszych aparatów ale poprzedniej generacji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy punktu 37, 38, 39; czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie parametrów o bardzo istotny parametr lampy jak szybkość chłodzenia kołpaka na poziomie określonym jako chłodzenie anody tzn. min 35kHU/min.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy punktu 61; prosimy o dopuszczenie aparatu w którym monitory umieszczone są na stałe z możliwością pochylania monitorów ale bez możliwości obracania gdyż lekka konstrukcja stacji monitorowej umożliwia w łatwy sposób na obrócenie całej stacji tak jak tylko operator potrzebuje. W związku z powyższym zapis jest zapisem martwym wskazującym na konkretne rozwiązanie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

  - Dotyczy punktu 68; prosimy o wyjaśnienie czy aparat ma posiadać stosowny pomiar i monitorowanie dawki wraz z generowaniem raportu dawki z wartościami sumarycznymi dawki i czasu oraz podziałem na poszczególne tryby pracy i wielkości pola detektora.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

II.     Generator, lampa RTG

|  | 3. | Max natężenie prądu lampy ≥ 430 mA | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z max. Natężeniem prądu 400 mA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat RTG z max. Natężeniem prądu 400 mA

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

II.     Generator, lampa RTG

| 5. | Zakres nastaw mAs co najmniej w zakresie 0,32 -340 mAs | TAK, podać |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem nastaw mAs w zakresie 0,32 – 320 mAs?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

II.     Generator, lampa RTG

| 10. | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min | TAK, podać |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z anodą, której szybkość wirowania = 3800 obr/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat RTG z anodą, której szybkość wirowania = 3800 obr/min.

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

II.     Generator, lampa RTG

| 15. | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu) | TAK |
| --- | --- | --- |

Zwracamy się do Zamawiającego, aby zrezygnował z w/w zapisu lub potraktował ten zapis jako opcjonalny. W dalszej części tabeli z wymaganymi parametrami Zamawiający podobny zapis (poniżej) traktuje opcjonalnie:

| 11. | Możliwość wykonania badania/ekspozycji przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu, natychmiast po włączeniu aparatu do sieci zasilającej i załączeniu stacji technika | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

III.    Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd

|  | Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 55 cm | TAK, podać |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 202 cm | TAK, podać |

Czy Zamawiający dopuści aparat o parametrach:

|  | Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 60 cm |
| --- | --- |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 201 cm |

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

III.    Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd

| 9. | Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 400 kg | TAK, podać |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat o masie 460 kg? W związku z posiadanym napędem różnica 60 kg jest bez znaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat o masie 460 kg

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

IV.    Płaski bezprzewodowy detektor obrazu

| 3. | Liczbapikselidetektora ≥ 6.7 mln | TAK, podać |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem i liczbie pikseli 6,624 mln?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

  - Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

IV.    Płaski bezprzewodowy detektor obrazu

| 14 | Kratka przeciwrozproszeniowa z mechanizmem umożliwiającym łatwe mocowanie na oferowanym detektorze | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat bez w/w funkcjonalności i zgodzi się na zaoferowanie „wirtualnej kratki”? Jest to najnowsze rozwiązanie, które znakomicie zastępuje fizyczną kratkę, a przy tym jest mniej problematyczne dla techników i samych pacjentów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

9.9. Dotyczy: Załącznik nr 2 do pakietu nr 1 poz. Nr 3

V.    Stacja technika, system cyfrowy

| 9. | Nagrywanie obrazów na wbudowanym napędzie CD/DVD w formacie DICOM | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanej nagrywarki CD/DVD?

Należy zauważyć, ze aparat będzie podłączony do posiadanego systemu PACS, dzięki czemu zdjęcia z badania można wypalić w innym miejscu, np. na stacji diagnostycznej, rejestracji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Zamawiający w pkt. 1 wymaga ” Jeden wspólny Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta  na cały oferowany  aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, zintegrowana stacja technika wyprodukowane przez tego samego producenta”. Prosimy o dopuszczenie aparatu w którym zamontowana jest lampa innego producenta i pozostałe wymagane elementy. Stosowanie lamp równoważnych obniża koszt serwisu pogwarancyjnego i nie ma wpływu na eksploatację aparatu i jakość diagnostyczną zdjęć

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Zamawiający w pkt. 7 wymaga „Wielkość największego ogniska lampy RTG ≤ 1,3  (Zgodnie z IEC 60336)”. Prosimy o dopuszczenie aparatu z lampa rtg spełniająca normy ICE o ogniskach 0,6 i 1,2 mm. Proponowana lampa z ogniskami 0,6 i 1,2 jest zgodna z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Zamawiający w pkt 8 wymaga „Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min” Prosimy o dopuszczenie lampy z szybkością wirowania anody 2700 obr/min. Stosowanie lampy z szybkością wirowania ≥ 8000 jest stosowane dla lamp z jednym ogniskiem w celu „sztucznego” uzyskania parametrów drugiego mniejszego ogniska.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Zamawiający w pkt. 9 wymaga „Masa aparatu (z akumulatorami)≤ 400 kg” Prosimy o dopuszczenie w pełni zmotoryzowanego ap. rtg o wadze 575 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości wykonywania  bezkratkowych   zdjęć  przyłóżkowych o jakości diagnostycznej. Oprogramowanie zwiększa bezpieczeństwo postawienia właściwej diagnozy pacjentom neonatologicznym i małym dzieciom u których nie wolno stosować konwencjonalnych kratek przeciwrozproszeniowych oraz poprawia wizualizację zdjęć u dzieci starszych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Prosimy o wydłużenie terminu dostawy ap. rtg z 6 do 8 tygodni

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pakiet nr 2- Stanowisko do znieczulania

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej wyposażonej w podwójne koła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej wyposażonej w podwójne koła.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z reduktorami O2 i N2O wbudowanymi w aparat?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z reduktorami O2 i N2O wbudowanymi w aparat.

- Czy Zamawiający dopuści szuflady o wysokości 17,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szuflady o wysokości 17,5 cm

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w dodatkowy wbudowany fabrycznie przepływomierz z regulowanym przepływem w zakresie do 10 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w dodatkowy wbudowany fabrycznie przepływomierz z regulowanym przepływem w zakresie do 10 l/min.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z kompaktowym układem oddechowym do wentylacji o niskiej podatności, jednak niepodgrzewanym oraz bez funkcji elektrycznego podgrzewania miecha oraz tłoka? W oferowanym układzie oddechowym wilgoć jest odprowadzana w inny sposób niż za pomocą ogrzewania. Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za aparat do znieczulenia z regulowaną ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa, umożliwiającą natychmiastowe ręczne uwolnienie ciśnienia poprzez skręcenie zastawki do zera? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla konkretnego producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za aparat do znieczulenia z napędem pneumatycznym? Punktowany parametr: „ekonomiczny respirator niezużywający gazów medycznych do napędu miecha, tłoka” jest spełniany przez jednego producenta co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający przyzna 10 punktów aparatowi do znieczulenia umożliwiającemu wentylację w trybie SIMV z regulacją wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2 – 10 l/min? Mniejsze poziom wyzwalania przepływowego ma duże znaczenie przy wentylacji najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez awaryjnego trybu wentylacji mechanicznej pacjenta w przypadku zaniku zasilania w gazy medyczne oraz bez możliwości prowadzenia wentylacji ręcznej wykorzystując funkcję wentylacji MAN w przypadku zaniku zasilania elektrycznego? Każda placówka medyczna jest wyposażona w zapasowe źródło zasilania w gazy medyczne, natomiast zapis ten, uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający przełączenie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną za pomocą dźwigni dwustanowej, co pozwala na szybką zmianę trybu wentylacji?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację PEEP w zakresie 4-30 cmH2O? Jest to szerszy zakres niż wymagany, natomiast niższe wartości ciśnienia PEEP nie są praktycznie wykorzystywane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację PEEP w zakresie 4-30 cmH2O.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację ciśnienia wdechu przy PCV w zakresie 5 – 60 cmH2O? Zakres ten nieznacznie różni się od wymaganego, różnica ta wynika głównie z różnicy w zastosowanych jednostkach ciśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację ciśnienia wdechu przy PCV w zakresie 5 – 60 cmH2O

- Czy Zamawiający dopuści regulację czasu narastania ciśnienia w cyklu oddechowym w zakresie 1-10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści regulację czasu narastania ciśnienia w cyklu oddechowym w zakresie 1-10

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez automatycznej zmiany dolnej granicy alarmowej ciśnienia PAW przy nastawie zmiany PEEP?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający prezentację wymuszonej objętości minutowej natomiast bez prezentacji liczbowej spontanicznej objętości minutowej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za pomiar przecieku w postaci procentowej? Jest to pomiar dający równie dobrą informację na temat wykrytego przecieku.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez możliwości jednoczesnego wyświetlania na ekranie krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2 oraz zużycie O2 łącznie z liczbową prezentacją wartości minutowych tych parametrów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie 10 punktów za prezentację na kolorowym, 15 calowym ekranie aparatu parametrów znieczulenia? Większy ekran umożliwia wygodniejsze obserwowanie parametrów znieczulenia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z testem kontrolnym aparatu sprawdzającym poprawność działania urządzenia wymagający ingerencji użytkownika, która umożliwia między innymi poprawność działania pokręteł od przepływomierzy oraz zastawki nadciśnieniowej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający podłączenie do systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, przy czym system informatyczny jest innego producenta niż kardiomonitora?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z kardiomonitorem, który nie jest kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami serii Infinity? Zapis ten uniemożliwia złożenie oferty wszystkim producentom aparatów do znieczulenia, poza jednym, konkretnym producentem.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta mocowany na specjalnej stacji dokującej w sposób zapewniający błyskawiczne rozpoczęcie transportu pacjenta, wymagającej jedynie odpięcie kabli sieciowych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta, który nie umożliwia przeniesienia danych demograficznych i trendów monitorowanych parametrów po przejściu z jednego stanowiska na drugie, w tym danych zapamiętanych w czasie transportu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za tradycyjne, rozgałęzione przewody do elektrod EKG? Punktowanie jedynie szeregowych przewodów EKG stawia w znacznie lepszej sytuacji konkretnego producenta, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za kardiomonitor z możliwością analizy arytmii z czterech odprowadzeni jednocześnie, natomiast bez możliwości rozbudowania o monitorowanie sumarycznego wektora odchyleń ST z 12 odprowadzeń?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu w zakresie 21-24 sekundy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu w zakresie 21-24 sekundy.

- Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w technologii TruSignal odpornej na artefakty ruchowe? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie 10-45 ºC z dokładnością 0,2/0,3 ºC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie 10-45 ºC z dokładnością 0,2/0,3 ºC

- Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia NIBP w zakresie 15-260 mmHg? Zakres ten nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia NIBP w zakresie 15-260 mmHg

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy żylnej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem NMT przy pomocy czujnika typu mechanosensor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem NMT przy pomocy czujnika typu mechanosensor.

- Czy Zamawiający przyzna 10 punktów kardiomonitorowi umożliwiającemu rozbudowę o pomiar i prezentację parametru VCO2 – wytwarzania dwutlenku węgla, VO2 – zużycia tlenu oraz EE – pomiaru wydatku energetycznego? Punktowanie jedynie możliwości rozbudowy o pomiar CNAP przyznaje punkty konkretnemu producentowi i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty innym producentom.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z tabeli parametrów technicznych w zakresie pakietu nr 2 poz.2 zapisu część VII punkt 2. Pozytywna odpowiedź zamawiającego korzystnie wpłynie na poszerzenie kręgu wykonawców, którzy będą mogli złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli autoryzację będzie posiadał podwykonawca realizujący dostawę i serwis przedmiotu zamówienia opisanego w zakresie pakietu nr 2 poz.2

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

Pakiet nr 3 – Pompy infuzyjne

- Czy Zamawiający określając w części 2 pakietu 3 (pompa objętościowa z funkcją żywienia do- i pozajelitowego) wymóg kompatybilności z posiadaną w pracowni Rezonansu Magnetycznego stacji dokującej dedykowanej do pracy w takich warunkach oczekuje, aby również pompy w częściach 1, 3 i 4 były kompatybilne z wymienioną powyżej stacją?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby  pompy w częściach 1, 3 i 4 były kompatybilne z wymienioną powyżej stacją.

- Czy Zamawiający określając w części 2 poz. 31, części 3 poz. 98 i części 4 poz. 96 pakietu 3 wymogi dotyczące programowania poziomów alarmu okluzji dopuści pompę objętościową z programowaniem alarmu na 9 poziomach, w zakresie 225 – 900 mmHg? Wyższe dolne zakresy ciśnień (w porównaniu do pomp strzykawkowych) wynikają ze specyfiki tłoczenia w pompach objętościowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  pompę objętościową z programowaniem alarmu na 9 poziomach, w zakresie 225 – 900 mmHg

- Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie pompy strzykawkowe, z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, była wyposażona w dodatkowy system, monitorujący wzrost/spadek ciśnienia, który pracuje z dokładnością do 1mmHg przy małych prędkościach podaży. System działa niezależnie od głównych nastawów progu ciśnienia okluzji, pełni rolę pomocniczą w przyspieszonym wykryciu niedrożności. Nie wymaga również specjalistycznych drenów. Istotny przy prowadzeniu terapii zwłaszcza u noworodków, gdzie możliwości precyzyjnego monitorowania ciśnienia powinny być jak największe.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje  aby wszystkie pompy strzykawkowe, z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, była wyposażona w dodatkowy system, monitorujący wzrost/spadek ciśnienia, który pracuje z dokładnością do 1mmHg przy małych prędkościach podaży.

- Pakiet 3 Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,3 oraz 4 z Pakietu 3 i potraktowanie ich jako osobnych zadań, umożliwi to złożenie konkurencyjnej ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1,2,3 oraz 4 z Pakietu 3.

- Pakiet 3 Poz. nr 1.4 / Poz.2.4 /  Poz.3.6 i 68 /  Poz.4.6 i 66

Prosimy o dopuszczenie pompy o klasie ochronności I, typ CF, która zapewnia ochronę Użytkownika przed dotykiem bezpośrednim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompy o klasie ochronności I, typ CF.

- Pakiet 3 Poz. 1.6/poz 2.6/poz 3.8 i 3.70/poz. 4.8 i 4.68

Prosimy o dopuszczenie pomp o czasie infuzji wynoszącym, przy pompie pracującej na akumulatorze, odpowiednio: w przypadku pompy objętościowej minimum 9 h przy infuzji 25ml/h, zaś w przypadku pompy strzykawkowej minimum 8 h przy infuzji 5ml/h i czasie ładowania akumulatora do 100% pojemności wynoszącym ≤6h

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz 1.7/2.7/3.9 i 3.71/4.9 i 4.69

Prosimy o dopuszczenie pompy o masie wynoszącej jedynie 2,5 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompy o masie 2,5 kg.

- Pakiet 3 Poz. 1.21/2.18/3.23 i 3.82/4.23 i 4.80

Prosimy o dopuszczenie pompy mającej możliwość Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:

•             ml

•             ng, μg, mg,

•             na kg wagi ciała lub nie,

•             na min, godz.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 1.22 /2.19/3.24 i 3.83/4.24 i 4.81

Prosimy o dopuszczenie pomp pracujących w trybach: tryb wlew;  tryb czas; tryb waga pacjenta, tryb sekwencyjny ( 5 cykli) , tryb wzrost/utrzymanie/spadek; podaż okresowa, tryb mikro infuzji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 1.42/2.39/3.45 i 3.103/4.44 i 4.101

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w system, w którym leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. Biblioteka leków – możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania leków złożonych z nazwy leku i parametrów infuzji, bolusa i dawki indukcyjnej

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 1.56 i 1.58/2.54 i 2.59/3.59 i 3.63/3.130 i 3.140/4.117 i 4.129 i 4.139

Prosimy o dopuszczenie pomp i stacji dokujących wyposażonych w możliwość zaawansowanej komunikacji danych ( RS232 , WiFi) bez złącza RJ45 oraz nie wyposażonych w systemem do prowadzenia kontrolowanej insulinoterapii

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 2.26 i 4.88

Prosimy o dopuszczenie pomp objętościowych nie wyposażonych w mechanizm nie wywołujący hemolizy - bez dedykowanych drenów do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 2.31/3.98/4.96

Prosimy o dopuszczenie pomp z możliwością ustawienia zakresu ciśnienia infuzji w przedziale od 150 do 975 mm Hg, a więc większym od oczekiwanego przez Zamawiającego

Odpowiedź:. Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 2.40/3.104

Prosimy o dopuszczenie pomp o czułości technicznej – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,05 ml

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 3.141 i 4.140

Prosimy o dopuszczenie nowoczesnych pomp, które są w ofercie firmy Promed S.A. dopiero od połowy 2016 roku, więc prosimy o rezygnację z wymogu potwierdzenia instalacjami kompatybilności z systemami PDMS

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 poz.1 pkt.60 ;  Pakiet 3 poz.2 pkt.62;   Pakiet 3 poz. 3 pkt. 121;  Pakiet3 poz.4 pkt.62   ; Pakiet 3 poz. Pkt.120

Prosimy o dopuszczenie pomp z dokładnością mechaniczną ± 1%

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

- Pakiet 3 Poz. 1.22 /2.19/3.24 i 3.83/4.24 i 4.81

Prosimy o dopuszczenie pomp pracujących w trybach: tryb wlew;  tryb czas; tryb waga pacjenta, tryb sekwencyjny ( 5 cykli) , tryb wzrost/utrzymanie/spadek; podaż okresowa, tryb mikro infuzji

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ

Pakiet nr 4 – Neurostymulator neurochirurgiczny

- Pakiet nr 4, Zał.2a pkt. 3 i 19

Czy Zamawiający może sprecyzować, czy wymaga interfejsu programowego języka polskiego (zgodnie z zapisem pkt. 3) ?

Odpowiedź: pkt 3 – tak, wymaga

pkt 19 – menu w j.polskim dodatkowo punktowane

- Pakiet nr 4, Zał.2a pkt. 32

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie łącznika do słuchawek w opakowaniu 10szt – 10 opakowań, co spełni wymóg oferowania 100szt. łączników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowanie łącznika do słuchawek w opakowaniu 10szt – 10 opakowań, co spełni wymóg oferowania 100szt. Łączników

Pakiet nr 5 – Mikroskop neurochirurgiczny

- Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści uchwyty ustawione niesymetrycznie ?

Rozwiązanie to jest wygodniejsze od wymaganego , ponieważ w przypadku ustawienia głowicy w newralgicznych pozycjach umożliwia operatorowi łatwiejszy dostęp do rękojeści, która znajduje się w bardziej dogodnej pozycji?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający w pkt 9 i 10 dopuści jako oświetlenie główne i awaryjne lampę ksenonową o mocy nie większej niż 400W?

Zamawiający określając maksymalną moc lampy o wartości 320W pozbawia się możliwości posiadania najwyższej klasy mikroskopu ponieważ właśnie moc lampy w połączeniu z transmisją światła przez układy optyczne ma największe znaczenie dla uzyskania najlepszej jakości obrazu. Ma to szczególne uzasadnienie podczas wykonywania operacji z użyciem trybów fluorescencji, w których wykorzystuje się tylko wąską część całego spektrum światła i dla uzyskania prawidłowego obrazu fluorescencyjnego kluczowe jest posiadanie lampy o najwyższej mocy ( w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 37 wynika że Zamawiający zamierza używać trybów fluorescencji . Zwiększony parametr w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa  operowanych pacjentów (zarówno dzieci jak i dorosłych)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system ze zintegrowaną wewnątrz obudowy głowicy kamerę na podczerwień.

- Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści ogniskową w zakresie  225- 600mm realizowaną jednym obiektywem oraz z płynną zmianą elektromotoryczną w całym zakresie?

Dzięki zastosowaniu  takiego zakresu ogniskowej operator  ma dużo więcej miejsca na narzędzia, co zdecydowanie polepsza komfort pracy.

Odpowiedź: pkt 16 – zakres ogniskowej dodatkowo punktowany.

- Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści mikroskop bez systemu automatycznego ustawienia ostrości obrazu autofocus?

Wymagane rozwiązanie nie jest praktyczne i jest wyłączane przez większość operatorów ponieważ w trakcie operacji ostrość nie zawsze powinna być ustawiona w centralnym punkcie widzenia, a system laserowy determinuje takie ustawienie ostrości całego obrazu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający w punkcie 26 dopuści mikroskop bez systemu podtrzymywania zasilania ?

W oferowanym mikroskopie z uwagi na wysoką stabilność systemu wymagane rozwiązanie nie jest konieczne.

Odpowiedź: pkt 26 – podtrzymywanie zasilania – dodatkowo punktowane.

- Czy Zamawiający w punkcie 27 dopuści wyższe rozwiązanie w postaci dwóch monitorów, jeden dotykowy do sterowania funkcjami mikroskopu, drugi kolorowy HD o przekątnej min. 24 cale do wyświetlania obrazu z kamery?

Odpowiedź: Wg.SIWZ – zintegrowany monitor dodatkowo punktowany.

- Czy Zamawiający w punkcie 28 w celu zwiększenia liczby oferentów dopuści mikroskop bez systemu odsysania powietrza ze sterylnych worków jednorazowych ?

Takie rozwiązanie posiada tylko jeden producent.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 29 Tubus  binokularowy 30°-150° dla asysty z okularami 10x oraz korekcją refrakcji operatora/asysty +5/-5 D?

Odpowiedź: pkt 29 – zakres korekcji refrakcji powyżej +5/-5 D – dodatkowo punktowany

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 30 Tubus binokularowy 180° dla operatora  z okularami 12,5x oraz korekcją refrakcji operatora/asysty +5/-5 D?

Odpowiedź: Wg. SIWZ – korekcja powyżej +5/-5 D – dodatkowo punktowana.

- Czy Zamawiający w punkcie 31 dopuści zintegrowaną kamerę 1xCMOS fullHD 1080p  w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zmawiający w punkcie 33 dopuści Rejestrator  HD strumienia wizji i zdjęć z bazą danych pacjentów. Zapis na wbudowanych dyskach HDD co najmniej 750Gb, płytach DVD, zewnętrznych pamięciach USB?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający w punkcie 34 dopuści mikroskop bez zdublowanego systemu operacyjnego na wewnętrznym twardym dysku z blokadą zapisu oraz  bez  nośnika USB z blokadą zapisu?

W oferowanym mikroskopie z uwagi na wysoką stabilność systemu wymagane rozwiązanie jest nie potrzebne.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający w pokt. 35 dopuszcza System wizualizacji i nagrywania 3D złożony z dwóch kamer 1xCMOS FullHD umieszczonych razem w jednej kompaktowej obudowie. Podłączenie kamer do mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika oraz portów optycznych mostu face-to-face do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczający możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video?

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający w pkt 36 dopuszcza  dedykowany do systemu 3D wózek mieszczący sterowniki kamer 3D i nagrywarkę 3D, ze zintegrowanym na kolumnie monitorem 32”?

Całość systemu włączana jednym wbudowanym przyciskiem bez oddzielnego włączania sterowników i nagrywarki.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Czy Zamawiający w pkt 37 dopuszcza możliwość rozbudowy (bez konieczności wymiany całego urządzenia lub jego głowicy) o system do fluoroskopii śródoperacyjnej z wykorzystaniem indocjaniny z kamerą na podczerwień dołączoną do głowicy za pomocą specjalnego adapteru?

Kamera zintegrowana uniemożliwia upgrade mikroskopu np. w przypadku pojawienia się nowego typu fluorescencji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy o fluoroskopię i system ze zintegrowaną wewnątrz obudowy głowicy kamerę na podczerwień.

- Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez modułu do automatycznego ustawiania głowicy mikroskopu w osi biopsji z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiającego neuronawigacji? Wymagany parametr oferuje tylko jeden oferent co narusza zasady uczciwej konkurencji.

Trajektorię głowicy można ustawić w wymaganej pozycji ręcznie z wykorzystaniem wparcia systemu nawigacji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy warunki SIWZ.

- Dotyczy punktu 37 SIWZ dla pakietu nr 5

Czy Zamawiający oprócz wymogu postawionego w punkcie 37 wymaga dodatkowo, aby oferowane urządzenie było wyposażone w fluoroskopię śródoperacyjną z wykorzystaniem fluoresceiny do zastosowania w operacjach guzów mózgu oraz naczyniowych z dokumentacją dopuszczającą produkt do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, certyfikatem CE oraz certyfikatem jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby oferowane urządzenie było wyposażone w fluoroskopię śródoperacyjną z wykorzystaniem fluoresceiny do zastosowania w operacjach guzów mózgu oraz naczyniowych z dokumentacją dopuszczającą produkt do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, certyfikatem CE oraz certyfikatem jednostki notyfikowanej.

- Dotyczy punktu 37 SIWZ dla pakietu nr 5

Czy Zamawiający, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, będzie wymagał przeszkolenia operatorów w ośrodku referencyjnym wskazanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Szkolenie pracowników zawarte jest w umowie.

- Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 14 dla pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do systemu obrazowania 3D systemu do archiwizowania i obróbki materiału video w technologii 3D składającego się z:

- komputera PC z procesorem typu i7 lub kompatybilnego, wyposażonego w kartę grafiki 3D, pamięć RAM minimum 6GB, dwa dyski twarde o pojemności min 1TB każdy

- monitora lub telewizora z funkcją monitora o rozdzielczości min FULL HD pracującego w technologii 3D, kompatybilnej z pozyskanym obrazem

- oprogramowania do podstawowej edycji materiału video 3D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pakiet nr 6- Neuromonitoring dziecięcy

- Pakiet nr 6, Zał.2a pkt. 7

Czy Zamawiający może sprecyzować, czy wymaga menu w j. polskim (zgodnie z zapisem pkt.7) ?

Odpowiedź: pkt 7 - menu w j.polskim dodatkowo punktowane

Zapytania do projektu umowy

- Dot. zapisów umowy (§5 „Warunki  gwarancji i okres rękojmi”, pkt. 20):

Czy Zamawiający dopuści możliwość dokonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, t.j. co 24 miesiące? Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca dokona dodatkowego przeglądu przed upływem okresu gwarancji 36 mies., w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Odpowiedź: Nie

- Dotyczy §5 ust. 8:  Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Nie

- Dotyczy §5 ust. 9:  W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy, prosimy o potwierdzenie naszego rozumienia zapisu, iż w sytuacji kiedy od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju upłynął najwyżej tydzień, terminy określone w ust. 7 i 8 ulegają skróceniu o jeden dzień roboczy?

Odpowiedź: Potwierdzamy- uszczegółowienie zapisu w projekcie umowy

- Dotyczy §5 ust. 14: Prosimy o następującą modyfikację ust. 14 w § 5 „W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić całą rzecz na nową w terminie 30 dni lub wymienić wadliwy element.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust.14 w następujący sposób:  „W przypadku trzykrotnego ujawnienia się wady tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element na nowy.”

- Dotyczy §6 ust. 1 ppkt. a) i d): W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę-  zmiana zapisu w projekcie umowy

- Czy Zamawiający dopuszcza, aby termin płatności rat przypadał na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował § 4 ust.4 w sposób następujący „Zapłata za wykonanie umowy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w …………….. miesięcznych równych ratach. Wykonawca wraz z fakturą jest zobowiązany dostarczyć harmonogram spłaty rat. I - rata zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury następne raty płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca”

- Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy będą przysługiwać odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych? Wykonawca zauważa, że od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie  ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1830), która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie odsetek za opóźnienie. Od tej pory Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są należne bez wezwania od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie zgodnego z obowiązującymi przepisami zapisu w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie rat.

- Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

- Prosimy o dodanie do umowy zapisu stanowiącego, iż Zamawiający nie jest upoważniony do dokonania przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek swoich praw wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

Odpowiedź: Wprowadzono zapis do projektu umowy

- Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 wzoru umowy nowego ust. 1  g) w brzmieniu następującym:

„g. Wartość kary umownej zastrzeżonej w ustępach a), b), c), d), e) powyżej nie może każdorazowo przekroczyć 10% wartości ceny brutto rzeczy, której dotyczy opóźnienie”

Odpowiedź: Wprowadzono zapis do umowy

- Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 14 dla pakietu nr 5

Zamawiający wymaga wymiany urządzenia na nowe w przypadku 3 reklamacji tej samej części urządzenia. Aktualne zapisy powodują, iż w przypadku trzykrotnej awarii np. kółka statywu jezdnego, Wykonawca musiałby wymienić cały mikroskop na nowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę całego podzespołu w przypadku jego 3-krotnej awarii/reklamacji ?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę całego podzespołu w przypadku jego 3-krotnej awarii/reklamacji.

- Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 14 dla pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 7 tygodni?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zamówienia do 8 tygodni  ( czas dostawy określono w  §3 pkt 1 projektu umowy)

- Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 14 dla pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zainstalowane oprogramowanie było w języku angielskim? Menu oferowanego urządzenia jest intuicyjne, a obsługa nie wymaga znajomości języka angielskiego, ponieważ poszczególne funkcje programowane są przyciskami/ikonami z ogólnie znanymi opisami jak zoom, focus, system.

Odpowiedź: Tak- tylko w pakiecie nr 5  ( język,  w którym należy dostarczyć oprogramowanie określono w §2 pkt 1b projektu umowy)

- Dot. §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści w ustępie 5 o zapis: „[…] z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej” oraz zmieni, w celu doprecyzowania procedur odbiorowych,  brzmienie ustępu 6 na poniższe:

„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis projektu umowy

- Dot. §4 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie określenia „bezusterkowy” protokół? Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis projektu umowy

- Dot. §5 ust.7 i 8

Czy Zamawiający potwierdza, że przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

- Dot. §5 ust.9

W sytuacji kolejnej wady tego samego elementu i konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:  Dopuszcza się zmianę wprowadzoną w projekcie umowy w następującym brzmieniu     „Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju upłynął najwyżej tydzień, terminy określone w ust. 7 i 8 roboczego ulegają skróceniu o jeden dzień roboczy.”

- Dot. §5 ust.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„W przypadku trzykrotnego ujawnienia się wady tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element na nowy.”?

Wyjaśniamy że w przypadku urządzeń diagnostycznych jakimi są aparaty USG i RTG każde urządzenie jest specyfikowane / wyposażane wg indywidualnych potrzeb danego klienta, zanim fabryka wyprodukuje i dostarczy kolejny tak samo wyposażony model  może upłynąć do 6 tygodni, natomiast wymieniając cały uszkodzony podzespół lub element na nowy w ciągu kilku dni Zamawiający ma w pełni sprawny i funkcjonalny aparat.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża  zgodę na zmianę zapisu na „W przypadku trzykrotnego ujawnienia się wady tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element na nowy.”

- Dot. §5 ust.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„W przypadku kiedy Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,  nie usunie wady w terminie 21 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej  na koszt i ryzyko Wykonawcy. W pierwszej kolejności Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis projektu umowy.

- Dot. §5 ust.18

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat po upływie okresu gwarancji, a dla sprzętu komputerowego min. 3 lata po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia zawarcia stosownej umowy między stronami.”?

Odpowiedź: Zmieniono zapis na proponowany – zmianę wprowadzono do umowy

- Dot. §5 ust.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Okres rękojmi wynosi 24 miesiące; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Odpowiedź: Tak – zmianę wprowadzono do umowy

- Dot. §5 ust.22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„W przypadku kiedy Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej  na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis projektu umowy.

- Dot. §6 ust.1

Czy, w celu doprecyzowania, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:

  - Zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 3 ust. 1 pkt a – h lub opóźnienia Wykonawcy w obowiązku wymiany rzecz na nową– w wysokości 0,3 % ceny brutto przedmiotu umowy,(nie mniej jednak niż 30 zł) za każdy dzień zwłoki ,

  - Zwłoki  Wykonawcy w przystąpieniu do diagnozowania wady – w wysokości 0,2 % ceny brutto rzeczy, w której ujawniono wadę,(nie mniej jednak niż 20 zł) za każdy dzień zwłoki ,

  - Zwłoki  Wykonawcy w usunięciu wady – w wysokości 0,2 % ceny brutto rzeczy (nie mniej jednak niż 20 zł), w której ujawniono wadę, za każdy dzień zwłoki ,

  - braku realizacji, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w terminie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub 20 umowy – w wysokości 3% ceny brutto rzeczy(nie mniej jednak niż 300 zł), której brak realizacji dotyczy,

  - zwłoki  w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 20 zł),za każdy dzień zwłoki ,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie), nie mniej jednak niż 300 zł.”?

Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

Odpowiedź: Zmieniono wysokość kar umownych, w pozostałych- podtrzymujemy zapis projektu umowy

- Dot. §6 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

Odpowiedź: Nie

- Dot. §6 ust.7

Czy, w celu doprecyzowania, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy noty księgowej  wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”?

Odpowiedź: Tak

- Dot. §8 ust.1b

Czy, w celu doprecyzowania, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy w przypadku każdego rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, za jakie uważa się w szczególności zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy powyżej 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.”?

Odpowiedź: Tak

- W celu umożliwienia kalkulacji ceny oferty prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie terminów płatności rat i zmianę zapisu §4 ustęp 4 wzoru umowy na następujący: „Zapłata za wykonanie umowy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w …………….. miesięcznych równych ratach. Wykonawca wraz z fakturą jest zobowiązany dostarczyć harmonogram spłaty rat. I - rata zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury następne raty płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca”

Jeśli Zamawiający oczekuje innego terminu płatności rat, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował projekt umowy zgodnie z powyższym.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną kalkulację rat.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w związku z podziałem przedmiotu zamówienia na dwa pakiety zostaną podpisane osobne protokoły odbioru przedmiotu zamówienia i wystawione osobny faktury dla poszczególnych pakietów a co za tym idzie płatności określone w §4 ustęp 4 wzoru umowy będą liczone dla każdego pakietu oddzielnie.

Odpowiedź: Potwierdzam.

- W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §4 ustęp 6 wzoru umowy na następujący: „Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź:  Zmieniono zapis projektu umowy w §4 ustęp 6 na następujący: „za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ustęp 8 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie rat za dostarczony przedmiot umowy”

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis projektu umowy na następujący:  „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie rat za dostarczony przedmiot umowy”

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ustęp 5 wzoru umowy na następujący: „Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u Wykonawcy 24h na dobę. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień otrzymania listu poleconego przez Wykonawcę.” Zachowanie obecnego brzmienia zapisów powoduje odpowiedzialność Wykonawców za zdarzenia na które nie mają wpływu np. awaria linii telefonicznej uniemożliwiająca wysłanie faksu lub nieterminowe otrzymanie albo zaginięcie przesyłki listownej. We wskazanych i innych przypadkach Wykonawca nie będzie miał wiedzy o tym, że ujawniła się wada przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis projektu umowy

- Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

- Dotyczy: Załącznik nr 5 Wzór umowy, §4, pkt.8

Cena i warunki płatności

Z uwagi na miarodajność kar dla  obu Stron, prosimy o doprecyzowanie wysokości kar umownych dla Zamawiającego:

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu opóźnienia w zapłacie rat za dostarczony przedmiot umowy. „

na następujący  zapis:

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu opóźnienia w zapłacie rat za dostarczony przedmiot umowy w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy,(nie mniej jednak niż 30 zł) za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź: Nie - obowiązki Zamawiającego określono w §4 ustęp 8

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §5 ustęp 10 wzoru umowy poprzez wykreślenie sformułowania: „Domniemywa się, że ujawniona wada wynika z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis projektu umowy

- W celu miarkowania kar umownych prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kary wskazane w §6 ustęp 1 podpunkt a); e) wzoru umowy będą naliczane od wartości sprzętu, którego uchybienie dotyczy.

Odpowiedź: Nie

- W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kary wskazane w §6 ustęp 1 wzoru umowy będą naliczane od wartości pakietu, którego uchybienie dotyczy.

Odpowiedź: Tak

- Prosimy Zamawiającego zmianę zapisu §5 ustęp 14 wzoru umowy i nadanie mu treści: „W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element/część na nową w terminie 30 dni” Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. Wymiana całych urządzeń po 3 naprawach stoi w sprzeczności z przyjętą na rynku praktyką w tym zakresie i wiąże się to z koniecznością de facto uwzględnienia w cenie oferty co najmniej drugiego urządzenia, co w sposób abstrakcyjny przyczyni się do wzrostu ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził poniższy zapis do projektu umowy „W przypadku trzykrotnego ujawnienia się wady tego samego elementu rzeczy/podzespołu Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element na nowy”

- Prosimy Zamawiającego zmianę zapisu §5 ustęp 18 wzoru umowy i nadanie mu treści: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat po upływie okresu gwarancji, a dla sprzętu komputerowego min. 3 lata po upływie okresu gwarancji.” Żaden Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować terminu dostawy części zamiennych po upływie okresu gwarancji a przedmiotem umowy nie jest kontrakt na serwis pogwarancyjny.

Odpowiedź: Zmieniono zapis §5 ustęp 18 wzoru umowna następujący: „Wykonawca zapewnia      dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat po upływie okresu gwarancji, a dla sprzętu komputerowego min. 3 lata po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 30 dni od zawarcia stosownej umowy między stronami.”

SIWZ – Wymagania dotyczące wadium

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu  załączenia dokumentu, z którego wynika upoważnienie do podpisania treści gwarancji przez określone osoby?

Odpowiedź: Nie

Pozostałe

- Wykonawca prosi o udostępnienie raportów z badania biegłego oraz danych finansowych (bilans i rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych) za lata 2012-2016. Wykonawca prosi aby rachunek zysków i strat zaprezentowany był w wariancie porównawczym lub zostały dodatkowo przedstawione koszty rodzajowe.

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Odpowiedź: Nie

- Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- Czy zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny? Prosimy o jego udostępnienie

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- Czy zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2016 oraz 31/03/2017?

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/Leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień 31.12.2016 oraz ostatni dostępny okres, zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres (kwartał)

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- Wykonawca prosi o udostępnienie prognozy finansowej Szpitala za okres rozłożenia płatności na raty,

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ.

Odpowiedź: stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi.

- W związku z możliwymi trudnościami w uzyskaniu informacji o dacie obciążenia rachunku Zamawiającego, prosimy o zmianę zapisu umowy tak, by za dzień zapłaty uważany był dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy? Powyższe wpłynie na obniżenie ceny.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje propozycję  - zmianę zapisano w projekcie umowy

- W razie negatywnej odpowiedzi, prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

Odpowiedź: jw.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy w postaci weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym?

Odpowiedź: nie

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ?

Odpowiedź: nie

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności w postaci zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem umowy?

Odpowiedź: nie

- Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?

Odpowiedź: nie

- Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

Odpowiedź: nie

- Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji umowy jest obowiązkiem Wykonawcy?

Odpowiedź: nie – Zamawiający będzie ubezpieczał przedmiot zawartej umowy

- Czy Zamawiający potwierdza, że cena ubezpieczenia ma zostać wkalkulowana w cenę oferty? W razie odpowiedzi negatywnej, prosimy o sprecyzowanie sposobu rozliczenia ubezpieczenia.

Odpowiedź: nie

- W razie własnego ubezpieczenia Zamawiającego, czy Zamawiający zgadza się by umowa zobowiązywała go do okazywania Wykonawcy każdorazowej polisy ubezpieczeniowej?

Odpowiedź: tak- na żądanie wykonawcy

- W razie własnego ubezpieczenia Zamawiającego, czy Zamawiający zgadza się by umowa zobowiązywała go do dokonywania cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia na Wykonawcę?

Odpowiedź: nie

- Czy zamawiający udzieli informacji jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla pakietu nr 6 i 7?

Odpowiedź: Nie, ze względu na treść art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek podania kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

- W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Pzp. oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w p. 4 protokołu tj. danych dotyczących  osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

Kierownik  zamawiającego: Edward Hartwich  wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia począwszy od zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia, powołania komisji przetargowej, poprzez nadzór nad całością procedury do zatwierdzenia protokołu końcowego i Komisja przetargowa:

Przewodniczący       -   Jarosław Cegielski

członkowie:               -   Magdalena Michalska

-   Anna Kisiel

-  Marlena Mania

-  Beata Ropiak

-  Łukasz Lipiński

Sekretarz                  -   Anna Walkusz

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzach cenowych stanowiących zał. nr 2 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej, co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw” i obniży koszt oferty o 8%. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Proponujemy następującą zmianę treści formularzy np.:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie w formularzach cenowych stanowiących zał. nr 2 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej. Wykonawca, który zechce skorzystać z przedstawionego rozwiązania samodzielnie wstawi do formularza cenowego pozycję „ koszt finansowania płatności ratalnej” ( dotyczy wszystkich pakietów). Zamawiający będzie honorował obydwa rozwiązania.

- Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania odrębnych umów na poszczególne pakiety z jednym wykonawcą.

- W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej,  uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: j.w.

- Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie

- Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze umowy obowiązującym u Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie

- Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów ustanowienia zastawu?

Odpowiedź: Nie

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na pisemną prośbę Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź: Nie

- Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją na rzecz instytucji finansowej?

Odpowiedź: Nie

- Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na pisemną prośbę Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji praw z polisy?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie

- W przypadku wyrażenia zgody na ustanowienie któregokolwiek z ww. zabezpieczeń prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Tytułem zabezpieczenia realizacji zobowiązań wynikających z umowy Zamawiający zobowiązuje się do ….. (np. przekazania Wykonawcy weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,  zawarcia umowy zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem zamówienia etc.)”

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

- Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „W przypadku opóźnienia w płatnościach będą naliczane odsetki określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następujący zapis do projektu umowy „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie rat za dostarczony przedmiot umowy.

- Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź: Stosownie do art. 38 ust.1 powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ ani przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany udzielić na nie odpowiedzi

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski