Zał. nr 2						    		           Nr sprawy  33/2017/PN

##### PARAMETRY TECHNICZNE I POZOSTAŁE WYMAGANIA

Zadanie nr 1 - pompy insulinowe dla dzieci – 4 szt.

Nazwa i typ:                                        ..........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)       ..........................................

Kraj pochodzenia:                               ..........................................

Rok produkcji  2017 r.                         ..........................................

PARAMETRY WYMAGANE

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I Parametry techniczne |
| 1. | Stopień wodoodporności minimum IPX7 | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
| 3. | Blokada pompy | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania | TAK |  |
| 5. | Programowanie bolusa : |  |  |
|  | prostego/standard - dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
|  | przedłużonego - dokładność 0,1 j/bolus - czas podania co najmniej 7 godzin | TAK |  |
|  | złożonego - dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
| 6. | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej : |  |  |
|  | ustawienia procentowe lub jednostki na godzinę możliwe zwiększanie lub zmniejszanie ≤30 min. | TAK |  |
| likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem | likwidowanie czasowej zmiany bazy/dawki podstawowej – samoistna lub z alarmem | TAK |  |
|  | czas do 24 godzin | TAK |  |
| 7. | Programowanie bazy: |  |  |
|  | - wprowadzenie przepływów godzinowych ( ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05 j /godzinę - minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |
| 8. | Kalkulator bolusa | TAK |  |
|  | Kalkulator bolusa posiłkowego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | Kalkulator bolusa korygującego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  |
| 9. | Pamięć pompy –minimum do 90 dni - historia bolusów, alarmów , dawki dobowej bezpośrednio z pompy : aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni | TAK |  |
| 10. | Możliwość korzystania z ciągłego monitorowania glikemii za pomocą transmitera z odczytem na ekranie pompy oraz funkcja automatycznego czasowego zatrzymania infuzji insuliny | TAK |  |
| 11. | Długość drenu – co najmniej dwie długości | TAK |  |
| 12. | Alarmy: |  |  |
|  | tonowy | TAK |  |
|  | wibracyjny | TAK |  |
|  | historia alarmów: minimum 30 ostatnich | TAK |  |
| brak podawania insuliny | brak podawania insuliny | TAK |  |
|  | spadku zasilania | TAK |  |
|  | kończącej się insuliny | TAK |  |
|  | ukończenia czasowej zmiany bazy | TAK |  |
| 13. | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy - czytnik do odczytywania danych z pompy | TAK |  |
| 14. | Menu w pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy |
| 1. | Zestaw infuzyjny - 3 szt. wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny ( 10 sztuk za maksymalnie 300PLN) metalowe i teflonowe o różnej długości , rozłączane możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju Zbiornik na insulinę – 3 szt. Etui Klips Baterie Serter | TAK |  |
| III. Dodatkowe wyposażenie pomp |
| 1. | System CGM + dwa wkłucia i serter – 3 szt. | TAK |  |
| IV. Zasilanie pompy |
| 1. | zasilanie pompy przez: standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA | TAK |  |
| V. Pozostałe warunki |
| 1. | Dostępność na rynku polskim - 4 lata | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę( z dostawą) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 4 lata | TAK |  |
| 4. | Karta gwarancyjna ( z dostawą) | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny | TAK |  |
| 7. | Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin ( przesyłka na koszt wykonawcy) | TAK |  |
| 8. | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), zasady obsługi pompy insulinowej, dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny min. 4 lat | TAK |  |
| 10. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe , posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | TAK |  |
| 11. | Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 12. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski( podać adresy, telefony) | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. | Parametry techniczne | Ilość punktów możliwa do zdobycia | Parametr oferowany (zaznaczyć X) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wielokrotnej wymiany ampułki w ciągu doby | Nie, 0 pkt |  |
|  |  | Tak, 20 pkt |  |
| 2. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy | Nie, 0 pkt |  |
|  |  | Tak, 20 pkt |  |

Zadanie nr 2 - pompy insulinowe dla dzieci – 3 szt.

Nazwa i typ:                                        ...........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)       ..........................................

Kraj pochodzenia:                               ...........................................

Rok produkcji  2017 r.                         ...........................................

PARAMETRY WYMAGANE

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I Parametry techniczne |
| 1. | Stopień wodoodporności minimum IPX7 | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
| 3. | Blokada pompy | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania | TAK |  |
| 5. | Możliwość zmiany układu ekranu tzn. możliwość odwrócenia ekranu o 180 ° ( udogodnienie dla dzieci leworęcznych) | TAK |  |
| 6. | Programowanie bolusa : |  |  |
|  | prostego/standard - dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
|  | przedłużonego – dokładność 0,1 j/bolus - czas podania co najmniej 7 godzin | TAK |  |
|  | złożonego – dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
| 7. | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej : |  |  |
|  | ustawienia procentowe lub jednostki na godzinę możliwe zwiększanie lub zmniejszanie ≤30 min. | TAK |  |
|  | likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem | TAK |  |
|  | czas do 24 godzin | TAK |  |
| 8. | Programowanie bazy: |  |  |
|  | - wprowadzenie przepływów godzinowych ( ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05 j /godzinę - minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |
| 9. | Kalkulator bolusa | TAK |  |
|  | Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  |
|  | Możliwość kalkulacji przy różnych stanach zdrowia ( stres, choroba, wysiłek fizyczny itp.) | TAK |  |
| 10. | Pamięć pompy –minimum do 90 dni historia bolusów, alarmów , dawki dobowej bezpośrednio z pompy : aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i średnie dawki dobowe z ostatnich 30 dni | TAK |  |
| 11. | Długość drenu – co najmniej dwie długości | TAK |  |
| 12. | Alarmy: |  |  |
|  | tonowy | TAK |  |
|  | wibracyjny | TAK |  |
|  | historia alarmów: minimum 30 ostatnich | TAK |  |
|  | brak podawania insuliny | TAK |  |
|  | spadku zasilania | TAK |  |
|  | kończącej się insuliny | TAK |  |
|  | ukończenia czasowej zmiany bazy | TAK |  |
| 13. | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy - czytnik do odczytywania danych z pompy | TAK |  |
| 14. | Zdalne sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami pompy dostępne z glukometru . | TAK |  |
| 15. | Menu w pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy |
| 1. | Zestaw infuzyjny - 3 szt. wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny ( 10 sztuk za maksymalnie 300 PLN) metalowe i teflonowe o różnej długości , rozłączane możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju Zbiornik na insulinę – 3 szt. Etui Klips Baterie Serter | TAK |  |
| Dodatkowe wyposażenie pomp |
| 1. | Pilot – glukometr do zdalnego bezprzewodowego sterowania pompą – 3 szt. do zamówienia |
| IV. Zasilanie pompy |
| 1. | zasilanie pompy przez: standardowa bateria 1,5 V AAA lub 1,5 V AA | TAK |  |
| V. Pozostałe warunki |
| 1. | Dostępność na rynku polskim - 4 lata | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę( z dostawą) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 4 lata | TAK |  |
| 4. | Karta gwarancyjna ( z dostawą) | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny | TAK |  |
| 7. | Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin ( przesyłka na koszt wykonawcy) | TAK |  |
| 8. | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), zasady obsługi pompy insulinowej, dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny min. 4 lata | TAK |  |
| 10. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe , posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | TAK |  |
| 11. | Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 12. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski( podać adresy, telefony) | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. | Parametry | Ilość punktów możliwa do zdobycia | Parametr oferowany (zaznaczyć X) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wielokrotnej wymiany ampułki w ciągu doby | Nie, 0 pkt |  |
|  |  | Tak, 20 pkt |  |
| 2. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy | Nie, 0 pkt |  |
|  |  | Tak, 20 pkt |  |

Dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

Powyższe parametry zawarte w tabeli „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie „Parametry oferowane” ( jeżeli opis Wykonawcy będzie identyczny z parametrami wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego, należy go powtórzyć) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

................................... dnia .........................	             ......................................................................					                               /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/