Nr sprawy 6/2018/PN

Załącznik nr 2a

Pakiet 1 - Sterylizator gazowy na tlenek etylenu w wersji przelotowej (z możliwością pracy jako nieprzelotowy)

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2017/18

| LP | Opis parametrów | Wymagania graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator niskotemperaturowy | Czynnik sterylizujący 100% EO | TAK |  |
| 2 | Rodzaj komory sterylizatora | Przelotowa | TAK |  |
| 3 | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji | W podciśnieniu | TAK |  |
| 4 | Oznaczenie CE | Oznaczenie CE | TAK |  |
| 5 | Kompatybilność | Producent oferowanego sterylizatora jest producentem komór degazacyjnych oraz urządzeń do katalicznego spalania tlenku etylenu | TAK |  |
| 6 | Sterowanie | Mikroprocesorowe | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji | Ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 8 | Wyświetlane dane | Temperatura i ciśnienie Wilgotność względna Wybrana temperatura Blokada drzwi Informacja o awarii podłączonego katalizatora EO | TAK |  |
| 9 | Sygnalizacja dźwiękowa | Zakończenie cyklu,wszystkie błędy | TAK |  |
| 10 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | Wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
| 11 | Automatyczna degazacja | Po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi | TAK |  |
| 12 | Możliwość ustawienia czasu degazacji | Od 1 godz. do min. 99 godzin | Od 1 do 99 godz. – 0 pkt. Powyżej 99 godz – 10 pkt |  |
| 13 | Możliwość obserwacji procesu degazacji | Na wyświetlaczu | TAK |  |
| 14 | Pojemność komory sterylizacyjnej | Maximum 138 l | TAK |  |
| 15 | Wymiary maxymalne-komora wewnętrzna | Maximum 39x44x85cm | TAK |  |
| 16 | Waga netto | Max 140 kg | TAK |  |
| 17 | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora | Przed rozpoczęciem cyklu W trakcie cyklu | TAK |  |
| 18 | Nawilżanie wsadu | Automatyczne | TAK |  |
| 19 | Programy sterylizacyjne | 55 stopni C,czas cyklu max 165 min (cykl składa się z fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji,wstępnej degazacji) | TAK |  |
|  |  | 37 stopni C, czas cyklu max 280 min ( cykl składa się z fazy przygotowawczej,fazy ekspozycji,wstępnej degazacji) | TAK |  |
| 20 | Wstępna degazacja | Intensywne przewietrzanie wsadu przez 30 min wliczone do czasu sterylizacji | TAK |  |
| 21 | Drukarka | Alfa-numeryczna Graficzna ,możliwość wyboru rodzaju wydruku lub wyboru obu jednocześnie Wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm | TAK |  |
| 22 | Zawartość wydruku | Liniowy wykres temperatury w komorze Liniowy wykres ciśnienia w komorze Liniowy wykres wilgotności względnej w komorze Czas Numer cyklu Data Czas i temperatura degazacji Ewentualne błędy cyklu i uwagi | TAK |  |
| 23 | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu | Na wyświetlaczu | TAK |  |
| 24 | Blokada dostępu | Możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora | Brak – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 25 | Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem | Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem | TAK |  |
| 26 | Mechaniczna blokada drzwi | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi | TAK |  |
| 27 | Zasilanie | Prąd jednofazowy, 230V 50-60 Hz 15 A | TAK |  |
| 28 | Czynnik sterylizujący | Jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO | TAK |  |
| 29 | Automatyczne przebicie naboju | Sygnalizacja awarii przebijaka lub częściowego przebicia pojemnika z gazem | TAK |  |
| 30 | Akcesoria | 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze | TAK |  |
| 31 | Inkubator do szybkiego odczytu testów biologicznych | Zakres temperatur 37 st. C i 55 st. C | TAK |  |
| 32 | Zestaw instalacyjny | W wyposażeniu standardowym | TAK |  |
| 33 | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych | Zgodność z EN 61326-1,EN 60601-1-2,EN 55011,EN 61000-3-2,EN 50204,EN 61000-4-4 EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-11 | TAK |  |
| 34 | Instrukcja obsługi | W języku polskim | TAK |  |
| 35 | Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu | Wyjście instalacyjne do podłączenia urządzenia do katalicznego spalania tlenku etylenu ( tego samego producenta) | TAK |  |
| 36 | Dokumenty dopuszczające sprzęt do obrotu na terenie RP | Wymagane prawem | TAK,dołączyć do oferty |  |
| 37 | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy | ISO 9001 i ISO 13485 | TAK,dołączyć do oferty |  |
| 38 | Współpraca z abatorem | Potwierdzenie przez polskiego przedstawiciela producenta sterylizatora zgodności współpracy sterylizatora z oferowanym urządzeniem do utylizacji EO,w sposób zdalny,co daje efekt” bezobsługowej”pracy spalarki do tlenku etylenu | TAK,dołączyć do oferty |  |
| 40 | Gwarancja na trwałość komory | 10 lat | TAK |  |
|  | URZĄDZENIE DO KATALICZNEGO SPALANIA TLENKU ETYLENU |  |  |  |
| 1 | Utylizacja tlenku etylenu | Spalanie tlenku etylenu do dwutlenku węgla i pary wodnej | TAK |  |
| 2 | Oznaczenie CE | Oznaczenie CE | TAK |  |
| 3 | Efektywność spalania | Min. 99,9% | TAK podać |  |
| 4 | Współpraca ze sterylizatorami | Możliwość podłączenia 2 sterylizatorów Pełna zgodność współpracy z elektroniczną automatyką sterylizatora,także w zakresie wyświetlacza i automatycznego uruchamiania (ten sam producent ) Możliwość uruchamiania urządzenia poprzez sterylizator-brak konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia,tzw. abator „bezobsługowy” | TAK |  |
| 5 | Praca urządzenia | Automatyczna | TAK |  |
| 6 | Szybkość spalania | Maksymalny czas potrzebny do utylizacji 100 gram tlenku etylenu- 60 min. | TAK |  |
| 7 | Stan czuwania | Automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu procesu spalania | TAK |  |
| 8 | Wymiary | Maksimum 80x85x110cm | TAK |  |
| 9 | Waga netto | Maksimum 165 kg | TAK |  |
| 10 | Zasilanie | Prąd trójfazowy 400V,50-60 Hz,17 A | TAK |  |
| 11 | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych | Zgodność z EN 61326,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-11 | TAK dołączyć do oferty |  |
| 12 | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy podobnie jak system produkcji sterylizatora | ISO 9001 i/lub ISO 13485 | TAK dołączyć do oferty |  |
| 13 | Kompatybilność ze sterylizatorem | Potwierdzenie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sterylizatora pełnej zgodności współpracy sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO,w szczególności w zakresie wyświetlacza automatycznego uruchamiania | TAK dołączyć do oferty |  |
|  | # WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy, podać | Minimum 36 miesięcy. | Okres gwarancji 36 miesięcy – 0pkt. 48 miesięcy- 10 pkt. 60 miesięcy – 20 pkt. |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK | TAK |  |
| 3 | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać) | TAK | TAK |  |
| 4 | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK | TAK |  |
| 5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji wynosi 48h. Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 5 dni roboczych, z wyłączeniem świąt. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, czas naprawy- 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia. W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK | TAK |  |
| 7 | Szkolenie w zakresie obsługi, dezynfekcji ewentualnej sterylizacji dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK | TAK |  |
| 8 | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika. | TAK | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK | TAK |  |

Wykonawca załącza do oferty firmowe materiały potwierdzające parametry techniczne aparatury w języku polskim.

Niespełnienie jednego i więcej z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................				                    	    ...............................

(miejsce i data wystawienia)				                            (podpis i pieczątka)