Nr sprawy 6/2018/PN

Załącznik nr 2a

Pakiet 2 - Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa z wbudowaną suszarką do mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów giętkich w jednym procesie (do pracy z możliwością jako nieprzelotowa).

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2017/18

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  | WARUNEK GRANICZNY |  | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji całkowicie zanurzalnych endoskopów giętkich różnych producentów. Możliwość mycia dwóch endoskopów jednocześnie na oddzielonych poziomach wózka wsadowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Identyfikacja endoskopów podczas załadunku za pomocą czytników kodów kreskowych podłączonych do urządzenia. |  | TAK |  |  |  |
|  | Dezynfekcja chemiczno – termiczna |  | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termiczno – chemicznej 35-60 st. C |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania procesu dezynfekcji termicznej oraz auto – dezynfekcji urządzenia w 93 st. C |  | TAK |  |  |  |
|  | Jednokrotne użycie roztworów roboczych |  | TAK |  |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4401 (lub lepszej gatunkowo) o grubości minimum 1,5 mm, wyposażona w ramiona natryskowe w górnej oraz dolnej części komory |  | TAK |  |  |  |
|  | Objętość komory myjącej 80 – 85 litrów |  | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi stalowe uchylne – przeszklone (szkło bezpieczne podwójne). Możliwość zablokowania drzwi wyładowczych do pracy myjni jako nieprzelotowa. |  | Poniżej 50% - 0 pkt. Przeszklenie drzwi komory powyżej 50% - 5 pkt. |  |  |  |
|  | Obudowa i komora urządzenia wykonana ze stali kwasoodpornej |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola testu szczelności. Możliwość ręcznego testu szczelności |  | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Panel sterowania po stronie załadowczej oraz rozładowczej wyposażony w wyświetlacz minimum 2 linijkowy pozwalający na wyświetlanie minimum 20 znaków w linijce |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimum 6 programów dostępnych bezpośrednio z panelu sterowania za pomocą oddzielnych przycisków. Możliwość instalacji do 12 programów z możliwością ich modyfikacji. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany agregat suszący z filtrem HEPA minimum H13 |  | TAK |  |  |  |
|  | Wydajność suszarki minimum 250m3/h i moc suszenia minimum 0,8 Kw |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów chroniący przed zawilgoceniem pomieszczenie |  | TAK |  |  |  |
|  | Wydruk parametrów procesu na drukarce wbudowanej |  | TAK |  |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w dwie pompy dozujące środki: myjący i dezynfekcyjny wraz z przepływomierzami |  | Dwie pompy – 0 pkt. Trzy pompy dozujące środki chemiczne – 5 pkt., |  |  |  |
|  | Pompy wyposażone w czujniki poziomu środka chemicznego w zbiornikach |  | TAK |  |  |  |
|  | Dwie niezależne pompy myjące o wydajności minimum 200l/min. każdej z pomp. Jedna pompa dla zasilania kanałów wewnętrznych endoskopów, druga do mycia powierzchni zewnętrznych. Całkowite opróżnianie pomp myjących oraz instalacji wodnej po każdej fazie procesu |  | Pompy myjące o wydajności minimum 200l/min. – 0 pkt. Pompy myjące o wydajności minimum 250 l/min. - 10 pkt. |  |  |  |
|  | Kontrola ciśnienia wytwarzanego przez pompy obiegowe myjni. |  | TAK |  |  |  |
|  | Detekcja w przypadku braku lub wadliwego podłączenia kanału endoskopu |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość mycia minimum 10 kanałów |  | TAK |  |  |  |
|  | Termiczna dezynfekcja 93 st.C wody uzdatnionej do ostatniego płukania (zgodnie z zaleceniami RKI) |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość mycia 1 endoskopu giętkiego |  | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia wodą ciepłą, zimną i dejonizowaną |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola temperatury wody pobieranej przez myjnie |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola i pomiar ilości pobranej wody przez myjnię. Redukcja ilości pobranej wody w każdej fazie procesu dla mniejszych wsadów |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalne zużycie wody na jedna fazę procesu 12 litrów |  |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury cieczy myjącej poprzez dwa niezależne czujniki temperatury |  | TAK |  |  |  |
|  | Nastawa stężenia ilości dozowanych środków w sterowniku urządzenia wprowadzana ml/litr pobranej wody (zapewnienie stałego stężenia roztworów roboczych) |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany bojler wody dejonizowanej wyposażony w dwa niezależne czujniki temperatury |  | TAK |  |  |  |
|  | Zawór do pobierania próbek wody z komory |  | TAK |  |  |  |
|  | Sygnał akustyczny końca procesu |  | TAK |  |  |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku – indykacja okresów przeglądu |  | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja i wykonanie urządzenia zgodne z normą PN EN ISO 15883-1, PN EN ISO 15883-4. Zgodność z normą potwierdzona w deklaracji oraz przez niezależną jednostką certyfikującą oddzielnym certyfikatem (załączyć do oferty) |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis techniczny |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie endoskopów |  | TAK |  |  |  |
|  | Kalibracja przepływu przez kanały endoskopu z zapisem wartości w sterowniku urządzenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Nastawa ilości dozowanych środków w sterowniku w ml/ litr pobranej wody |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar objętości przepływającego czynnika dla każdego mytego kanału niezależnie. Alarm w przypadku gdy wartość skalibrowana przepływu nie zostanie osiągnięta. |  | TAK |  |  |  |
|  | Program termicznej (93 st. C) samo dezynfekcji myjni uruchamiany automatycznie w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24h |  | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi po otwarciu tworzące blat roboczy na który wyjeżdża wsad myjni |  | TAK |  |  |  |
|  | System automatycznego dokowania wózka wsadowego z automatycznym rozpoznawaniem tac |  | TAK |  |  |  |
|  | Załadunek endoskopów w tacach myjących (wyposażonych w przyłącza kanałów). Wszelkie czynności dotyczące podłączenia endoskopów i zmiany adapterów myjących winny odbywać się na stole roboczym poza obszarem myjni. Umieszczenie tacy z endoskopami w myjni lub wózku wsadowym nie wymaga żadnych czynności związanych z podłączeniem kanałów |  | TAK |  |  |  |
|  | Kanały każdego endoskopu podłączane to tacy za pomocą wymiennego adaptera zbiorczego (system szybkozłącza adaptera zbiorczego) |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: - szerokość: 90 cm - głębokość: 70 cm - wysokość: 90 cm |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania środków chemicznych minimum 3 różnych producentów |  | TAK |  |  |  |
|  | Należy dostarczyć adaptery dla 7-miu endoskopów, które zostaną doprecyzowane na etapie realizacji (uwzględnić adaptery w ramach oferty),bronchofiberoskopy Karla Storza: 11301 BN 1, 11302 BD 2,11301 AA 1, REF 11003 BC 3,nosofiberoskop XION SN 16429,bronchofiberoskop Pentax FI 13 BS ?( obecnie uszkodzony),gastroskop Olympus GIF H 190,wideogastroskop GIF-XP 190 N,kolonoskop PCF-H 190 L |  | TAK |  |  |  |
|  | Podłączenie myjni dezynfektora do systemu komputerowego monitorowania obiegu materiału w szpitalu oraz uruchomienie/zintegrowane z posiadanym oprogramowaniem PROCS (integracja po stronie wykonawcy): - elektroniczna rejestracja procesów myjni dezynfektora online poprzez podłączenie do sterownika myjni - archiwizacja parametrów procesu w posiadanym oprogramowaniu, - automatyczna identyfikacji wsadu myjni –dezynfektora przy użyciu kodu kreskowego wraz z automatyczną rejestracją parametrów procesu w bazie danych parametrów oraz ich nierozerwalne powiązanie z konkretnymi produkowanymi pakietami sterylnymi i mytymi, dezynfekowanymi endoskopami Należy dostarczyć jedno stanowisko komputerowe. Przechowywanie wszystkich informacji o obrabianych endoskopach, programach mycia i dezynfekcji oraz przechowywania z konkretnymi rzeczywistymi danymi procesów, personelu obsługującego w bezpiecznej formie w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu PROCS (integracja po stronie wykonawcy) Bezpośrednia korelacja danych między dokumentacją obróbki i dokumentacją procesu, w którym ta obróbka miała miejsce. Możliwość wglądu w parametry przebiegu procesu bezpośrednio z poziomu dokumentacji obróbki konkretnego edoskopu bez potrzeby zapisywania numeru wsadu |  | TAK |  |  |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie, wydawanie, administracja (zintegrowane z posiadanym oprogramowaniem PROCES – integracja po stronie wykonawcy)– 1 kpl. Rok produkcji minimum 2016 Wyposażenie minimalne: - komputer All In one z monitorem TFT (po stronie Zamawiającego) - ręczny, przenośny, bezprzewodowy (po stronie Zamawiającego) -drukarka laserowa A4 sieciowa (po stronie Zamawiającego) -drukarka kodów kreskowych (po stronie Zamawiającego) -drukarka oznaczników laminowanych o szerokości min 24 mm wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych (mycie i dezynfekcja), podłączenie USB, możliwość pracy na bateriach, wydruk na kasetach z taśmami laminowanymi, rozdzielczość min 180 DPI, szybkość wydruku min 10 mm/sek, ( do jednego stanowiska) |  | TAK |  |  |  |
|  | Koszyki zamykane na drobne akcesoria endoskopowe o wymiarach ok. 100 x 100 x 100mm – 2 szt. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | # WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji: minimum 36 miesiące, podać |  | Okres gwarancji 36 miesięcy – 0pkt. 48 miesięcy- 10 pkt. 60 miesięcy – 20 pkt. |  |  |
| 2 |  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać) |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji wynosi 48h. Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 5 dni roboczych, z wyłączeniem świąt. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, czas naprawy- 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia. W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Szkolenie w zakresie obsługi, dezynfekcji ewentualnej sterylizacji dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika. |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) |  | TAK |  |  |

Wykonawca załącza do oferty firmowe materiały potwierdzające parametry techniczne aparatury w języku polskim.

Niespełnienie jednego i więcej z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

..........................................				                    	    ...............................

(miejsce i data wystawienia)				                            (podpis i pieczątka)