- Nr sprawy: 22/2018/PN								     zał. nr 2

##### PARAMETRY TECHNICZNE I POZOSTAŁE WYMAGANIA

Zadanie nr 1 - pompy insulinowe dla dzieci – 10 szt.

Nazwa i typ:                                        ..........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)       ..........................................

Kraj pochodzenia:                               ..........................................

Rok produkcji  2018 r.                         ..........................................

PARAMETRY WYMAGANE

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  |  | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I Parametry techniczne |  |  |  |  |  |
| 1. | Stopień wodoodporności minimum IPX7 |  |  | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy |  |  | TAK |  |
| 3. | Blokada pompy |  |  | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania |  |  | TAK |  |
| 5. | Programowanie bolusa : |  |  |  |  |
|  | - prostego/standard - dokładność 0,1 j/bolus |  |  | TAK |  |
|  | - przedłużonego - dokładność 0,1 j/bolus - czas podania co najmniej 7 godzin |  |  | TAK |  |
|  | - złożonego - dokładność 0,1 j/bolus |  |  | TAK |  |
| 6. | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej : |  |  |  |  |
|  | - ustawienia procentowe lub jednostki na godzinę możliwe zwiększanie lub zmniejszanie ≤30 min. |  |  | TAK |  |
| - likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem | - likwidowanie czasowej zmiany bazy/dawki podstawowej – samoistna lub z alarmem |  |  | TAK |  |
|  | - czas do 24 godzin |  |  | TAK |  |
| 7. | Programowanie bazy: |  |  |  |  |
|  | - wprowadzenie przepływów godzinowych ( ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05 j /godzinę - minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania |  |  | TAK |  |
| 8. | Kalkulator bolusa |  |  | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa posiłkowego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych |  |  | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa korygującego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych |  |  | TAK |  |
|  | - Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu |  |  | TAK |  |
|  | - Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku |  |  | TAK |  |
| 9. | Pamięć pompy –minimum do 90 dni - historia bolusów, alarmów , dawki dobowej bezpośrednio z pompy : aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni |  |  | TAK |  |
| 10. | Możliwość korzystania z ciągłego monitorowania glikemii za pomocą transmitera z odczytem na ekranie pompy oraz funkcja automatycznego czasowego zatrzymania infuzji insuliny |  |  | TAK |  |
| 11. | Długość drenu – co najmniej dwie długości |  |  | TAK |  |
| 12. | Alarmy: |  |  |  |  |
|  | - tonowy |  |  | TAK |  |
|  | - wibracyjny |  |  | TAK |  |
|  | - historia alarmów: minimum 30 ostatnich |  |  | TAK |  |
| - brak podawania insuliny | - brak podawania insuliny |  |  | TAK |  |
|  | - spadku zasilania |  |  | TAK |  |
|  | - kończącej się insuliny |  |  | TAK |  |
|  | - ukończenia czasowej zmiany bazy |  |  | TAK |  |
| 13. | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy - czytnik do odczytywania danych z pompy |  |  | TAK |  |
| 14. | Menu w pełnym zakresie w języku polskim |  |  | TAK |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy |  |  |  |  |  |
| 1. | - Zestaw infuzyjny - 3 szt. - wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny ( 10 sztuk za maksymalnie 300PLN) - metalowe i teflonowe o różnej długości , rozłączane - możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju - Zbiornik na insulinę – 3 szt. - Etui - Klips - Baterie - Serter |  |  | TAK |  |
| III. Zasilanie pompy |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie pompy przez: powszechnie dostępna, standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA |  |  | TAK |  |
| 2. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% |  |  | TAK |  |
| IV. Pozostałe warunki |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dostępność na rynku polskim - 4 lata | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę( z dostawą) |  |  | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 4 lata |  |  | TAK |  |
| 4. | Karta gwarancyjna ( z dostawą) |  |  | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |  | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny |  |  | TAK |  |
| 7. | Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin ( przesyłka na koszt wykonawcy) |  |  | TAK |  |
| 8. | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: - formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), - zasady obsługi pompy insulinowej, - dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) |  |  | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny min. 4 lat |  |  | TAK |  |
| 10. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe , posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych |  |  | TAK |  |
| 11. | Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. |  |  | TAK |  |
| 12. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski( podać adresy, telefony) |  |  | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. |  | Parametry techniczne | Ilość punktów możliwa do zdobycia | Parametr oferowany (zaznaczyć X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wielokrotnej wymiany ampułki w ciągu doby |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |
| 2. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |

Zadanie nr 2 - pompy insulinowe dla dzieci – 7 szt.

Nazwa i typ:                                        ...........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)       ..........................................

Kraj pochodzenia:                               ...........................................

Rok produkcji  2018 r.                         ...........................................

PARAMETRY WYMAGANE

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Stopień wodoodporności minimum IPX7 | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
| 3. | Blokada pompy | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania | TAK |  |
| 5. | Możliwość zmiany układu ekranu tzn. możliwość odwrócenia ekranu o 180 ° ( udogodnienie dla dzieci leworęcznych) | TAK |  |
| 6. | Programowanie bolusa : |  |  |
|  | - prostego/standard - dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
|  | - przedłużonego – dokładność 0,1 j/bolus - czas podania co najmniej 7 godzin | TAK |  |
|  | - złożonego – dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
| 7. | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej : |  |  |
|  | - ustawienia procentowe lub jednostki na godzinę możliwe zwiększanie lub zmniejszanie ≤30 min. | TAK |  |
|  | - likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem | TAK |  |
|  | - czas do 24 godzin | TAK |  |
| 8. | Programowanie bazy: |  |  |
|  | - wprowadzenie przepływów godzinowych ( ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05 j /godzinę - minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |
| 9. | Kalkulator bolusa | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | - Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa kub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  |
|  | - Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  |
|  | - Możliwość kalkulacji przy różnych stanach zdrowia ( stres, choroba, wysiłek fizyczny itp.) | TAK |  |
| 10. | Pamięć pompy –minimum do 90 dni - historia bolusów, alarmów , dawki dobowej bezpośrednio z pompy : aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni | TAK |  |
| 11. | Długość drenu – co najmniej dwie długości | TAK |  |
| 12. | Alarmy: |  |  |
|  | - tonowy | TAK |  |
|  | - wibracyjny | TAK |  |
|  | - historia alarmów: minimum 30 ostatnich | TAK |  |
|  | - brak podawania insuliny | TAK |  |
|  | - spadku zasilania | TAK |  |
|  | - kończącej się insuliny | TAK |  |
|  | - ukończenia czasowej zmiany bazy | TAK |  |
| 13. | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy - czytnik do odczytywania danych z pompy, wg potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 14. | Zdalne sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami pompy dostępne z glukometru | TAK |  |
| 15. | Menu w pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy |  |  |  |
| 1. | - Zestaw infuzyjny - 5 szt. - wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny ( 10 sztuk za maksymalnie 300 PLN) - metalowe i teflonowe o różnej długości , rozłączane - możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju - Zbiornik na insulinę – 5 szt. - Etui - Klips - Baterie - Serter | TAK |  |
| - Dodatkowe wyposażenie pomp |  |  |  |
| 1. | Pilot – glukometr do zdalnego bezprzewodowego sterowania pompą – 7 szt. do zamówienia |  |  |
| IV. Zasilanie pompy |  |  |  |
| 1. | Zasilanie pompy przez: powszechnie dostępna, standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA | TAK |  |
| 2. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  |
| V. Pozostałe warunki |  |  |  |
| 1. | Dostępność na rynku polskim - 4 lata | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę( z dostawą) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 4 lata | TAK |  |
| 4. | Karta gwarancyjna ( z dostawą) | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny | TAK |  |
| 7. | Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin ( przesyłka na koszt wykonawcy) | TAK |  |
| 8. | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: - formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), - zasady obsługi pompy insulinowej, - dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny min. 4 lata | TAK |  |
| 10. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe , posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | TAK |  |
| 11. | Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 12. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski( podać adresy, telefony) | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. |  | Parametry | Ilość punktów możliwa do zdobycia | Parametr oferowany (zaznaczyć X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wielokrotnej wymiany ampułki w ciągu doby |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |
| 2. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |

Dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2

Powyższe parametry zawarte w tabeli „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie „Parametry oferowane” ( jeżeli opis Wykonawcy będzie identyczny z parametrami wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego, należy go powtórzyć) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

................................... dnia .........................	             ......................................................................					                               /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/