Bydgoszcz, dn. 2026-07-29

Nr sprawy:  23/2018/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych, oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),

CZĘŚĆ I

- Dotyczy Pakietu 9: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości ok.1,5m i średnicy ok.2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

- Dotyczy Pakietu 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 3 przyrządów PCD (każdy umożliwiający wykonanie 1000 testów)?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 3 przyrządów PCD( każdy umożliwiający wykonanie 1000 testów).

- Dotyczy Pakietu 11:  Wnosimy o odstąpienie od wymogu poświadczenia zgodności testów do kontroli dezynfekcji z normą ISO 15883, gdyż norma ta dotyczy wyłącznie testów do kontroli procesu mycia. Normy stanowią katalog zamknięty i jasno określają do jakich produktów się odnoszą, a wymieniona przez Zamawiającego norma w żadnym razie nie odnosi się do testów do kontroli dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testu , który kontroluje każdy etap procesu mycia włącznie z procesem dezynfekcji , dlatego podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 24, pozycja 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 24, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie przyrządów do stosowania z testami mycia o wymiarach: dł. ok.7 cm oraz szer. ok.3cm? Dodatkowo prosimy o określenie ilu przyrządów Zamawiający wymaga.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pakiet dotyczy samych testów do przyrządów, które posiada zamawiający.

CZĘŚĆ II

Dot. zapisów SIWZ, rozdział XVII, pkt 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: tak

Pytania dotyczące asortymentu:

Dot. pakietu nr 8, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 papier krepowany określony jako miękki, 
ale wystarczająco sztywny do stosowania w zakresie, w jakim stosować chce wyrób Zamawiający? Sztywność papieru Zamawiający będzie mógł zweryfikować w oparciu 
o próbki wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści papier krepowany określony jako miękki, ale wystarczająco sztywny      do stosowania w naszej jednostce po zweryfikowaniu w oparciu o dołączone próbki wyrobów zgodnie z zapisami w SIWZ, Rozdz. XI, pkt. j sprawdzone pod względem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu 
„2 dni” dodane zostało wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Odpowiedź: tak

- Zważywszy na treść § 3 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację postanowień projektu umowy. Zamawiający dokonał szacowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na podstawie zużycia za miniony okres oraz bieżących potrzeb i zamierza zrealizować umowę w całości. Jednak określona ilość w załączniku nr 2 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową, a zużycie uzależnione jest od liczby przyjętych pacjentów, nadto umowa będzie zawarta w okresie 12 miesięcy  a nie na przykład - na dostawę jednorazową,  więc nie można oczekiwać, że Zamawiający jest w stanie określić dokładnie ilość towaru, który zobowiąże się zamówić. Wykonawcy, z datą początku obowiązywania umowy, nie mają obowiązku zarezerwowania całości asortymentu.

CZĘŚĆ III

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak, jeżeli Zamawiający zaznaczy( lub dodatkowo złoży oświadczenie) że nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 – 15

- Czy Zamawiający wymaga, aby na torebkach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim?  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16 – 22

- Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607 cz. 2 dla rękawów papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji procesu pakowania wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607cz. 2.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o gramaturze 60g/m2 i 8 – warstwowej folii?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3

- Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki sterylizacji plazmowej umieszczone na teście chemicznym i biologicznym przebarwiały się w identyczny sposób, tzn. z koloru różowego na kolor niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy sposób identyfikacji wyników.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga, aby gramatura papieru w rękawach wynosiła 74g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

- Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

- Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 11

- Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga , aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883.

CZĘŚĆ IV

Dotyczy Pakietu nr 21

1.Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający w składzie oprócz enzymów również chlorheksydynę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

CZĘŚĆ V

Pakiet 28 poz1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem etylowym (72%) spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. O wymiarach 13x18cm konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 28 poz. 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

CZĘŚĆ VI

Dotyczy Pakietu 13:

- Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia bezpośrednio po przygotowaniu roztworu roboczego, który nie wymaga dodatkowego czasu aktywacji i badania temperatury wody?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymagając preparatu działającego na S oczekuje skuteczności wobec B. subtilis, C. difficile, C. perfingens?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 21:

- Czy Zamawiający oczekuje preparatu działającego na wymagane spektrum w czasie do 5 minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy ze względu na przeznaczenie środka dezynfekcyjnego i w trosce o bezpieczeństwo narzędzi, Zamawiający wymaga preparatu posiadającego potwierdzoną badaniami skuteczność zapobiegania i usuwania biofilmu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ działającego na B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 5 minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 2 i 3 poprzez nadanie mu brzmienia:

2/  Towar objęty przedmiotowym zamówieniem Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem do magazynu Działu Centralnej Sterylizacji w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 700 do 1400 w dni robocze.

Odpowiedź: Tak

3/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź:   Tak

- Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 2 i ust. 3 po słowach „3 dni” słowa „roboczych”?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 ust. 1 lit. b użytego określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka”?

Odpowiedź: nie.

UWAGA! W załączeniu zmieniony projekt umowy zgodnie z odpowiedziami na zapytania.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski