Pakiet nr 8                                                                                                                  Załącznik nr 2

Implantmed – aparat do chirurgii

Producent		:

Kraj pochodzenia 	:

Oferowany model	:

Nr katalogowy               :

Rok produkcji minimum	: 2018

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW |  | PARAMETRYOFEROWANE ( wymagany wpis pkt…V.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | IMPLANTMED Aparat do chirurgii |  |  |
| 1 | Urządzenie medyczne przeznaczone do zastosowań w implantologii i chirurgii kości |  | TAK |
| 2 | Mikrosilnik bezszczotkowy i bezobsługowy z przewodem odłączanym od urządzenia nadający się do sterylizacji łącznie z przewodem |  | TAK |
| 3 | Urządzenie, które w bezpośredni sposób może współpracować z dołączanym w łatwy sposób (w opcji) modułem OSSTELL do oceny stabilności implantów a wyniki oceny wyświetlać na ekranie urządzenia |  | TAK |
| 4 | Urządzenie umożliwiające personalizację ustawień poprzez wprowadzenie do pamięci urządzenia wielu użytkowników i odpowiednio dla każdego z użytkowników programów chirurgicznych/implantologicznych |  | TAK |
| 5 | Urządzenie umożliwiające modyfikację ilości wyświetlanych ikon dostępnych programów pracy dla każdego z użytkowników |  | TAK |
| 6 | Urządzenie umożliwiające wyświetlenie w postaci graficznej przebiegu momentu obrotowego w czasie natychmiast po zakończeniu zabiegu z kontrolowanym momentem obrotowym. |  | TAK |
| 7 | Urządzenie wyposażone w możliwość identyfikacji pacjenta poprzez podanie jego nazwy charakterystycznej, daty zabiegu, pozycji w jamie ustnej i indywidualnego zapisu w pamięci USB przebiegu zabiegu z kontrolowanym momentem obrotowym dla tego pacjenta. |  | TAK |
| 8 | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną pompę do podawania płynu chłodzącego z z łatwym montażem rurek podających chłodzenia i możliwością regulacji intensywności chłodzenia co 10% |  | TAK |
| 9 | Urządzenie wyposażone w możliwość regulacji momentu obrotowego w zakresie od 5 do 80 Ncm co 1 Ncm |  | TAK |
| 10 | Urządzenie wyposażone w specjalny program do gwintowania twardych kości, w którym automatycznie (bez ingerencji operatora) włączane są lewe obroty mikrosilnika po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego |  | TAK |
| 11 | Sygnał dźwiękowy bezpieczeństwa przy włączeniu lewych obrotów silnika słyszalny przed uruchomieniem silnika |  | TAK |
| 12 | Sterownik nożny umożliwiający zmianę programu, zmianę kierunku obrotów mikrosilnika, włączenie/wyłączenie chłodzenia z możliwością łatwego przestawiania sterownika jedną nogą podczas pracy. |  | TAK |
| II. | Kątnica chirurgiczna do aparatu |  |  |
| 1 | Kątnica chirurgiczna rozkładana bez użycia dodatkowych narzędzi w celu dokładnego oczyszczenia wewnętrznych elementów po zabiegu |  | TAK |
| 2 | Wyposażona w diodę LED jako źródło światła umieszczoną bezpośrednio przy główce kątnicy |  | TAK |
| 3 | Kątnica wyposażona w wewnętrzny generator prądu zasilający diodę LED umożliwiający pracę z oświetleniem również na innych mikrosilnikach w standardzie ISO |  | TAK |
| 4 | Powierzchnia kątnicy pokryta specjalną powłoką antyrysującą zapobiegająca utrzymywaniu się zanieczyszczeń pozabiegowych |  | TAK |
| 5 | Spray zewnętrzny i wewnętrzy podawany poprzez zewnętrzną rurkę/rurki z możliwością jej demontażu. W zestawie z kątnicą trójnik do rozdzielania sprayu |  | TAK |
| 6 | Przełożenie zwalniające 20:1 |  | TAK |
| 7 | Maksymalne obroty - 40 000 obr/min |  | TAK |
| 8 | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji |  | TAK |
| III. | Prostnica chirurgiczna do aparatu |  |  |
| 1 | Prostnica chirurgiczna o giętym profilu rozkładana bez użycia dodatkowych narzędzi w celu dokładnego oczyszczenia jej wewnętrznych elementów po zabiegu |  | TAK |
| 2 | Wyposażona w diodę LED jako źródło światła umieszczoną bezpośrednio na końcu prostnicy |  | TAK |
| 3 | Wyposażona w wewnętrzny generator prądu zasilający diodę LED umożliwiający pracę z oświetleniem również na innych mikrosilnikach w standardzie ISO |  | TAK |
| 4 | Mocowanie wierteł i frezów za pomocą dźwigni działającej w prawo lub w lewo, obsługiwanej jednym palcem z bezpiecznikiem przypadkowego otwarcia prostnicy |  | TAK |
| 5 | Powierzchnia prostnicy pokryta specjalną powłoką antyrysującą zapobiegająca utrzymywaniu się zanieczyszczeń pozabiegowych |  | TAK |
| 6 | Spray zewnętrzny podawany poprzez zewnętrzną rurkę/rurki z możliwością jej demontażu |  | TAK |
| 7 | Przełożenie 1:1 |  | TAK |
| 8 | Maksymalne obroty - 40 000 obr/min |  | TAK |
| 9 | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji |  | TAK |
| IV. |  | INNE |  |
| 1. | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  | TAK |
| 2 | - Szkolenie w miejscu dostawy personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 2 osoby). - Szkolenie pracowników z zakresu procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. (minimum 2 osoby) |  | TAK |
| V. |  | WARUNKI GWARANCJI |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – podać oferowany okres gwarancji 36 – 5 pkt. 48- 10 pkt 60 – 20 pkt |  |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | PARAMETRY OFEROWANE ( wymagany wpis w pk. 1, 2, 3, 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrosilnik o maksymalnym momencie obrotowym na silniku wynoszącym 6,2 Ncm : Moc mikrosilnika 70-80 W lub więcej – 5pkt Moc mikrosilnika poniżej 70W – 0 pkt |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dotykowy ekran zabezpieczony szklaną powłoką na całej powierzchni panelu przedniego w celu uzyskania maksymalnej higieny | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB, do którego można podłączyć zewnętrzną pamięć USB w celu zapisu danych z przebiegu zabiegu z kontrolowanym momentem obrotowym w formie graficznej i liczbowej | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Sterownik nożny przewodowy umożliwiający pracę w salach, gdzie stosowane jest znieczulenie ogólne. | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycjach podlegających ocenie jakościowej wykonawca wpisze parametry sprzętu oferowanego.

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej