Pakiet nr 4                                                                                                                    Załącznik 2

Kolonoskop cienki - pediatryczny

Producent		:

Kraj pochodzenia 	:

Oferowany model          :

Nr katalogowy                :

Rok produkcji minimum	:2018

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW |  |  | PARAMETRY OFEROWANE ( wymagany wpis w pkt. 15 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | obrazowanie FULL HDTV1080p |  |  | TAK |
| 2. | kanał irygacyjny Water Jet |  |  | TAK |
| 3. | kanał roboczy: 3,2 mm |  |  | TAK |
| 4. | zgięcia - góra/dół: 180°/180° ; lewo/prawo: 160°/160° |  |  | TAK |
| 5. | głębia ostrości 2-100 mm |  |  | TAK |
| 6. | długość robocza: 1680 mm |  |  | TAK |
| 7. | system przeniesienia siły obrotowej 1:1 na całej długości sondy |  |  | TAK |
| 8. | system wstępnego pasywnego zagięcia sondy |  |  | TAK |
| 9. | regulowana zmiana sztywności sondy pokrętłem |  |  | TAK |
| 10. | wodoodporna konstrukcja - bez nakładek uszczelniających, zabezpiecza przed przypadkowym zalaniem. |  |  | TAK |
| 11. | Kompatybilność z posiadanym torem wizyjnym EXERA III |  |  | TAK |
| 12. | Kompatybilność z posiadanym systemem ENDOBAZA |  |  | TAK |
| INNE |  |  |  |  |
| 13. | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  |  | TAK |
| 14. | - Szkolenie w miejscu dostawy personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 2 osoby). - Szkolenie pracowników z zakresu procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. (minimum 2 osoby) |  |  | TAK |
| WARUNKI GWARANCJI ( 1 opcja do wyboru) |  |  |  |  |
| 15. |  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – podać oferowany okres gwarancji 36 – 5 pkt. 48- 10 pkt 60 – 20 pkt |  |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium jakość

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANE (Wymagany wpis pkt. 1; 2; 3; 4 |
| --- | --- | --- |
|  | NBI, wąskie pasmo światła - optyczne i cyfrowe Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | średnica końcówki: do 11,7 mm - 5 pkt powyżej 11,7 mm do 12 mm - 2 pkt |  |
|  | średnica sondy: do 11,5 mm – 5 pkt powyżej 11,5 mm do 12 mm - 2 pkt |  |
|  | pole obserwacji : 170° i więcej – 5 pkt. od 150°do 169° - 2 pkt |  |

- UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycjach podlegających ocenie jakościowej wykonawca wpisze oferowane parametry sprzętu/oferowany okres gwarancji

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej