Pakiet nr 2                                                                                                                    Załącznik 2

System stereotaktyczny wykorzystywany w operacjach neurochirurgicznych u dzieci

Producent		:

Kraj pochodzenia	:

Oferowany model          :

Nr katalogowy	             :

Rok produkcji minimum  : 2018

| Nr | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY OFEROWANE (Wymagany wpis pkt. 22 |
| --- | --- | --- |
|  | Pierścień bazowy tytanowy, w sposób trwały naniesione oznakowania podziałki kątowej, miejsca mocowania uchwytów do śrub oraz inne oznakowania niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. – 1 sztuka. | TAK |
|  | Mocowanie do czaszki z użyciem min. 4 śrub wielorazowych. | TAK |
|  | Komplety 4 śrub mocujących, długości 40/50/60/70mm +/-5mm. | TAK |
|  | 2 łuki stereotaktyczne izocentryczne, praca w układzie “od góry” oraz “od dołu”, rozbierane na elementy, w sposób trwały naniesione oznakowania podziałki kątowej, liniowej, pokrętła oraz inne oznakowania niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji (oznakowanie podziałki pozytywnej i negatywnej różnymi kolorami). Łuki stereotaktyczne o parametrach: stała izocentryczna długość robocza (długość do punktu celu) 200mm +/-20mm, montaż na pierścieniu bazowym w min. 6 pozycjach; możliwość pracy narzędzi o średnicy min.2-8mm. | TAK |
|  | Dedykowane dla łuku 2 kasety sterylizacyjne z tworzywa sztucznego, w sposób trwały naniesione opisy i oznakowania miejsc przeznaczenia elementów łuku. | TAK |
|  | Możliwość zamocowania do łuków mikroposuwu stosowanego do mikrorekordingu w procedurach funkcjonalnych. | TAK |
|  | Uchwyt mocowania pierścienia bazowego w czasie badania TK. | TAK |
|  | Uchwyt mocowania pierścienia bazowego do stołu operacyjnego. | TAK |
|  | Fantom pacjenta – stosowany przed każdą procedurą chirurgiczną, wyposażony w pierścień aluminiowy o parametrach geometrycznych identycznych jak pierścień bazowy tytanowy. Kaseta sterylizacyjna na fantom w komplecie. | TAK |
|  | Akcesoria do systemu: klucz wielofunkcyjny (min.4 funkcje) – 1szt.; klucz dynamometryczny (70Ncm +/- 5Ncm) – 1szt.; dedykowana igła testowa – 2sztuki | TAK |
|  | Zestaw lokalizatorów do badania TK/RM Rev. A – min. 4 skalibrowane w systemie płytki mocowane do pierścienia bazowego tytanowego. | TAK |
|  | Kleszczyki biopsyjne o śr. 1.5-2.0mm, kompatybilne geometrycznie z łukiem stereotaktycznym. Wielorazowe – komplet w kasecie sterylizacyjnej – 2 sztuki | TAK |
|  | Dwubiegunowa bipolarna elektroda stereotaktyczna typu TCB012, średnica zewn. min. 1,0 mm, aktywna końcówka min.1x2 mm, długość robocza min.180 mm, z 7-biegunowym wtykiem Lemo. Wielorazowa, autoklawowalna – 2 sztuki. | TAK |
|  | Przewód przedłużający do bipolarnej elektrody stereotaktycznej typu TCB012, dł. robocza min.2 m, produkt wielorazowy autoklawowalny – 2 szt. | TAK |
|  | Urządzenie termolezyjne z oprzyrządowaniem współpracujące ( kompatybilne) z systemem ramy stereotaktycznej w czasie operacji sereotaktycznych. | TAK |
|  | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 | TAK |
|  | SZKOLENIA |  |
|  | - Szkolenie w miejscu dostawy personelu medycznego w zakresie obsługi niezbędnych do eksploatacji urządzenia (minimum 2 osoby). - Szkolenie personelu medycznego w zakresie aplikacji medycznych u producenta systemu ( minimum 2 osoby) - Szkolenie personelu w wiodących ośrodkach wykonujących zabiegi z zakresu neurochirurgii dziecięcej przy wykorzystaniu instrumentarium do wykonywania zabiegów stereotaksji i ( minimum 4 osoby) - Szkolenie pracowników z zakresu procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. (minimum 2 osoby | TAK |
|  | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego (wraz z wystawieniem stosownych certyfikatów) w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. | TAK |
| # WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | W okresie gwarancji 2 x do roku kalibracja instrumentarium | TAK |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni roboczych Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w terminie 4 dni roboczych – w ramach oferowanej ceny za sprzęt. | TAK |
|  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy – podać oferowany okres gwarancji 36 – 5 pkt. 48- 10 pkt 60 – 20 pkt |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium jakość

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | PARAMETRY OFEROWANE (Wymagany wpis pkt. 1; 2; 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość zamocowania na pierścieniu bazowym łuku stereotaktycznego zamkniętego o koordynatach kątowych. | Tak- 8 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w sondy biopsyjne o śr. 2-2.5m z bocznym oknem o dł. 6-8mm, rozbieralne. | Tak- 6 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w kleszczyki biopsyjne o śr. 1.0mm, wielorazowe, kompatybilne geometrycznie z łukiem stereotaktycznym, rozbieralne. | Tak- 6 pkt. Nie- 0 pkt. |  |

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycjach podlegających ocenie jakościowej wykonawca wpisze oferowane parametry sprzętu/oferowany okres gwarancji.

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej