Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

Rozbudowa, posiadanego przez Zamawiającego, Aparatu do urodynamiki z opcją manometrii przewodu pokarmowego model DYNO-SMART do manometrii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego Wysokiej Rozdzielczości.

Producent	:

Kraj pochodzenia	:

Oferowany model	:

Nr katalogowy       :

Rok produkcji minimum	: 2018

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |  | PARAMETRY OFEROWANE ( wymagany wpis w pkt.1.1; 1.2; 1.3; 10 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka centralna Wysokiej Rozdzielczości |  | TAK |  |
| 1.1 | kanały do pomiaru ciśnienia: 36-39 kanałów – 5 pkt 40 i więcej - 10pkt |  |  |  |
| 1.2 | kanały do pomiaru impedancji: 4 kanały – 1 pkt. 8 kanałów - 3pkt. 16 kanałów i więcej – 5 pkt. |  |  |  |
| 1.3 | kanały do pomiaru pH 4 kanały – 3 pkt 6 kanałów i więcej – 5 pkt. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie medyczne |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do wykonywania i analizy manometrii przełyku Wysokiej Rozdzielczości |  | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie do wykonywania i analizy manometrii odbytu Wysokiej Rozdzielczości |  | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie współpracujące z bazą danych pakietu programowego DYNO-3000. |  | TAK |  |
|  | Inne ( w tym materiały eksploatacyjne) |  |  |  |
| 5. | Cewnik elektroniczny do manometrii przełyku HR. 12F , 36 kanałów ciśnienia. Gwarancja: 200 badań lub 2 lata. | 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Cewnik elektroniczny do manometrii odbytu HR. 12F, 23 kanały ciśnienia, 1 centralny kanał do wypełniania balonu. Gwarancja: 200 badań lub 2 lata. | 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Balon do cewnika rektalnego | 100 szt. | TAK |  |
| Szkolenie |  |  |  |  |
| 8. | Szkolenie pracowników z zakresu obsługi urządzenia oraz procesu czyszczenia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji. |  | TAK |  |
| 9. | Urządzenie dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 |  | TAK |  |
|  | # WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 10. | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) 36 – 5 pkt. 48- 10 pkt 60 – 20 pkt |  |  |  |

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis  „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycjach podlegających ocenie jakościowej wykonawca wpisze oferowane parametry sprzętu/oferowany okres gwarancji

………………………. Dnia……………………                                                        ……………………….

Podpis osoby upoważnionej