Bydgoszcz 27.12.2018r.

Nr sprawy 38/2018/PN

Do wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ),

I Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pakiet 1

1.Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowane od wewnątrz o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby odporność na przenikanie dwóch alkoholi o stężeniu 70% potwierdzić badaniem wykonanym przez jednostkę niezależną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

4.Czy zamawiający będzie oczekiwał aby otwór do wyjmowania rękawic był zabezpieczony folią dekontaminacyjną zapobiegającą przedostawaniu się drobnoustrojów do wnętrza opakowania jednocześnie folia ta ułatwia wyjmowanie  rękawic i zapobiega wypadaniu ich z opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga aby otwór do wyjmowania rękawic był zabezpieczony folią dekontaminacyjną zapobiegającą przedostawaniu się drobnoustrojów do wnętrza opakowania.

5. Pakiet 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rękawice klasy IIa, rękawice zgodne z normami 
EN 455 część 1,2,3 oraz EN 556 oraz ASTM F-1671?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice klasy IIa, rękawice zgodne z normami 
EN 455 część 1,2,3 oraz EN 556 oraz ASTM F-1671.

Pakiet 1

6. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, cienkie, grubość w obszarze palców min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, spełniające normy EN 455, EN 420, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Przebadane na min. 10 związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną, w tym: 0,5% kwas siarkowy na poziomie 6, 40% wodorotlenek sodu na poziomie 6, 33% formalinę (roztwór formaldehydu) na min. 3 poziomie, 70% izopropanol na min. 1 poziomie, 1,5% metanol na poziomie 6, 10% amoniak na poziomie 6, 10% etanol na poziomie 6 (raport załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu (raport załączony do oferty). Informacja na opakowaniu z poziomami ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji. Rozmiar XS, S, M, L, XL pakowane po max. 100 szt. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2, poz. 1

7.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, o długości wynoszącej  min. 290 ± 6 mm. Mankiet anatomicznie prosty dodatkowo wzmocniony rolowanym brzegiem. Odporne na przenikanie min. 13 cytostatyków. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący ≤ 10 μg/g. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, bezpudrowych, trójwarstwowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. Długość min. 295 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2, poz. 2

9.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikrochirurgicznej lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu. Grubość na palcu min. 0,17 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,14 mm. Posiadających zewnętrzną warstwę mikroteksturowaną, mankiet rolowany  z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. AQL 0,65.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2, poz. 3

10.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z mankietem anatomicznie prostym dodatkowo wzmocnionym rolowanym brzegiem o grubości na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3

11. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku oraz jako rękawice sekcyjne, lateksowych bezpudrowych o kształcie anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Grubość min.: na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,22 mm, na mankiecie min. 0,16 mm.  Rozciągliwość przed starzeniem min. 850%. Siła zrywania min. 18 N.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1

12 .Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych o nieznacznie większej grubości na palcu tj. 0.12 mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia -  oferowane przez nas rękawice minimalizują zatem prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonałe czucie, elastyczność i sprawność manualną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1

13. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wszechstronnie przebadanych wg. EN-PN 374-3 (15 substancji zgodnie z EN-374-3, w tym 10 na najwyższym 6 poziomie odporności) z adekwatną informacją na opakowaniu, w tym  na przenikanie 70 % izopropanolu do15 min. Pragniemy zwrócić uwagę,   iż Izopropanol i etanol to alkohole stosowane jako aktywne składniki środków do dezynfekcji do rutynowej higieny rąk wykonywanej przez personel medyczny tuż przed założeniem rękawic. Zgodnie ze znormalizowanymi standardami: chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 trwa 2 x 1,5 min = 3 min, natomiast higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania zgodnie z PN-EN 1500 trwa od 30 s do 1 min. Jeżeli użytkownik wykonuje prawidłowo procedurę higieny rąk rękawice, które kolejno stosuje nie mają bezpośredniego kontaktu z preparatem do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Ponadto oferowane przez naszą firmę rękawice są odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz  jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015.

Odpowiedź: Zamawiający wymogach nie określił minimalnego czasu na przenikanie substancji. Pozostałe wymagania określone w SIWZ zostają bez zmian.

Pytanie 3 dotyczy Pakiet 1

14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych w opakowaniu a’200 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie  dotyczy zapisów SIWZ ( Rozdz. IX, pkt.3.3.1.b)

15.Zamawiający w w/w punkcie opisał m.in. wymóg potwierdzenia zgodności z normą EN 374-1-2-3 . Pragniemy zaznaczyć, iż  na rynku istnieje tylko jeden wykonawca, którego produkt posiada wyniki badań określające spełnienie w całości normy EN 374.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 374 –1(z wył. pkt. 5.3.2)-2-3, co zostanie potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej.

Punkt  5.3.2 normy EN 374-1 brzmi : „ Rękawica powinna mieć co najmniej drugi poziom odporności na przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji chemicznych, pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A”

EN 374-1 załącznik A – określa 12 substancji chemicznych, przed którymi użytkowników zabezpieczają rękawice przemysłowe a nie medyczne. Załącznik ten jest nieprecyzyjny w stosunku do rzeczywistości w placówkach medycznych, ponieważ wymienione w nim substancje, w większości będące nasyconymi, czyli 100% stężonymi substancjami nie są w nich powszechnie stosowane.

Trzecia część normy EN 374 tj. EN 374-3 określa w jaki sposób ma zostać wyznaczona odporność badanej rękawicy na przenikanie potencjalnie niebezpiecznych środków chemicznych. Tym samym daje możliwość przebadania rękawic pod kątem odporności na działanie innych substancji chemicznych niż wymienione w załączniku A normy EN 374-1 np. najczęściej stosowane w środowisku szpitalnym składniki środków dezynfekcyjnych, które badają kluczowi producenci rękawic, dobierając je w sposób zapewniający użytkownikom pewność  co do poziomu bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  dotyczy zapisów SIWZ ( Rozdz. IX, pkt.3.3.1.d)

16. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie przydatności do kontaktu z żywnością za pomocą certyfikatu analizy tj. raportu z badań wykonanych w laboratorium niezależnym z użyciem Testu Migracji Globalnej ( zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ( WE) Nr 10/2011 Aneks II oraz Aneks V ( wybór warunków badania) i normą EN 1186) oraz piktogramem na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  dotyczy Pakiet 3,

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, zgodnych z normami EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, teksturowane, z rolowanym mankietem, grubość na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,35mm, na mankiecie 0,20mm, długość min. 300mm, rozciągliwości przed starzeniem min. 650%, sile zrywu przed starzeniem min. 33N, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic chroniących do 30 minut przed izopropanolem 70% i etanolem 20% na poziomie 1 tj. do 30 minut. W razie odpowiedzi odmownej, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach użytkownik ma ciągły kontakt z wymienionymi substancjami przez ponad pół godziny, pakowane po max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymogach nie określił minimalnego czasu na przenikanie substancji. Pozostałe wymagania określone w SIWZ zostają bez zmian.

19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych fioletowych, mikroteksturowane z dodatkową tekstura na końcach palców o grubości na palcu min. 0,1 ± 0,01 mm, odpornych na przenikanie substancji chemicznych – fabryczna informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 3 alkoholi – etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone fabryczną informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),-2,-3, ASTM D 6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości.

21. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje rękawic odpornych przez co najmniej 30 min na przenikanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu, Melphalanu potwierdzone raportami z wynikami badań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 1

22..Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Zgodne z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 1041, EN 420, EN 388, EN 980, ISO 15223, ASTM F1671, EN 556-1  Mankiet wzmocniony z równomiernie rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Grubość na dłoni min. 0,185 ± 0,02 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 2

24.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrznej powłoce polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie na suche i wilgotne dłonie, o długości min. 280 mm. Grubość na palcu 0,17 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,12 mm. Poziom AQL ≤ 1,0 o obniżonym poziomie protein wynoszącym < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

25.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do mikrochirurgii lateksowych bezpudrowych ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe o grubości  min. na palcu 0,18 mm, dłoni 0,16 mm, mankiecie 0,13 mm, mankiet rozszerzany, rolowany, zapobiegający zsuwaniu się, wzmocniony strefą adhezyjną, AQL po zapakowaniu 0,65, anatomiczne, średni poziom protein < 33ug/g, zgodne z ASTM F 1671 oraz EN 455-1-2-3.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 3

26.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej  na palcu min. 0,22 mm, na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,16 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rękawic chirurgicznych pudrowanych o obniżonej zawartości pudru wynoszącej < 15 mg/dm2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28.Czy wymagany mankiet prosty ma być dodatkowo wyposażony w system widocznych podłużnymi i poprzecznymi wzmocnień?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Mankiet wzmocniony rolowanym brzegiem. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: papierowe obustronnie foliowane, pakowane po max 70 par.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 4

30..Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych syntetycznych poliizoprenowych o kształcie anatomicznym, kolor kremowy, bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, grubości  min. na palcu 0,23 mm, dłoni 0,17 mm, mankiecie 0,17 mm, długość min. 290 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, Zgodność z normami EN 455, EN 374, ASTM F 1671, ASTM D 6978.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość na palcu 0,21 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein 13ug/g rękawicy, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3

31. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice winne spełniać wymagania normy EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną dla Środka Ochrony Osobistej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. Długość min 300 mm,  grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm, , na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm. Rozciągliwość przed starzeniem min. 550%. Siła zrywania min. 8,7 N. AQL ≤ 1,5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1

33.Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200 sztuk dla rozmiarów XS-L oraz a’180 sztuk dla rozmiaru XL z przeliczeniem zamawianych ilości na 5850 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane a’200 sztuk dla rozmiarów XS-L oraz a’180 sztuk dla rozmiaru XL z odpowiednim  przeliczeniem ilości..

Pakiet nr 1

34.Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe z teksturą tylko na końcach palców co zapewnia pewny chwyt narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski