## Arkusz1
PAKIET 1 | [8 empty] | Zał. nr 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Niezbędne odczynniki, kalibratory, kontrole do wykonania 22 000 badań na oferowanych analizatorach (wyszczególnić pozycje) | / | / | / |  |  |  | /
2. | Niezbędne materiały zużywalne do wykonania 22 000 badań na oferowanych analizatorach (wyszczególnić pozycje) | / | / | / |  |  |  | /
3. | Wymagane SIWZ materiały eksploatacyjne do wykonania badań (np. strzykawki do pobierania materiału) | / | /
4. | Dzierżawa dwóch analizatorów głównych i jednego back up | mies. | 18
5. | Razem |  |  |  |  | X |  | X
I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA.
1. Analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym,umożliwiający jednoczesne oznaczenie:
pH, pCO2, pO2, sO2, Hb,HHb,HbF,COHb,MetHb,O2Hb, Na+,K+,Ca++, Cl -, mleczany, glukoza,bilirubina całkowita
(wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do 30,0 mg/dl).
2. Analizator o wydajności minimum 15 oznaczeń na godzinę z możliwością zdefiniowania materiału (krew tętnicza, arterializowana).
3. Dwa analizatory główne i jeden analizator back – up – rok produkcji 2019.
4. Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz a także zasilanie awaryjne elementów systemu z wbudowanego akumulatora
w wypadku zaniku zasilania sieciowego.
5. Pomiar wszystkich wymienionych w pkt.1 parametrów mierzonych z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym.
6. Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i kapilary poprzez automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania I usuwania skrzepów.
7. Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria,oksymetria,metabolity łącznie z elektrolitami) z próbki o maksymalnej
objętości 70 µl lub kapilary o maksymalnej objętości 50 µl.
8. Możliwość wykonania badania w krwi pełnej, osoczu, surowicy, płynach z jam ciała, materiałach kontroli jakości, dializatach.
9. Możliwość wprowadzenia aktualnej temperatury pacjenta (przeliczenie parametrów wyliczanych na aktualną temp. pacjenta).
10. System codziennej automatycznej kontroli jakości na co najmniej 3 poziomach (niski, prawidłowy, wysoki) .
11. Analizator pracujący w systemie równowagi kwasowo-zasadowej w oparciu o 2 elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety
pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory oraz płyny kontroli jakości inne niż kalibratory gotowe do pracy bez dodatkowych czynności.
12. Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.
13.Trwałość kaset pomiarowych i odczynników nie mniejsza niż 30 dni.
14. Możliwość ponownej instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.
15. Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów.
16. Zaoferowanie minimum 20000 strzykawek do pobierania materiału i jednoczesnego wykonywania badań na oferowanym analizatorze.
17.Wbudowany skaner (czytnik) do odczytu kodu kreskowego pacjenta oraz operatora, drukarka umożliwiająca wydruk wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwością przedstawienia wyników w formie graficznej.
18. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą analizatora).
19. Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU
1. Oferent musi zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego dostępność autoryzowanego serwisu do aparatu oraz naprawy.
2. Zamawiający wymaga udokumentowania czynności wykonywanych przez autoryzowany serwis.
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) | [5 empty] | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. | [5 empty] | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt
2. | Ilość oznaczeń możliwa do wykonania z jednej kasety elektrod. | [5 empty] | a. mniekjsza niż 600 ozn.: 5 pkt b. większa / równa 600 ozn.: 0 pkt
3. | Czas rutynowej kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 45 minut. | [5 empty] | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt
4. | Czas wykonania 1 oznaczenia. | [5 empty] | a. nie dłuższy niż 1 minuta: 5 pkt b. 1,0 min. i powyżej: 0 pkt
5. | Automatyczne mieszanie próbki pobranej do oferowanych strzykawek kompatybilnych z oferowanym analizatorem. | [5 empty] | a. tak – 5 pkt b. nie – 0 pkt.
6. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | [5 empty] | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt
III.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH.
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne były od jednego producenta.
2. Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu,że zaoferowane odczynniki i części zużywalne
mogą współpracować z aparatem i nie uszkadzają toru pomiarowego.
3. Odczynniki muszą mieć udokumentowaną walidację na danym aparacie (przedstawić odpowiedni dokument od producenta ).
4. Wymóg zaoferowania materiałów kontrolnych na 3 poziomach (prawidłowy, patologicznie niski i patologicznie wysoki).
5. Oferowane odczynniki nie powodują utraty gwarancji elektrod (przedstawić pisemne oświadczenie).
6. Pakiet elektrod wymieniany w zależności od zużycia, gwarancja na elektrody na cały okres trwania umowy.
7. Zamawiający wymaga, aby gwarancją elektrod była zgodna z gwarancją czasu producenta.
8. W materiałach zużywalnych Zamawiający wyklucza zaoferowanie papieru do drukarki.
9. Wymaga się, aby wyniki mleczanów i oksymetrii były zabezpieczone przed interferencjami.