## Pakiet 1
PAKIET 1 | [9 empty] | Zał. 2
DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33124131-2 33696200-7 | Test paskowy do analizy moczu (10 parametrów), 1 op.= 100 szt. oraz materiały kontrolne, części zużywalne i inne akcesoria potrzebne do wykonania 12 000 badań (wypełnia wykonawca wyszczególniając wszystkie pozycje, ilości i ceny umieszczając w tabeli).
2. | PA02-0 | Dzierżawa aparatu | mies. | 12
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0
WYMAGANIA
1. PASKI I KONTROLA.
1.1. Testy paskowe mają oznaczać następujące parametry: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, ketony, krew, bilirubina,
azotyny, urobilinogen, leukocyty. Termin ważności testów - minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
1.2. Paski mają zawierać substancję eliminującą wpływ kwasu askorbinowego na wyniki pomiaru -
należy podać nazwę substancji użytej do tego celu.
1.3. Paski do analizy moczu i materiały kontrolne jednego producenta, kompatybilne z analizatorem.
1.4. Wymagamy dostarczenia w czasie trwania umowy 4 op. moczu kontrolnego (2 op. kontrola prawidłowa, 2 op. kontrola patologiczna)
do wewnętrznej kontroli moczu - parametry jak w teście paskowym - na koszt oferenta.
1.5. Zapewnienie udziału w bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości (min. 2x w roku), zawierającej kontrolę
parametrów skriningowych i osadu moczu (wymagane potwierdzenie certyfikatem) - na koszt oferenta.
1.6. Dopuszczamy inny sposób konfekcjonowania pasków, lecz ich całkowita ilość nie może być mniejsza niż wymagana.
2. APARAT.
2.1. Wewnętrzny system autokalibracji bez konieczności użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych.
2.2. Możliwość wykonywania badań w serii bez konieczności usuwania paska po każdej wykonanej przez aparat analizie
(automatyczne usuwanie zużytych pasków).
2.3. Automatyczny transport pasków do odczytu.
2.4. Wewnętrzny system autokontroli (komunikaty wskazujące rodzaj błędów).
2.5. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
2.6. Aparat z monitorem dotykowym.
2.7. Flagowanie wyników patologicznych.
2.8. Możliwość wyboru klarowności moczu bezpośrednio z aparatu.
2.9. Kompensacja własnego zabarwienia moczu oraz możliwość automatycznego określania przez aparat barwy moczu.
2.10.Oferent zapewni możliwość podłączenia urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica)
w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) | [6 empty] | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Możliwość wykonania badań w trybie CITO w trakcie odczytu pasków w serii. Tak - 10pkt Nie - 0pkt
2. | Wydajność aparatu min. 200 oznaczeń/godzinę Tak - 10pkt Nie - 0pkt
3. | Mocowanie pól testowych na 10-cio parametrowym pasku bez użycia kleju. Tak - 10pkt Nie - 0pkt
4. | Preferowana czułość paska testowego dla glukozy min. 40mg/dl. Tak - 10pkt Nie - 0pkt

## Pakiet 2
PAKIET 2 | [9 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO .
L.p. | Kod CPV | Oznaczany parametr. * Badania wykonywane też w moczu. | Ilość oznaczeń w materiale badanym bez wzorców Inne dane | Nazwa, wielkość zestawu lub materiału esploata-cyjnego, nr kat. ilość | Cena jedn. netto zestawu | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto zestawu | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Amoniak | 1000
2. | 33696200-7 | GGTP | 1200
3. | 33696200-7 | Glukoza * | 400*/6600
4. | 33696200-7 | Bilirubina całkowita | 2200
5. | 33696200-7 | Bilirubina bezpośrednia | 1100
6. | 33696200-7 | Mocznik * | 200*/4700
7. | 33696200-7 | Kreatynina * | 300*/10000
8. | 33696200-7 | Kwas moczowy * | 200*/1800
9. | 33696200-7 | Żelazo | 4000
10. | 33696200-7 | TIBC lub UIBC | 800
11. | 33696200-7 | Fosfor nieorg.* | 300*/4400
12. | 33696200-7 | Magnez * | 300*/6700
13. | 33696200-7 | Wapń * | 200*/6300
14. | 33696200-7 | Cholesterol całkowity | 3000
15. | 33696200-7 | HDL-Cholesterol | 2200
16. | 33696200-7 | LDL-Cholesterol | 1600
17. | 33696200-7 | Trójglicerydy | 2500
18. | 33696200-7 | Kwas mlekowy (mleczany) | 600
19. | 33696200-7 | Albumina | 500
20. | 33696200-7 | Albumina w moczu i PMR | 400
21. | 33696200-7 | Alkohol etylowy | 400
22. | 33696200-7 | Białko całkowite | 2000
23. | 33696200-7 | Białko całkowite w moczu i PMR | 600
24. | 33696200-7 | ASO | 800
25. | 33696200-7 | Kinaza fosfokreatynowa | 1000
26. | 33696200-7 | Aminotransferaza asparaginianowa | 7500
27. | 33696200-7 | Aminotransferaza alaninowa | 7500
28. | 33696200-7 | Fosfataza zasadowa | 1300
29. | 33696200-7 | Alfa-amylaza* | 700*/1300
30. | 33696200-7 | Dehydrogenaza mleczanowa | 1000
31. | 33696200-7 | Białko C-reaktywne (hs) | 18000
32. | 33696200-7 | C3 (składowa układu dopełniacza) | 500
33. | 33696200-7 | C4 (składowa układu dopełniacza) | 500
34. | 33696200-7 | IgA | 1000
35. | 33696200-7 | IgG | 1000
36. | 33696200-7 | IgM | 1000
37. | 33696200-7 | Fruktozamina | 200
38. | 33696200-7 | Gentamycyna | 100
39. | 33696200-7 | Wankomycyna | 100
40. | 33696200-7 | Amikacyna | 100
41. | 33696200-7 | Paracetamol | 200
42. | 33696200-7 | Karbamazepina | 200
43. | 33696200-7 | Kwas walproinowy | 400
44. | 33696200-7 | Lamotrygina | 200
45. | 33696200-7 | Levetiracetam | 200
46. | 33696200-7 | Salicylany | 100
47. | 33696200-7 | Barbiturany | 100
48. | 33696200-7 | Kalprotektyna | 100
49. | 33696200-7 | Odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczenia: Na+, K+, Cl- w moczu i surowicy (wyszczególnić pozycje w ofercie) | ilości niezbędne na czas trwania umowy do wykonania 400*/9000
50. | 33696200-7 | Kalibratory dla wszystkich wymienionych rodzajów badanych materiałów (surowica, osocze, PMR lub mocz), parametrów i metod, 10 ml, 6 miesięcy. Należy wyszczególnić wszystkie kalibratory wraz z podaniem parametrów, które dany rodzaj kalibratora obejmuje. | ilość niezbędna na czas trwania umowy
51. | 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Materiały eksploatacyjne do oferowanego analizatora podstawowego i zapasowego
52. | 33696200-7 | Uczestnictwo w programie zewnętrznej oceny kontroli jakości z zakresu chemii klinicznej | 12 miesięcy
53. | 38434520-7 PA 02-0 | Dzierżawa aparatów biochemicznych podstawowego i zapasowego | 12 miesięcy
RAZEM:
WYMAGANIA:
1. Zestawy diagnostyczne muszą zawierać wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania wyszczególnionych w specyfikacji rodzajów badań. Jeżeli zestaw do oznaczania któregokolwiek parametru zawiera wzorzec lub kontrolę, należy tą informację wyszczególnić. +
2. Badania wykonane w naszym laboratorium na zaproponowanym analizatorze biochemicznym muszą być możliwe do wykonania przy użyciu tych samych odczynników i materiałów zużywalnych jak na analizatorze stanowiącym Back-up.
3. Odczynniki muszą być zaproponowane w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie na pokład analizatora głównego i analizatora zapasowego.Odczynniki muszą posiadać kody kreskowe umożliwiające oprogramowaniu analizatorów odczytanie informacji o odczynniku i rodzaju testu, dacie ważności, numerze serii, wielkości i pozycji butelki. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie maksymalnie 6 odczynników niespełniających powyższych wymagań. Zamawiający informuje, iż w rutynowej pracy na analizatorze zapasowym będą wykonywane analizy leków, a na analizatorze głównym pozostałe oznaczenia. Wszystkie aplikacje muszą być autoryzowane przez producenta analizatorów.
4. Kalibratory - należy uwzględnić ilości zgodne z przewidzianymi przez producenta odczynników procedurami kalibracyjnymi.
5. Zamawiający wymaga powiększenia ilości wymienionych w tabeli parametrów o wartość wymaganą kalibracjami w ilości adekwatnej do ilości badań z uwzględnieniem ważności odczynników i czasu trwania umowy.
6. Określenie ilości badań Na, K, Cl należy rozumieć, iż każdy z wymienionych jonów ma być wykonany w podanej liczbie oznaczeń. Dla następujących badań: Na, K, Cl, glukoza, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, fosfor, magnez, wapń, amylaza – uwzględnić możliwość wykonywania badań w moczu. Parametry te, w rubryce "Oznaczany parametr" są dodatkowo wyróżnione przez umieszczenie gwiazdki za nazwą badania.
7. Daty ważności i trwałości odczynników.
Komponując ofertę należy uwzględnić daty ważności oraz trwałość odczynników po otwarciu opakowań przyjmując założenie, iż odczynnik jest używany do daty ważności i/lub do czasu utraty stabilności, bez względu na to ile badań przy jego użyciu wykonano.
8. W ofercie należy uwzględnić wszystkie płyny systemowe niezbędne do wykonania wyspecyfikowanej ilości badań oraz przewidywanych kalibracji.
9. W przypadku, gdy wielkość opakowania uniemożliwia zaoferowanie ilości odczynnika podanej w tabeli (opakowania są niepodzielne) wymagamy zaproponowania takiej ilości odczynnika, która jest nie mniejsza niż wymagana.
Przykład: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do wykonania 500 ozn. Oferent posiada zestawy umożliwiające wykonanie 150 ozn., niepodzielne. W takiej sytuacji oferent jest zobowiązany zaoferować 4 zestawy po 150 oznaczeń.
10. Zapewnienie bezpłatnej obsługi serwisowej oferowanych analizatorów oraz współodpowiedzialność za jakość wyników i stan techniczny analizatorów.
11.Zastrzegamy sobie możliwość uzyskania dodatkowych informacji, np. listy jednostek pracujących na danych zestawach.
12.Zagwarantowanie uczestnictwa w zewnętrznym, międzynarodowym programie oceny jakości z zakresu chemii klinicznej
(minimum 4 razy w roku). Wymagamy, aby materiał kontrolny był ludzki, a zakres kontroli obejmował minimum następujące składniki:
sód, potas, chlorki, wapń, magnez, żelazo, fosfor, glukoza, białko, mleczan, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, bilirubina, cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydy, ALT,AST, ALP, amylaza, CK, IgA, IgM, IgG, C3, C4 i CRP zakończonej uzyskaniem certyfikatu.
13.Oferent zapewni możliwość podłączenia urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
14. Wydajność analizatora głównego minimum 800 testów fotometrycznych i 400 ISE/godzinę. Wydajność analizatora back up minimum 400 testów fotometrycznych i 400 ISE/godzinę.
15. Wymagamy zaproponowania modułu ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod.
16. Oba analizatory wyposażone w podajnik próbek umożliwiający wkładanie próbek w statywach w trakcie pracy analizatora.
17. Oba analizatory wyposażone w dodatkową chłodzoną karuzelę umożliwiającą przechowywanie kalibratorów, kontroli, próbek cito na pokładzie analizatorów z możliwością identyfikacji próbek za pomocą kodów kreskowych.
18. Oba analizatory pracujące w oparciu o kwarcowe kuwety pomiarowe (wielokrotnego użytku) automatycznie myte i nie wymagające wymiany przez cały okres trwania umowy.
19. Oprogramowanie oraz instrukcje obsługi oferowanych analizatorów w języku polskim.
20. Oba analizatory wyposażone w chłodzone karuzele odczynnikowe zapewniające temperaturę nie wyższą niż 12⁰C.
21. Analizatory, odczynniki i kalibratory muszą stanowić kompatybilny system analityczny i pochodzić od jednego producenta. Dopuszcza się zaoferowanie maksimum 6 odczynników i dedykowanych im kalibratorów pochodzących od innego dostawcy z odpowiednią aplikacją na oferowany analizator.
22. Wymagana stabilność kalibracji modułu ISE minimum 24 godziny.
23. Możliwość automatycznego rozcieńczenia i powtórzenia oznaczenia przy przekroczeniu dopuszczalnych limitów opisujących przebieg reakcji.
24. Oba analizatory wyposażone w detektor obecności skrzepu i poziomu próbki oraz umożliwiające ciągłe dostawianie kolejnych statywów z próbkami w czasie pracy analizatora.
25. Oba analizatory muszą posiadać wbudowany moduł kontroli jakości zapewniajacy minimum: graficzne przedstawienie kontroli czy zastosowanie reguł kontrolnych.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) |  |  |  |  | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Dostępne dla operatora statystyki wykonywanych oznaczeń obejmujące ilości powtórek, testów na kalibrację i kontrolę. Tak - 10pkt Nie - 0pkt
2. | Liczba pozycji w dodatkowej chłodzonej karuzeli opisanej w pkt. 17: a. mniej niż 20 – 0 pkt. b. 20 i więcej – 10 pkt.
3. | Łaźnie kuwet termostatowane powietrzem. Tak - 10pkt Nie - 0pkt
4. | Zróżnicowanie kolorystyczne statywów próbkowych ułatwiające zarządzanie próbką. Tak - 10pkt Nie - 0pkt

## Pakiet 3
PAKIET 3 | [8 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ METODĄ CHROMATOGRAFICZNĄ (HPLC)
WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość Brutto
1. | Odczynniki, części zużywalne i inne akcesoria potrzebne do wykonania 2500 badań HbA1c (wypełnia wykonawca wyszczególniając wszystkie pozycje, ilości i ceny umieszczając w tabeli). | x | x
2. | Dzierżawa aparatu | mies. | 12
Razem
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA:
L.P. | WYMAGANIA |  |  | OPIS
1. | producent, kraj pochodzenia
2. | model, typ
3. | rok produkcji analizatora – fabrycznie nowy lub nie starszy niż 5-letni
4. | oznaczenie HbA1c metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej
5. | certyfikat NGSP, zgodność ze standardem IFCC
6. | aparat kompaktowy z wewnętrznym czytnikiem kodów i wbudowaną drukarką
7. | obsługa aparatu poprzez panel dotykowy
8. | możliwość jednoczesnej pracy zarówno z próbkami pierwotnymi jak i z hemolizatami umieszczonymi w tym samym statywie bez konieczności zmian ustawień analizatora
9. | minimum dwupunktowa stabilna kalibracja każdego zestawu odczynników
10. | czas uzyskania pojedynczego wyniku poniżej 7 min.
11. | precyzja pomiaru HbA1c wyrażona CV poniżej 2,5%
12. | wyliczanie zawartości frakcji HbA1c i raportowanie wyników według klasyfikacji NGSP oraz IFCC
13. | automatyczne uwzględnienie współczynnika korekcji dla próbek rozcieńczonych
14. | możliwość eliminacji interferencji hemoglobiny karbamylowanej
15. | flagowanie wyników nieprawidłowych lub budzących wątpliwość czasami retencji
16. | możliwość podłączenia do programu wewnętrznej kontroli jakości
17. | możliwość podłączenia urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
2.
l.p. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) |  |  |  |  | PARAMETRY OFEROWANE- OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Możliwość oznaczenia min. 10 próbek jednocześnie: a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.
2. | Możliwość rozbudowy o podajnik obsługujący statywy z próbkami umożliwiający analizę ciągłą próbek: a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.
3. | Możliwość oznaczania innych typów i pochodnych hemoglobiny: min. Hb A1, HbA2, HbF: a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.
4. | Zwalidowany kapilarny system pobierania krwi produkowany przez producenta aparatu i odczynników: a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.

## Pakiet 4
PAKIET 4 | [9 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH DO APARATU MINICAP
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość Brutto
1. | 33696600-1 | a) Rozdział białek w surowicy - odczynniki do wykonania 1000 oznaczeń | op.
|  | b) Naczyńka reakcyjne | op.
|  | c) Roztwór płuczący (nie mniej niż 25 ml w opakowaniu) | op.
|  | d) Surowica kontrolna - poziom normalny | op.
|  | e) Surowica kontrolna - poziom patologiczny | op.
RAZEM: | [6 empty] | x |  | x
WYMAGANIA:
1. Odczynniki zgodne z instrukcją użycia aparatu.
2. Wymagamy zaoferowania bezpłatnej kontroli zewnętrznej minimum dwa razy w roku (obowiązkowy certyfikat).
3. Wymagamy zapewnienia min. Raz w roku autoryzowanego serwisu na koszt Oferenta z wystawieniem odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do uzytkowania.

## Pakiet 5
PAKIET 5 | [10 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI IMMUNOCHEMICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW (PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO)
L.p | Kod CPV | Nazwa oznaczanego parametru, odczynniki i inne pozycje | J.m. | Ilość badań | Cena jednego badania netto | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | TSH | ozn. | 9000
2. | 33696200-7 | FT4 | ozn. | 7000
3. | 33696200-7 | FT3 | ozn. | 3500
4. | 33696200-7 | anty-TPO | ozn. | 1600
5. | 33696200-7 | anty-TG | ozn. | 1400
6. | 33696200-7 | TRAB | ozn. | 400
7. | 33696200-7 | Osteokalcyna | ozn. | 300
8. | 33696200-7 | total P1NP | ozn. | 300
9. | 33696200-7 | B-CrossLaps | ozn. | 300
10. | 33696200-7 | Witamina D | ozn. | 5500
11. | 33696200-7 | Parathormon | ozn. | 600
12. | 33696200-7 | Prokalcytonina | ozn. | 6000
13. | 33696200-7 | CK-MB mass | ozn. | 100
14. | 33696200-7 | NTproBNP | ozn. | 100
15. | 33696200-7 | Troponina | ozn. | 100
16. | 33696200-7 | anty-HCV | ozn. | 600
17. | 33696200-7 | HBS-Ag | ozn. | 400
18. | 33696200-7 | CEA | ozn. | 400
19. | 33696200-7 | AFP | ozn. | 500
20. | 33696200-7 | B-HCG | ozn. | 600
21. | 33696200-7 | ACTH | ozn. | 2000
22. | 33696200-7 | CMV IgM | ozn. | 400
23. | 33696200-7 | CMV IgG | ozn. | 400
24. | 33696200-7 | C-PEPTYD | ozn. | 600
25. | 33696200-7 | ESTRADIOL | ozn. | 1000
26. | 33696200-7 | FSH | ozn. | 1400
27. | 33696200-7 | HGH | ozn. | 1600
28. | 33696200-7 | IgE | ozn. | 1700
29. | 33696200-7 | IGF-1 | ozn. | 900
30. | 33696200-7 | IGF BP3 | ozn. | 800
31. | 33696200-7 | INSULINA | ozn. | 2000
32. | 33696200-7 | KORTYZOL | ozn. | 1900
33. | 33696200-7 | LH | ozn. | 1200
34. | 33696200-7 | PROGESTERON | ozn. | 500
35. | 33696200-7 | PROLAKTYNA | ozn. | 1200
36. | 33696200-7 | TESTOSTERON | ozn. | 700
37. | 33696200-7 | TOXO IgM | ozn. | 400
38. | 33696200-7 | TOXO IgG | ozn. | 400
39. | 33696200-7 | Kalibratory dla wszystkich wymienionych rodzajów badań
40. | 33696200-7 | Materiały eksploatacyjne do oferowanych analizatorów
41. | 38434520-7 PA 02-0 | Dzierżawa dwóch analizatorów (podstawowy + zapasowy). | mies. | 12
RAZEM:
WYMAGANIA:
1. Oferta ma zawierać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania podanych ilości badań
- zgodnie z instrukcjami wykonania badań i instrukcją obsługi oferowanego analizatora oraz z uwzględnieniem terminów ważności
odczynników i czasu trwania umowy.
2. Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora podstawowego i zapasowego będącego back – up dla analizatora podstawowego, które będą stanowić spojny system pomiarowy (te same odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne).
3. Kalibratory - należy uwzględnić ilości zgodne z przewidzianymi przez producenta odczynników procedurami kalibracyjnymi.
Zamawiający wymaga powiększenia ilości wymienionych w tabeli parametrów w ilości adekwatnej do ilości badań z uwzględnieniem ważności
odczynników i czasu trwania umowy.
4. Kalibratory i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań na oferowanym aparacie należy wyszczególnić w tabeli
z podaniem nazwy, nr katalogowego, wielkości opakowania, ilości, ceny jedn. netto, brutto i VAT.
5. Zamawiający dla prawidłowego przechowywania odczynników w zakresie temp. +2° do +15° C wymaga dostarczenia na czas obowiązywania
umowy chłodziarki laboratoryjnej o poj. nie mniejszej niż 350 l , z chłodzeniem dynamicznym, drzwiami ze szkła izolacyjnego, z zewnętrznym
wyświetlaczem temperatury, automatycznym odszranianiem i minimum 5-6 półkami.
6. Oferent (w cenie oferty) zapewni udział minimum 4 razy w roku w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla w/w parametrów zakończony
certyfikatem. Zamawiający od wielu lat jest uczestnikiem następujących programów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RANDOX o numerach:
RQ 9174, RQ 9130, RQ 9151, RQ 9152, RQ 9136, RQ 9141. Zamawiający oczekuje możliwości kontynuowania tych programów.
7. Oferent zapewni możliwość podłączenia urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (Info Medica) w ciągu 3 tygodni
od podpisania umowy.
8. Należy w ofercie uwzględnić informację, iż TROPONINA, CKMB I BNP będą wykonywane w serii jednorazowej.
9. Oferent zapewni możliwość podłączenia urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO
L.P. | PARAMETR | [6 empty] | WARUNKI OFEROWANE
1. | Analizatory nie starsze niż 6-letnie, analizator podstawowy wolnostojący, a analizator back up do ustawienia na stole laboratoryjnym.
2. | Zasada pomiaru: Chemiluminescencja lub Elektrochemiluminescencja.
3. | System swobodnego dostępu - możliwość badań citowych bez konieczności przerywania pracy aparatu.
4. | Pełna automatyzacja badań z automatycznym rozcieńczaniem próbek badanych.
5. | Detekcja obecności skrzepów w materiale badanym i pecherzyków powietrza oraz piany w odczynnikach i próbkach.
6. | Automatyczna procedura czyszczenia, płukania i samokontroli analizatora.
7. | Wymagane uzyskanie wyniku od momentu zaaspirowania próbki badanej w czasie nie dłuższym niż 30 minut dla każdego parametru.
8. | Wymagana dla pojedynczego oznaczenia aspirowana objętość próbki nie większa niż 50 µl.
9. | Identyfikacja odczynników i materiału badanego za pomocą kodów kreskowych.
10. | Chłodzone miejsca odczynnikowe zapewniające stabilność odczynników na pokładzie.
11. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników, materiałów zużywalnych i płynów płuczących znajdujących się na pokładzie analizatora i obowiązkowo czujniki poziomu płynów.
12. | System eliminacji kontaminacji próbki. | [6 empty] | opis
13. | Oba analizatory muszą posiadać wbudowany moduł kontroli jakości zapewniajacy minimum: graficzne przedstawienie kontroli czy zastosowanie reguł kontrolnych.
14. | Automatyczna archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kalibracji i kontroli.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) | [6 empty] | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Możliwość oznaczania na każdym z analizatorów minimum: a. 17 - 20 parametrów jednocześnie – 10 pkt b. 12 – 16 parametrów jednocześnie – 5 pkt c. poniżej 12 parametrów jednocześnie – 0 pkt.
2. | Oferowane odczynniki w formie płynnej gotowe do użycia: a. 100% - 95% - 10 pkt b. 94% - 89% - 5 pkt c. poniżej 88% - 0 pkt
3. | Podajnik do próbek: a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.
4. | Objętość próbki potrzebna do wykonania jednego oznaczenia z uwzględnieniem objętości martwej poniżej 100 µl : a. TAK – 10 pkt b. NIE – 0 pkt.

## Pakiet 6
PAKIET 6 | [11 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO IMMUNOCHEMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU.
L.p. | Kod CPV | Nazwa zestawu/ pozycji | j.m. | Ilość oznaczeń prób badanych | Ilość oznaczeń prób badanych + ilość testów przezna -czonych na kalibracje | Ilość oferowa-nych op. | Cena jedn. netto za j.m. | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | FERRYTYNA | ozn. | 2000
2. | 33696200-7 | ANDROSTENDION | ozn. | 700
3. | 33696200-7 | NTproBNP | ozn. | 800
4. | 33696200-7 | Troponina hs | ozn. | 800
5. | 33696200-7 | CK-MB mass | ozn. | 600
6. | 33696200-7 | 17-OH PROGESTERON | ozn. | 800
7. | 33696200-7 | a-CCP | ozn. | 600
8. | 33696200-7 | DHEA (siarczan) | ozn. | 500
9. | 33696200-7 | SHBG | ozn. | 300
10. | 33696200-7 | Beta-2- MIKROGLOBULINA | ozn. | 200
11. | 33696200-7 | IL-6 | ozn. | 200
12. | 33696200-7 | WITAMINA B12 | ozn. | 100
13. | 33696200-7 | KWAS FOLIOWY | ozn. | 100
14. | 33696200-7 | NSE | ozn. | 100
15. | 33696200-7 | ICA | ozn. | 100
16. | 33696200-7 | IAA | ozn. | 100
17. | 33696200-7 | GAD 65 | ozn. | 100
18. | 33696200-7 | anty- IA-2 | ozn. | 100
19. | 33696200-7 | DIGOXINA | ozn. | 100
20. | 33696200-7 | ALDOSTERON | ozn. | 100
21. | 33696200-7 | RENINA (DIRECT) | ozn. | 100
22. | 33696200-7 | ANGIOTENSYNA I | ozn. | 100
23. | 33696200-7 | kalibratory (wyszczególnić w tabeli)
24. | 33696200-9 DA24-3 | pozostałe odczynniki i akcesoria (wyszczególnić w tabeli)
25. | PA02-0 | Dzierżawa aparatu | mies. | 12
RAZEM: | [8 empty] | x |  | x
WYMAGANIA
1. Zamawiający wymaga powiększenia ilości wymienionych w tabeli parametrów w ilości adekwatnej do ilości badań z uwzględnieniem ważności odczynników i czasu trwania umowy. Dla wyszczególnionych w pozycjach 1-22 badań Zamawiający wymaga również uwzględnienia przez Oferenta wymaganej - zgodnej z procedurami kalibracyjnymi ilości kalibratorów w stosunku do wymienionej liczby badań.
2. Dla wyszczególnionych w pozycjach 1- 22 badań Zamawiający wymaga zaproponowania wszystkich wymaganych kalibratorów, odczynników pomocniczych i pozostałych akcesoriów lub części wymiennych niezbędnych do ich wykonania. Należy wyszczególnić je odpowiednio (pozycje 23-24) w tabeli.
3. Wykonawca zapewnia (w cenie oferty) minimum 4 razy w roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej, międzynarodowej kontroli jakości dla w/w
parametrów zakończony certyfikatem. Zamawiający od wielu lat jest uczestnikiem następujących programów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RANDOX o numerach: RQ 9174, RQ 9130, RQ 9151, RQ 9152, RQ 9136, RQ 9141.
Zamawiający oczekuje możliwości kontynuowania tych programów.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO
L.p. | WYMAGANIA | [8 empty] | OFEROWANE WARUNKI
1. | Producent, model, typ, kraj pochodzenia
2. | Rok produkcji - analizator nie starszy niż 2-letni
3. | Metoda pomiaru – chemiluminescencja
4. | System swobodnego dostępu - możliwość wykonywania badań w trybie CITO bez konieczności przerywania pracy aparatu
5. | Wymagane wyposażenie analizatora w detektor skrzepów i czujnik poziomu płynów.
6. | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i płynów roboczych
7. | Wymagany czas uzyskania wyników dla troponiny i NT-pro BNP poniżej 30 min.
8. | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) | [6 empty] | PARAMETRY OFEROWANE- OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Wydajność analizatora: 1 – 99 (włącznie) ozn./godz. - 0 pkt 100 i powyżej 100 ozn./godz. - 10 pkt
2. | Liczba możliwych testów do jednoczesnego wykonania z próbki: a. do 5 - 0 pkt b. powyżej 5 – 10 pkt
3. | Liczba oznaczeń wykonywanych równocześnie: a. do 9 (włącznie) – 0 pkt b.10 i powyżej 10 ozn. – 10 pkt
4. | System chłodzenia odczynników w analizatorze: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt.

## Pakiet 7
PAKIET 7 | [9 empty] | Zał. 2
DOSTAWA MATERIAŁÓW KONTROLNYCH DLA KONTROLI WEWNĄTRZLABORATORYJNEJ
L.p. | Kod CPV | Nazwa Materiału kontrolnego | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Materiał/y kontrolne do wewnętrznej kontroli jakości dla parametrów wymienionych w załączniku A (należy je wymienić uzupełniając tabelę) spełniających wymienione poniżej wymagania
RAZEM: | [8 empty] | X
WYMAGANIA :
lp. | PARAMETRY WYMAGANE | [6 empty] | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
| PARAMETR |  |  |  |  | PARAMETR WYMAGANY
1. | Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów kontrolnych do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości pochodzących od niezależnego producenta, dla parametrów i schematu kontroli wymienionych w załączniku A pakietu 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych pochodzących od producenta odczynników w ilości nie przekraczającej 20% wszystkich testów. |  |  |  |  | TAK
2. | Oferent zapewnia niezmienność serii materiału kontrolnego w trakcie trwania umowy dla parametrów biochemicznych i immunochemicznych wskazanych w załączniku A (z wyłączeniem materiałów kontrolnych dedykowanych). Zmiana serii dopuszczona jest w szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |  |  | TAK
3. | Oferent dostarczy materiał kontrolny umożliwiający jednoczesne wykonanie oznaczeń kontrolnych dla cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL oraz trójglicerydów z jednego, tego samego opakowania materiału kontrolnego. |  |  |  |  | TAK
4. | Wyniki kontroli będą dostępne w oprogramowaniu służącym zbieraniu i analizie danych kontroli w chwilę po wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku wystąpienia błędów oraz z porównaniem międzylaboratoryjnym. |  |  |  |  | TAK
5. | Zamawiający wymaga dostarczenia z oferowanym materiałem kontrolnym oprogramowania do zbierania, analizy i pracowań statystycznych badań w ramach codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Oprogramowanie to musi umożliwić udział w programie porównań międzylaboratoryjnych dla parametrów wymienionych w Załączniku A dla kontroli wewnętrznej (z wyłączeniem materiałów kontrolnych dedykowanych). Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie: - zostało zainstalowane na lokalnym serwerze szpitalnym Zamawiającego; - pochodziło od tego samego producenta co oferowane materiały kontrolne, a jednocześnie posiadało możliwość wprowadzenia i analizowania wyników kontroli jakości uzyskanych w materiale kontrolnym pochodzącym od dowolnego producenta; - umożliwiało monitorowanie wykonywania oznaczeń kontroli jakości dla wymienionych parametrów oraz ich poprawności tzn. spełnienia założonych kryteriów; - zapewniało automatyczny przesył danych kontroli jakości bezpośrednio z analizatorów. Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania umowy Dostawca zapewnił pełną obsługę w/w oprogramowania włącznie z usuwaniem awarii (max. czas jej usunięcia – 3 dni). Wymagany termin do uzyskania kompletnego przesyłu danych z analizatorów do niniejszego oprogramowania – 20 dni od zawarcia umowy. |  |  |  |  | TAK
6. | Zamawiający wymaga, aby instalacja oprogramowania, jego uruchomienie i szkolenie personelu było bezpłatne. |  |  |  |  | TAK
7. | Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji trwał przez okres trwania umowy. |  |  |  |  | TAK
8. | Zamawiający wymaga, aby: - serwis był dostępny przez 365 dni; - czas reakcji serwisu wynosił do 24 godzin w dni robocze, a w dni wolne od pracy do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika; - Oferent udostępnił numer telefonu umożliwiającego zgłoszenie awarii. |  |  |  |  | TAK
lp. | PARAMETRY OCENIANE (kryterium o wadze 40%) | [6 empty] | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Oprogramowanie zapewniające udział w programie międzynarodowych porównań międzylaboratoryjnych: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
2. | Ilość użytkowników mogących jednocześnie korzystać z bazy danych zaoferowanego oprogramowania: powyżej 6 – 10 pkt poniżej 6 – 0 pkt
3. | System raportów z możliwością eksportu danych w formacie PDF dokumentujących proces kontroli jakości zgodnie z wymaganiami prawnymi: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
4. | Oprogramowanie posiadające funkcję optymalizacji procesów wewnętrznej kontroli jakości poprzez automatyczny dobór optymalnych reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
ZAŁĄCZNIK A
I. tabela parametrów
LP. | NAZWA BADANEGO PARAMETRU |  | ILOŚĆ BADAŃ
1. | Albumina w surowicy |  | 500
2. | Albumina w moczu |  | 200
3. | Albumina w PMR |  | 200
4. | Alfa-amylaza w surowicy |  | 1300
5. | Alfa-amylaza w moczu |  | 700
6. | Alkohol etylowy we krwi |  | 400
7. | ALT |  | 7500
8. | AST |  | 7500
9. | Amoniak |  | 1000
10. | ASO |  | 800
11. | CRP |  | 18000
12. | Białko całkowite w surowicy |  | 2000
13. | Białko w moczu i PMR |  | 600
14. | Bilirubina całkowita |  | 2200
15. | Bilirubina związana |  | 1100
16. | C3 (składowa układu dopełniacza C3) |  | 500
17. | C4 (składowa układu dopełniacza C4) |  | 500
18. | Cholesterol całkowity |  | 3000
19. | Cholesterol HDL met. bezpośrednią |  | 2200
20. | Cholesterol LDL met. bezpośrednią |  | 1600
21. | LDH |  | 1000
22. | ALP |  | 1300
23. | Fosforany nieorganiczne w surowicy |  | 4400
24. | Fosforany nieorganiczne w moczu |  | 300
25. | Fruktozamina |  | 200
26. | GGT |  | 1200
27. | Glukoza w osoczu |  | 6400
28. | Glukoza w moczu |  | 400
29. | Glukoza w PMR |  | 200
30. | Hemoglobina glikowana HbA 1c |  | 2500
31. | Immunoglobuliny IgA |  | 1000
32. | Immunoglobuliny IgG |  | 1000
33. | Immunoglobuliny IgM |  | 1000
34. | Jonogram: sód, potas, chlorki w surowicy |  | 9000
35. | Jonogram: sód, potas, chlorki w moczu |  | 400
36. | CK |  | 1000
37. | Kreatynina w surowicy |  | 10000
38. | Kreatynina w moczu |  | 300
39. | Kwas mlekowy w surowicy |  | 400
40. | Kwas mlekowy w PMR |  | 200
41. | Kwas moczowy w surowicy |  | 1800
42. | Kwas moczowy w moczu |  | 200
43. | Magnez w surowicy |  | 6700
44. | Magnez w moczu |  | 300
45. | Mocznik w surowicy |  | 4700
46. | Mocznik w moczu |  | 200
47. | TIBC (Całkowita zdolność wiązania żelaza) |  | 800
48. | Trójglicerydy |  | 2500
49. | Wapń w surowicy |  | 6300
50. | Wapń w moczu |  | 300
51. | Żelazo |  | 4000
52. | gentamycyna |  | 100
53. | wankomycyna |  | 100
54. | amikacyna |  | 100
55. | paracetamol |  | 200
56. | AFP |  | 500
57. | B-HCG |  | 600
58. | CEA |  | 400
59. | Troponina |  | 900
60. | NT-pro BNP |  | 900
61. | CK-MB mass |  | 700
62. | TSH |  | 9000
63. | FT3 |  | 3500
64. | FT4 |  | 7000
65. | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycy |  | 1600
66. | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie |  | 1400
67. | Przeciwciała przeciw receptorowi TSH |  | 400
68. | HBsAg |  | 400
69. | Przeciwciała anty-HCV |  | 600
70. | Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (a-CCP) |  | 600
71. | Interleukina 6 (IL-6) |  | 200
72. | β-crosslaps (β-CTx) |  | 300
73. | Osteokalcyna |  | 300
74. | Total P1NP (całkowity N-końcowy propeptyd Prokolagenu typu1) |  | 300
75. | Parathormon |  | 600
76. | Witamina D3 (25-OH) |  | 5500
77. | ferrytyna |  | 2000
78. | Witamina B12 |  | 100
79. | NSE |  | 100
80. | ACTH |  | 2000
81. | C-peptyd |  | 600
82. | Insulina |  | 2000
83. | HGH |  | 1600
84. | IgF 1 |  | 900
85. | Białko IGFBP-3 |  | 800
86. | Androstendion |  | 700
87. | FSH |  | 1400
88. | LH |  | 1200
89. | DHEA(s) |  | 500
90. | Estradiol |  | 1000
91. | Progesteron |  | 500
92. | Prolaktyna |  | 1200
93. | Testosteron |  | 700
94. | SHBG |  | 300
95. | IgE całkowite |  | 1700
96. | Kortyzol |  | 1900
97. | Cytomegalia IgM |  | 400
98. | Cytomegalia IgG |  | 400
99. | Toksoplazmoza IgM |  | 400
100. | Toksoplazmoza IgG |  | 400
101. | Kwas walproinowy |  | 400
102. | Karbamazepina |  | 200
103. | 17-OH – progesteron |  | 800
104. | kwas foliowy |  | 100
105. | Beta-2 mikroglobulina |  | 200
106. | digoxina |  | 100
107. | aldosteron |  | 100
108. | lamotrygina |  | 200
109. | levetiracetam |  | 200
110. | salicylany |  | 100
111. | barbiturany |  | 100
112. | kalprotektyna |  | 100
II. SCHEMAT KONTROLI
1. dla pozycji: 4, 7-8,12, 14-15, 18-23, 26-27, 34, 36-37, 41, 43, 45, 48-49, 51
- kontrola ciekła w 3 poziomach: 2 poziomy 1 raz dziennie
(zawsze prawidłowy i naprzemiennie patologicznie wysoki lub patologicznie niski)
2. dla pozycji: 1, 6, 9-11, 16-17, 30, 31-33, 62-66, 76
- kontrola w 2 lub 3 poziomach: 2 poziomy (1prawidłowy i 1 patologiczny) dwa razy w tygodniu
3. dla pozycji: 25, 39, 47, 56-61, 67-70, 72-75, 77, 80-93, 95-100, 103, 107
- kontrola w 2 lub 3 poziomach: 2 poziomy (zawsze 1 prawidłowy i 1 patologiczny - niski lub wysoki naprzemiennie, jeśli zaproponowane zostaną dwa materiały kontrolne w zakresie patologicznym) raz w tygodniu
4. dla badań w moczu lub PMR (pozycje: 2-3, 5, 13, 24, 28-29, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 50) oraz dla pozycji 71,78-79, 94, 104-105
- kontrola w 2 poziomach (1 prawidłowy i 1 patologiczny) raz w tygodniu
5. monitorowanie stężenia leków (pozycje: 52-55, 101-102, 106, 108-112):
- kontrola w 3 poziomach: zawsze terapeutycznym i 1/3 stężenia niskie oraz 2/3 stężenia wysokie 1 raz na dwa tygodnie

## Pakiet 8
PAKIET 8 | [9 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW HEMATOLOGICZNYCH
(GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO)
L.p. | Kod CPV | Nazwa odczynnika | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 3369 6200-7 | Komplet odczynników do oferowanego analizatora niezbędnych do wykonania 30 000 oznaczeń - wyszczególnić wszystkie odczynniki. | ozn.
2. | 3369 6200-7 | Części wymienne zużywalne - zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji do wymiany przez personel laboratorium analizatora - wyszczególnić. | szt.
3. | 3369 6200-7 | Krew kontrolna do oferowanego analizatora w proporcji: a) wartości normalne (50%) b) wartości patologiczne niskie (25%) c) wartości patologiczne wysokie (25%) | op.
4. | PA02-0 | Dzierżawa 2 aparatów (główny i zapasowy) | mies. | 12
RAZEM:
WYMAGANIA
I ODCZYNNIKI
1.Wszystkie odczynniki i materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta - Wykonawca musi załączyć do oferty stosowne
oświadczenie. Muszą być zgodne z oryginalną instrukcją obsługi oferowanego analizatora.
2. Wszystkie oferowane odczynniki nie mogą zawierać nawet śladowych ilości cyjanków - udokumentowanie kartami charakterystyki.
3. Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki zalecane w instrukcji obsługi, podać ich: wielkość opakowania, ilość, cenę jednostkową
netto, brutto, wartość VAT, wartość netto i wartość brutto.
4. Opakowania odczynników zaopatrzone w kody umożliwiające automatyczne wczytywanie danych o odczynniku do analizatora.
5. Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona wraz z analizatorami.
6. Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej obejmującej oferowany analizator minimum 4 razy w roku.
7. Krew kontrolna jednego rodzaju dla wszystkich oznaczanych parametrów dla krwi obwodowej systematycznie dostarczana zgodnie z harmonogramem o terminie ważności min. 3 miesiące, a po otwarciu opakowania jednostkowego min. 2 tygodnie.
Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna na trzech poziomach w probówkach systemu zamkniętego.
8. Oferowana ilość materiału kontrolnego dla krwi obwodowej ma być wystarczająca do wykonania min. 100 oznaczeń kontrolnych w ciągu
3 miesięcy. Należy podać odpowiednią ilość materiału kontrolnego, uwzględniając wymagane proporcje: 50% - kontrola normalna,
25% - kontrola patologiczna niska i 25% kontrola patologiczna wysoka.
9. Oferowany materiał kontrolny dla płynów z jam ciała – w ilości min. 1 fiolka na miesiąc w całym okresie trwania umowy.
10. Należy podać ilość krwi kontrolnej niezbędnej na czas trwania umowy. Należy wymienić ilość, wielkość opakowania jednostkowego,
cenę jednostkową netto i brutto oraz wartość netto, brutto i VAT dla każdego rodzaju materiału kontrolnego.
11. Jeżeli z obliczeń dla podanej ilości oznaczeń (uwzględniając terminy ważności i wielkość opakowania jednostkowego), wyniknie
konieczność dostarczenia ilości większej niż wymagana - dopuszczamy taką możliwość i należy to uwzględnić w ofercie.
Przykład: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do wykonania 500 ozn. Oferent posiada niepodzielne zestawy na 150 ozn.
W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest zaoferować 4 zestawy po 150 oznaczeń.
12. Wymagane dołączenie do oferty minimum 4 opinii użytkowników potwierdzające dokładność, precyzję i powtarzalność uzyskiwanych wyników na oferowanym modelu analizatorów pochodzących z MLD zlokalizowanych w szpitalach pracujących całodobowo.
II ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY ( PODSTAWOWY I ZAPASOWY)
L.P. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  | OPIS
1. | PRODUCENT, MODEL, TYP, KRAJ POCHODZENIA
| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |  | PARAMETRY GRANICZNE (poodać zakresy lub opisać)
2. | Rok produkcji obu analizatorów – rok produkcji nie starszy niż 2018
3. | Automatyczny pomiar i analiza parametrów raportowanych na wyniku dla obu analizatorów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT
4. | Analizator podstawowy składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, z podajnikiem na minimum 20 próbek, jednostki sterującej z ekranem dotykowym, wyposażony w ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę laserową /czarno-białą/ oraz czujnik poziomu ścieków.
5. | Analizator podstawowy – wymagane oznaczenie liczby retikulocytów (RET %,#) wraz z podziałem na frakcje w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej
6. | Analizator podstawowy – wymagane oznaczanie liczby płytek metodą optyczną i metodą impedancyjną (raportowanie tych parametrów na wyniku)
7. | Analizator wspomagający składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, jednostki sterującej z ekranem dotykowym, wyposażony w ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę laserową /czarno-białą/ oraz czujnik poziomu ścieków
8. | Oba analizatory wyposażone w osobny tryb pracy dla płynów z jam ciała (płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy), wykonanie oznaczenia nie wymaga dodatkowej procedury oraz odczynników oprócz standardowo stosowanych w trybie CBC-5DIFF, możliwość przesyłania wyniku do systemu LIS – min. parametry WBC i RBC
9. | Objętość aspirowanej próbki do analizy nie więcej niż 30 μl bez wstępnego rozcieńczania, z próbki pierwotnej.
10. | Oznaczanie stężenia hemoglobiny metodą bezcyjankową
11. | Pomiar Hgb niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych)
12. | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów dla obu analizatorów (z jednej analizy bez rozcieńczania) WBC – 400x10³/µl; PLT – 4.000x10³/µl
13. | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową
14. | Automatyczny pomiar WBC dla próbek leukopenicznych (wymagany opis zasady pomiaru)
15. | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań oraz wstawiania próbek CITO w systemie otwartym i zamkniętym
16. | Analizatory współpracujące on-line z zewnętrznymi systemami kontroli jakości.
17. | Wymagany modem serwisowy umożliwiający połączenie one-line z serwisem technicznym.
18. | Instalacja, uruchomienie analizatorów i szkolenie personelu ZDL w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Oferenta
19. | Wymagane podłączenie urządzeń do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy na koszt Oferenta.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) | [6 empty] | PARAMETRY OFEROWANE- OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Możliwość oznaczenia krwi tzw. kapilarnej (aspiracja przez aparat próbki uprzednio rozcieńczonej z uwagi na podwyższoną lepkość i dokonanie automatycznego przeliczenia rozcieńczenia): a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.
2. | Możliwość oceny erytroblastów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych: a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.
3. | Wydajność każdego z analizatorów dla oznaczenia morfologii z rozmazem: a. min. 30 ozn./godz.- 1 pkt. b. 31 – 55 ozn. /godz. - 5 pkt. c. powyżej 55 ozn./godz. - 10 pkt.
4. | Możliwość automatycznego pomiaru próbek z podniesionym dnem (tzw. TBT): a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.

## Pakiet 9
PAKIET 9 | [8 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO BARWIENIA ROZMAZÓW KRWI
OBWODOWEJ, SZPIKÓW, PŁYNÓW MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I PŁYNÓW Z JAM CIAŁA
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość Brutto
1. | Odczynniki, części zużywalne i inne akcesoria potrzebne do wykonania 11000 badań (wypełnia wykonawca wyszczególniając wszystkie. Pozycje, ilości i ceny umieszczając w tabeli).
2. | Dzierżawa aparatu | mies. | 12
Razem
WYMAGANIA GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW:
1. Kompletny zestaw odczynnikowy zwalidowany przez Oferenta.
2. Automatyczne wykrywanie i zarządzanie odczynnikami.
1. Całkowicie zautomatyzowany aparat do barwienia preparatów (rozmazów) krwi, szpiku, PMR i płynu z jam ciała. Rok produkcji – nie wcześniej jak 2013.
2. Aparat powinien samodzielnie przesuwać wstawione na pokład szkiełka z rozmazem, barwić,
utrwalać, płukać i wydać ostatecznie wysuszone preparaty rozmazów.
3. Wymagany szeroki zakres dostosowania intensywności barwienia zgodnie z potrzebami
Zamawiającego (możliwość zapisu w pamięci aparatu różnych protokołów barwienia).
4. Wymagana możliwość stosowania standardowych podstawowych szkiełek hematologicznych
o wymiarach: 76 x 26 mm, 76 x 25 mm, gładkich bądź szlifowanych.
5. Instrukcja obsługi w języku polskim.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) |  |  |  |  | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia bez zawartości trucizn i substancji niebezpiecznych. Tak - 10pkt, Nie - 0pkt
2. | Wydajność aparatu min. 15 oznaczeń/godzinę. Tak - 10pkt, Nie - 0pkt
3. | Aparat wyposażony w system podtrzymania napięcia do zakończenia pełnego cyklu barwienia. Tak - 10pkt, Nie - 0pkt
4. | Ciągła możliwość doładowywania kolejnych szkiełek z rozmazami bez konieczności oczekiwania na zakończenie trwającego barwienia. Tak - 10pkt, Nie - 0pkt

## Pakiet 10
PAKIET 10 | [10 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO KOAGULOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW KOAGULOLOGICZNYCH(PODSTAWOWEGO i ZAPASOWEGO).
L.p. | Kod CPV | Oznaczany parametr, odczynnik, metoda, max. wielkość opakowania odczynnika w zestawie | Ilość | J.m. | Nazwa, Nr katalog., ilość i wielkość proponowa -nego zestawu | Cena jedn. netto zestawu/ Opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto zestawu/ opakowania | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 12000 | ozn.
2. | 33696200-7 | Czas protrombinowy (PT) | 8000 | ozn.
3. | 33696200-7 | Fibrynogen | 600 | ozn.
4. | 33696200-7 | D-Dimery – metoda o liniowości powyżej 5 000 ng/ml FEU | 1200 | ozn.
5. | 33696200-7 | Antytrombina III (AT III) | 500 | ozn.
6. | 33696200-7 | II czynnik krzepnięcia (FII) | 130 | ozn.
7. | 33696200-7 | V czynnik krzepnięcia (FV) | 130 | ozn.
8. | 33696200-7 | VII czynnik krzepnięcia (FVII) | 130 | ozn.
9. | 33696200-7 | VIII czynnik krzepnięcia ( FVIII) | 150 | ozn.
10. | 33696200-7 | IX czynnik krzepnięcia (FIX) | 130 | ozn.
11. | 33696200-7 | X czynnik krzepnięcia ( FX ) | 130 | ozn.
12. | 33696200-7 | Xa czynnik krzepnięcia (Fxa) | 130 | ozn.
13. | 33696200-7 | XI czynnik krzepnięcia ( FXI) | 130 | ozn.
14. | 33696200-7 | XII czynnik krzepnięcia (FXII) | 130 | ozn.
15. | 33696200-7 | Czynnik von Willebranda - aktywność | 150 | ozn.
16. | 33696200-7 | Czynnik von Willebranda -antygen | 150 | ozn.
17. |  | Materiały kalibracyjne, kontrolne, pozostałe odczynniki systemowe, materiały zużywalne, niezbędne do wykonania w/w ilości badań (wyszczególnić uzupełniając tabelę)
18. | PA02-0 | Dzierżawa aparatu (podstawowy + zapasowy) | 12 | mies.
RAZEM: | [7 empty] | x
WYMAGANIA :
ODCZYNNIKI
1.Jeżeli wielkość zestawu uniemożliwia zaoferowanie wymaganej ilości odczynnika, wyrażamy zgodę na przedstawienie w ofercie innej ilości
odczynnika, zbliżonej do wymaganej ( wynikającej ze sposobu konfekcjonowania odczynnika), lecz nie mniejszej niż wymagana.
Odczynniki mają być przeznaczone do optycznej metody pomiaru - optycznie czyste.
Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji min. 30 dni, a współczynnik ISI nie większy niż 1,1.
2.Terminy ważności odczynników winny gwarantować ich zużycie w okresie ważności, zakładając podane ilości oznaczeń, stabilność
odczynników, wielkość opakowania jednostkowego oraz ich równomierne zużycie w trakcie trwania umowy.
3.Obowiązkowe dostarczenie instrukcji metodycznych/ obsługi dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatów.
4.W przypadku, gdy materiał kalibracyjny lub materiały kontrolne nie zawierają wszystkich wymaganych parametrów, dopuszczamy zaoferowanie
dodatkowych opakowań zawierających brakujące parametry – w takiej samej ilości. Należy wówczas w ofercie wymienić wszystkie rodzaje
kalibratorów / kontroli i wymienić parametry, które zawiera oferowany odczynnik.
5.Ilość i terminy ważności kalibratorów muszą być zgodne z instrukcją obsługi aparatu, metodyką i ilością badań.
6.Materiał kontrolny należy zaoferować w proporcji: 1/3 - kontrola patologiczna (2 poziomy: niski i wysoki), 2/3 - kontrola prawidłowa.
7.Oferent ma zagwarantować (wymagane oświadczenie) dostawy tej samej serii kontroli prawidłowej i tej samej serii kontroli patologicznej przez
okres 1 roku - ciągłość serii kontroli na każdym poziomie przez min. 1 rok (dotyczy okresu trwania umowy).
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań stawianych kalibratorom i kontrolom, należy dostarczyć załączane do nich ulotki (przykład).
8.Dopuszczamy możliwość zaoferowania odczynników/zestawów do oznaczania więcej niż jednego parametru - obowiązkowe wyszczególnienie
oznaczanych parametrów, a ilość oferowanego odczynnika winna być wystarczająca do wykonania sumy badań oznaczanych parametrów.
9. Jeżeli kalibratory znajdują się w zestawie diagnostycznym, należy ten fakt wyszczególnić.
10.Należy określić również odczynniki niezbędne do wykonania badań (nie będące kontrolami i kalibratorami) nie wchodzące w skład zestawów.
11. Ofertę dotyczącą oznaczeń czynników krzepnięcia należy sporządzić z uwzględnieniem wykonywania wszystkich oznaczeń z tego
zakresu raz na 3 tygodnie i obowiązkową kontrolą w zakresie wartości patologicznych oraz fizjologicznych w serii oznaczeń.
AUTOMATYCZNE ANALIZATORY KOAGULOLOGICZNE - PARAMETRY GRANICZNE
Lp | Wymagania ogólne |  |  |  | Opis
1. | PRODUCENT,MODEL, TYP, KRAJ POCHODZENIA
Wymagania techniczne
1. | ROK PRODUKCJI ANALIZATORÓW - ANALIZATORY NIE STARSZE NIŻ 6– LETNIE
2. | Oba analizatory pracujące w oparciu o te same systemy pomiarowe i aplikacje odczynnikowe w celu zapewnienia identyczności otrzymywanych wyników.
3. | Wymagane wyposażenie analizatorów w czujnik poziomu próbki i czujnik poziomu odczynników oraz osobne igły do pipetowania próbek i odczynników
4. | Wymagane wyposażenie analizatorów w chłodzone miejsca na odczynniki
5. | Pobieranie materiału badanego bezpośrednio z próbki pierwotnej bez konieczności otwierania probówki
6. | Możliwość wykonania analizy przy zastosowaniu naczynka pediatrycznego
7. | Identyfikacja próbki, odczynników i kalibratorów za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych
8. | Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych).
9. | Możliwość wykonania testów w opcji reflex test lub rerun
10. | Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników.
11. | Możłiwość uzupełniania odczynników bez przerywania pracy analizatora
12. | Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMedica) w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) | [5 empty] | PARAMETRY OFEROWANE- OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Możliwość pomiaru metodami: a.chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna, optyczna – 10 pkt b.chronometryczna,turbidymetryczna, optyczna – 4 pkt
2. | Możliwość pomiaru stężenia fibrynogenu: a. metodą Clausa lub podczas pomiaru PT - 10 pkt b. metodą Clausa – 6 pkt
3. | Minimalna wydajność: a. dla PT 30 ozn./godz., dla APTT 20 ozn./godz. - 1 pkt b. dla PT 60 ozn./godz., dla APTT 35 ozn./godz. - 6 pkt c. dla PT 100 ozn./godz., dla APTT 50 ozn./godz. - 10 pkt.
4. | Rotor na próbki przystosowany również do próbek pediatrycznych: a. TAK – 10 pkt. b. NIE – 0 pkt.

## Pakiet 11
PAKIET 11 | [9 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA IgE SWOISTEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY
- MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT POZYCJAMI.
L.p. | Kod CPV | Nazwa odczynnika | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-9 | a) Zestawy odczynnikowe do jednoczesnego ilościowego oznaczania IgE specyficznego wymienionych w punkcie 1 alergenów jako profili / paneli w ilościach i zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach 1.1 – 1.7. W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje. | op.
| 33696200-9 | b) Inne materiały i sprzęt pomocniczy niezbędne do wykonania podanej ilości badań - wyszczególnić. | op.
| 38434520-7 DA 24-3 PA 02-0 | c) Dzierżawa aparatury zgodnie z warunkami podanymi w wymaganiach w punkcie 4 i 5. | mies. | 12
RAZEM POZYCJA 1
2. | 33696200-9 | a) Zestawy odczynnikowe do jednoczesnego ilościowego oznaczania wymienionych w punkcie 2 alergenów jako profilu / panelu wystarczające do wykonania badań u 1100 pacjentów metodą chemiluminescencyjną. W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje. | szt.
| 33696200-7 | b) Inne materiały i sprzęt pomocniczy niezbędne do wykonania podanej ilości badań - wyszczególnić. | x
3. | 38434520-7 DA 24-3 PA 02-0 | c) Dzierżawa niezbędnej aparatury do wykonania zaproponowanego w punkcie 2a panelu | mies. | 12
RAZEM POZYCJA 2
RAZEM: | [6 empty] | x |  | x
WYMAGANIA
I. | ODCZYNNIKI I MATERIAŁY DO OZNACZANIA IGE SPECYFICZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY
1. Spis alergenów wymaganych w punkcie 1:
pierze kurze, pierze kacze, pierze gęsie, jad pszczoły, jad osy, jad szerszenia, komar, białko mleka krowiego, mięso wieprzowe,
mięso wołowe, mięso kurze, białko jaja kurzego, α-laktoalbumina, β-laktoalbumina, kazeina, gluten/gliadyna, pektyna, soja, pomidor,
mix owoców cytrusowych, orzeszki ziemne, orzech laskowy, banan, malina, seler, brzoskwinia, kiwi, truskawki, mąka pszenna,
mąka żytnia, kukurydza, ryż, groch, dorsz, łosoś, chomik, świnka morska, czosnek, cebula, sezam, drożdże.
Spis ten uwzględnia minimum asortymentowe oferowanych alergenów.
1.1. | Wymagane jest zaproponowanie profili/paneli zawierających jak najmniejszą ilość różnych alergenów w profilu to jest od 4 do 11 alergenów.
1.2. | Każdy alergen w profilu musi być oznaczony ilościowo.
1.3. | Dany profil/panel musi zawierać wskazane poniżej minimum alergenów:
a. pomidor, soja, seler, kukurydza
b. banan, kiwi, cytrusy, truskawka
c. orzech ziemny, orzech laskowy,
d. mąka pszenna, mąka żytnia, gluten,
e. mięso: wołowe, wieprzowe, kurze,
f. chomik, świnka morska,
g. jady owadów
h. α-laktoalbumina, β-laktoalbumina, kazeina, białko mleka krowiego
Pozostałe a nie wymienione w punkcie 1.3 alergeny mogą być zaproponowane jako dopełnienie wskazanych profili/paneli lub jako dodatkowe, ale spełniające wymagania punktu 1.1.
1.4. | Wymagane ilości:
a. profil / panel a – 20 szt.
b. profil / panel b – 20 szt.
c. profil / panel c – 20 szt.
d. profil / panel d – 20 szt.
e. profil / panel e – 20 szt.
f. profil / panel f – 20 szt.
g. profil / panel g – 80 szt.
h. profil / panel h – 150 szt.
Pozostałe alergeny, które nie będą dopełnieniem, a stanowić będą odrębne profile/panele należy zaproponować w ilości 10 oznaczeń.
1.5. Wymagane jest dostarczenie spisu oferowanych alergenów w zaproponowanych profilach/panelach.
1.6. Do wykonania badań ilościowych IgE specyficznych wymagamy dostarczenia niezbędnej aparatury (wyszczególnić).
1.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia określonego rodzaju asortymentu w ilości mniejszej lub większej niż wskazana | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia określonego rodzaju asortymentu w ilości mniejszej lub większej niż wskazana
w punkcie 1.4. do wyczerpania wartości przedmiotu umowy uzasadniając to zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowaniem na
określony rodzaj asortymentu.
2. | Spis alergenów wymaganych w punkcie 2: Aspergillus fumigatus, brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita, olsza czarna,
białko mleka krowiego, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, gluten/gliadyna, soja, pomidor, ziemniak, orzeszki ziemne, orzech laskowy,
banan, marchew, seler, jabłko, mąka pszenna, ryż, dorsz, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, sierść kota,
nabłonek psa, kazeina, kakao, dąb, żyto,Penicillium notatum, rzepak, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, bylica, kupówka, tymotka,
babka lancetowata, alfa-laktoglobulina, βeta-laktoglobulina. Spis ten uwzględnia minimum asortymentowe oferowanych alergenów.
3. Wymagane jest dostarczenie spisu oferowanych alergenów.
4. | Wymagania dotyczące ilościowego oznaczenia IgE specyficznego metodą chemiluminescencyjną:
a) objętość surowicy potrzebna do wykonania całego profilu / panelu zawierającego wszystkie wymienione w pkt. 2 alergeny wynosi maksymalnie 160 μl
b) zestaw będący profilem / panelem ma być przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta i umożliwiać osobną identyfikację każdego naniesionego alergenu z jednoczesnym oznaczeniem kontroli dodatniej i ujemnej w tym samym profilu / panelu.
c) metodyka oznaczeń opierająca się na wyznaczaniu stężeń IgE specyficznego za pomocą minimum 6-cio punktowej krzywej kalibracyjnej
d) automatyczny odczyt reakcji chemiluminescencyjnej
e) interpretacja – ocena wyników według wartości referencyjnych w standardowych 6 klasach
5. Zamawiający wymaga bezpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji aparatury.
6. Wyrażamy zgodę na dzielenie pakietu i składanie ofert na wybrane pozycje. Nie wyrażamy zgody na składanie ofert na pojedyncze podpozycje i tym samym na dzielenie pozycji.
Dotyczy pkt 2
lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE APARATURY WYKORZYSTYWANEJ W METODZIE CHEMIULUMINESCENCYJNEJ (kryterium o wadze 40%) | [6 empty] | PARAMETRY OFEROWANE - OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
1. | Profil / panel zawierający alergeny umieszczony na kardridżu: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
2. | Wszystkie odczynniki i surowica dozowane w tym samym czasie: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
3. | Oznaczenia ilościowe każdego z alergenów min. w dublecie: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
4. | Czas wykonania badania i uzyskania wyniku ostatecznego dla minimum wszystkich wymienionych w punkcie 2 alergenów poniżej 45 minut: TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.

## Pakiet 12
PAKIET 12 | [9 empty] | Zał. 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONANIA BADAŃ METODĄ ELISA .
- MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT POZYCJAMI.
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu, wielkość | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | a) Borrelia IgM w surowicy (min. 96 ozn.) | op. | 10
|  | b) Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (min. 96 ozn.) | op. | 2
|  | c) Borrelia IgG w surowicy (min.96 ozn.) | op. | 10
|  | d) Borrelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (min.96 ozn.) | op. | 2
|  | e) test potwierdzenia Borrelia IgG wraz z odczynnikami zapewniającymi pracę na 1 rok (min 24 ozn.) | op. | 3
|  | f) test potwierdzenia Borrelia IgM wraz z odczynnikami zapewniającymi pracę przez 1 rok (min.24 ozn.) | op. | 3
| PA02-0 | DZIERŻAWA APARATU | mies. | 12
RAZEM POZYCJA 1:
2. | 33696200-7 | Elastaza w kale: a. zestaw odczynnikowy (min.96 ozn.) b.zestaw do ekstrakcji kału c. uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zakończonej certyfikatem (wyszczególnić) | op. | 2
3. | 33696200-7 | Wolny kortizol w moczu (min. 96 ozn.) | op. | 8
4. | 33696200-7 | a) Yersinia enterocolitica IgA w surowicy (min. 96 ozn.) | op. | 2
|  | b) Yersinia enterocolitica IgG w surowicy (min. 96 ozn.) | op. | 2
RAZEM POZYCJA 4:
5. | 33696200-7 | Leptyna ( min.96 ozn.) | op. | 4
RAZEM:
1. Wymagania:
1. Wymagamy, aby zaproponowane w pozycji 1 testy umożliwiały wykonanie badań w surowicy i płynie mózgowo rdzeniowym.
Do wykonania badań wskazanych w pozycji 1 wymagamy dostarczenia niezbędnej aparatury (wyszczególnić w ofercie).
2. Wymagamy, aby zestawy zawierały wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki, kalibratory i kontrole (minimalnie na dwóch poziomach) oraz inne materiały i sprzęt potrzebny do wykonania badań bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów wyposażenia,
odczynników czy też materiałów pomocniczych.
3. Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia.
4. Pozycja nr 1 a-f - w przypadkach uzyskania wyników wątpliwych wymagamy wykonania badania kontrolnego na koszt oferenta.
Oferowane testy (pozycje 1a i 1c) mają zawierać antygen natywny: Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii i Borrelia garinii, a w klasie IgG
dodatkowo rekombinowane białko VlsE, a w klasie IgM - IgG/RF absorbent.
Pozycje: 1e i 1f mają zawierać antygeny rekombinowane dla rodzaju Borrelia oraz odpowiednie dla klasy przeciwciał rekombinowane białko
(wymienić w ofercie).
5. Wymagamy zaproponowania zestawu do oznaczania elastazy w kale wraz z niezbędną ilością pojemników do ekstrakcji kału oraz zapewnienia uczestnictwa w międzynarodowym programie kontroli jakości badań co najmniej 1 w roku ( 2 różne próbki liofilizowanego kału w serii) zakończonej uzyskaniem certyfikatu.
Oferent musi być producentem tej kontroli bądź dysponować upoważnieniem do jej dystrybucji wystawionym przez organizatora
(upoważnienie dołączyć do oferty).
6. Wymagamy zabezpieczenia wymienionych elementów niezbędnych do wykonania podanej ilości badań z uwzględnieniem sytuacji
wykonywania badań w seriach mniejszych niż ilość oznaczeń w zestawie.
7. Nie wyrażamy zgody na dzielenie poz. 1, 2 i 4 poprzez składanie ofert częściowych.

## Pakiet 13
PAKIET 13 | [10 empty] | Zał. 2
DOSTAWA RÓŻNYCH ODCZYNNIKÓW DO WYBRANYCH BADAŃ.
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT POZYCJAMI.
L.p. | Kod CPV | Zestaw, test lub odczynnik | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość i nr katalogowy proponowa -nego zestawu/ testu/ odczynnika | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696 200-7 | Czynnik reumatoidalny RF (100 ozn.), kontrola ( + ) i ( - ). | op. | 1
2. | 33696 200-7 | Mononukleoza (50 ozn.) - test do wykrywania przeciwciał we wczesnej fazie mononukleozy, Kontrola ( + ) i ( - ). | op. | 1
3. | 33696 200-7 | Test lateksowy – LE - test (50 ozn.), kontrola ( + ) i kontrola ( - ). | op. | 2
4. | 33696 500-0 | Krew utajona w kale - test kasetkowy, immunochromato -graficzny, eliminujący dietę, czułość 25 ng/ml | test | 100
5. | 33696 500-0 | a) Giardia – test paskowy immunochromatograficzny do wykrywania w kale cyst Giardia Lamblia | test | 80
|  | b) Kontrola pozytywna dla w/w testu, 1ml | op. | 1
|  | Razem poz. 5 | x | x | x | x |  |  |  | x
6. | 33696 500-0 | a. Wielopanelowy test do wykrywania narkotyków w ślinie zawierający wymienione substancje / grupy substancji: - amfetamina - metamfetamina - benzodiazepina - kokaina - opiaty - marihuana | test | 5
|  | b. Wielopanelowy test do wykrywania narkotyków i dopalaczy w moczu zawierający wymienione substancje / grupy substancji: - kotynina - trójcykliczne antydepresanty - ketamina - opiaty - fencyklidyna | test | 200
|  | c. Wielopanelowy test do wykrywania narkotyków I dopalaczy w moczu zawierający wymienione substancje / grupy substancji: - opiaty - ekstazy - metadon - benzodiazepiny - amfetamina - marihuana - metamfetamina - syntetyczna marihuana - fentanyl - buprenofina - mefedron - katynony | test | 200
|  | razem poz. 6 |  |  |  | x |  |  |  | x
7. | 33696 500-0 | a)17-KETOSTERYDY (17-KS) - test kolumnowy manualny z użyciem jednorazowych kolumn wypełnionych absorbentem.(*) - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania. | test | 320
|  | b)Mocz kontrolny dla poz. 20 a, op. 20-25 ml, wartości normalne | op. | 10
|  | razem poz. 7 |  |  |  | x |  |  |  | x
8. | 33696 200-7 | Waaler - Rose - test półilościowy do określenia miana klasy IgM czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej przy użyciu mikropłytek metodą hemaglutynacji. Nie dopuszczamy innych metod. | ozn. | 120
9. | 33696 200-7 | Testy do diagnostyki metodą immunofluorescencji pośredniej
|  | a.Test do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych ANA metodą immunofluorescencji pośredniej zawierający preparaty: 1) ludzkich komórek nabłonkowych Hep 2) skrawki wątroby małpy oraz kontrolę dodatnią i ujemną i odczynniki : znakowana fluoresceiną surowicą anty-IgG . - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki i inne materiały oraz akcesoria konieczne do wykonania badania. Bezpłatne szkolenie w zakresie przeprowadzania badań oraz bezpłatne badania kontrolne w przypadku uzyskania wyników wątpliwych. | ozn. | 800
|  | b.Test do diagnostyki przeciwciał występujących w zapaleniach mózgu metodą immunofluorescencji pośredniej ( dla AMPA1/2;CASPR2,LG/1,GABA B) | ozn. | 10
|  | c. Test do diagnostyki białek: Akwaporyny i MOG metodą immunofluorescencji pośredniej | ozn. | 10
|  | razem poz. 9 | [5 empty] | x |  | x
10. |  | Testy paskowe do identyfikacji przeciwciał:
|  | a) przeciwjądrowych ANA (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Ro-52, Jo-1, centromery, dsDNA, histony,nukleosomy, rybosomalne białko P i DFS-70) - kompatybilne z testem do diagnostyki przeciwciał ANA metodą immunofluorescencji pośredniej. | ozn. | 300
|  | b) przeciw cytoplazmie neutrofili zawierające antygeny PR3 oraz MPO | ozn. | 100
|  | c) testy paskowe zawierające antygeny specyficzne dla krztuśćca (Bordatella pertusis) - w klasie IgA | ozn. | 200
|  | d) testy paskowe zawierające antygeny specyficzne dla krztuśćca (Bordatella pertusis) - w klasie IgG | ozn. | 200
|  | e) stosowanych w chorobach neurologicznych: amfifzyna, CV2, PNMA2( Ma-2/TA), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1,tytyna, Zic4, GAD65,Tr (DNER). | ozn. | 16
|  | f) przeciw gangliozydom w klasie IgM (GM,GD,GT) | ozn. | 16
|  | g) przeciw gangliozydom w klasie IgG (GM,GD,GT) | ozn. | 16
|  | h) dzierżawa urządzeń pomocniczych jeżeli wykonanie badań ich wymaga (z wyjątkiem pipet automatycznych) -wyszczególnić pozycje. Bezpłatne szkolenie w zakresie przeprowadzania badań oraz bezpłatne badania kontrolne w przypadku uzyskania wyników wątpliwych. | mies. | 12
|  | Razem poz. 10 |  |  |  | x |  |  |  | x
RAZEM: | [7 empty] | x |  | x
1. WYMAGANIA:
1. Dopuszczamy inne niż w pakiecie wielkości zestawów,ale oferowana ilość oznaczeń (ilość zestawów x ilość oznaczeń w zestawie) nie może być mniejsza niż wymagana - z wyjątkiem pozycji, gdzie podany sposób konfekcjonowania jest obowiązkowy.
W przypadku różnicy w konfekcjonowaniu testów, w rubryce ilość należy wpisać w nawiasie ilość wymaganą, a poza nawiasem ilość oferowaną, nie mniejszą niż wymagana.
W przypadku, gdy podana jest ilość oznaczeń, dopuszczamy dowolny sposób konfekcjonowania , ale ilość oznaczeń nie może być
mniejsza niż wymagana- należy podać ilość oferowanych opakowań i ilość testów w opakowaniu .
2. Nie wyrażamy zgody na dzielenie pozycji zawierających podpozycje (np. a, b, c itd.) poprzez składanie ofert wyłącznie na wybrane
podpozycje (np. wyłącznie na poz. 5b).
3. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji.
4. Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia wraz z ofertą – dotyczy wszystkich wymienionych zestawów i testów - oraz nazwy ich producenta a także listy min. 2 jednostek używających w.w. testy.

## Pakiet 14
PAKIET 14 | [10 empty] | Zał. 2
DOSTAWA RÓŻNYCH ODCZYNNIKÓW DO WYBRANYCH BADAŃ.
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT POZYCJAMI.
L.p. | Kod CPV | Zestaw, test lub odczynnik | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość i nr katalogowy proponowa -nego zestawu/ testu/ Odczynnika | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696 500-0 | Zestaw do wykrywania reakcji POX w leukocytach wraz ze wszystkimi niezbędnymi dodatkowymi odczynnikanmi nie zawartymi w zestawie (W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje, podać ich numery katalogowe i cenę) | op. | 1
2. | 33696 500-0 | Zestaw do wykrywania reakcji PAS w leukocytach wraz ze wszystkimi niezbędnymi dodatkowymi odczynnikanmi nie zawartymi w zestawie (W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje, podać ich numery katalogowe i cenę) | op. | 1
3. | 3312 4131-2 | Papierki wskaźnikowe w formie książeczki o zakresie pH 3,8 – 5,4 (5,6); ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania. Opak. min. 100 pasków . | op. | 1
4. | 3312 4131-2 | Papierki wskaźnikowe w formie książeczki o zakresie pH 5,4(4,0) – 7,0 (8,0), ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania. Opak. min. 100 pasków. | op. | 2
5. | 3312 4131-2 | Papierki wskaźnikowe w formie książeczki o zakresie pH 6,2 (6,4) – 8,0(8,2); ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania. Opak. min. 100 pasków. | op. | 2
6. | 2400 000-4 | Celluloza, arkusze plastikowe do TLC (bez wskaźnika fluorescencyjnego), grubość warstwy 0,1 mm, wielkość arkuszy 20 x 20 cm, op.25szt. | op. | 2
7. | 33696 500-0 | Odczynniki do badania PMR
|  | a) Odcznnik Samsona (do liczenia pleocytozy w PMR), op. 100ml | op. | 1
|  | b) Pandy,op. (100-200ml), termin ważności min. 8 mies. | op. | 1
|  | c) Nonne-Apelt, op.(100-200ml), termin ważności min. 8 mies. | op. | 1
|  | Razem poz. 7 |  |  |  | x |  |  |  | x
8. | 33696 500-0 | Odczynnik mikrobiologiczny Roztwór chlorku sodowego 0,9% buforowany PBS (pH 7,0) op.500 ml | op. | 3
9. | 33696 500-0 | Odczynnik mikrobiologiczny Błękit metylenowy Löfflera (Neisser I), op. 100 ml | szt. | 4
10. | 33696 500-0 | Odczynniki chemiczne i sączki
| 24326000-5 | a. Aceton cz.d.a. | l | 1
| 24311410-4 | b.Kwas solny, 35-38%, cz.d.a | l | 1
| 24322000-7 | c. Butanol-1 cz.d.a. | l | 1
| 24323210-9 | d. Kwas octowy lodowaty cz.d.a. (min.99,5%) | l | 1
| 24300000-7 | e. Kwas nadchlorowy 60% cz.d.a. | l | 1
|  | f. kwas azotowy 65%, cz.d.a. | l | 1
|  | g. chlorek sodu cz.d.a. | kg | 1
| 24327000-2 | h.Ninhydryna cz.d.a. | g | 10
|  | i. difenylokarbazon cz.d.a. | g | 5
| 24326000-5 | j.4 – Dimetyloaminobenzaldehyd cz.d.a. | g | 25
|  | k. Sączki jakościowe średnie, śr. 9 cm. opakowanie min. 100 szt. | op. | 2
|  | l. Sączki jakościowe średnie, śr. 11-13,5 cm. opakowanie , min. 100 szt. | op. | 5
|  | razem poz. 10 | [7 empty] | x
RAZEM: | [7 empty] | x |  | x
WYMAGANIA:
1. Dopuszczamy inne niż w pakiecie wielkości zestawów, ale oferowana ilość oznaczeń (ilość zestawów x ilość oznaczeń w zestawie)
nie może być mniejsza niż wymagana - z wyjątkiem pozycji, gdzie podany sposób konfekcjonowania jest obowiązkowy.
W przypadku różnicy w konfekcjonowaniu testów, w rubryce ilość należy wpisać w nawiasie ilość wymaganą, a poza nawiasem ilość
oferowaną, nie mniejszą niż wymagana.
W przypadku, gdy podana jest ilość oznaczeń, dopuszczamy dowolny sposób konfekcjonowania, ale ilość oznaczeń nie może być
mniejsza niż wymagana - należy podać ilość oferowanych pełnych opakowań i ilość testów w opakowaniu.
2. Nie wyrażamy zgody na dzielenie pozycji zawierających podpozycje (np. a, b, c itd.) poprzez składanie ofert wyłącznie na wybrane
podpozycje (np. wyłącznie na poz. 7b).
3. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH:
1. Termin ważności nie krótszy niż 1 rok od dnia otrzymania towaru.
2.Odczynniki zgodne z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/WE i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.
3. Dopuszczamy zaoferowanie towaru w ilości większej niż wymagana - dotyczy to sytuacji wynikającej ze sposobu konfekcjonowania -
należy wówczas w ofercie podać ilość oferowaną, a w nawiasie ilość wymaganą.