Poz. nr 1                                                                			                         Zał. Nr 2.1

FORMULARZ PARAMETRY TECHNICZNE

System implantu ślimakowego do leczenia głębokich niedosłuchów -28 kpl

Nazwa i typ:                                        ...........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)       ...........................................

Kraj pochodzenia:                               ...........................................

Rok produkcji  2020 r.                         ...........................................

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis* (str. folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość dostarczenia implantu, gdzie apikalna średnica aktywnej części elektrody modiolarnej jest nie większa niż 0,4 mm | Tak |
| 2 | Możliwość dostarczenia procesor dźwięku z wbudowanym aparatem słuchowym do jednoczasowej stymulacji elektro-akustycznej. W przypadku wykluczającym zastosowanie procesora dźwięku na małżowinie usznej, możliwość zastosowania procesora dźwięku umieszczonego poza uchem (bez kabla łączącego cewkę nadawczą z procesorem dźwięku). | Tak |
| 3 | Możliwość przeprowadzenia bezpośredniego bezprzewodowego pomiaru odpowiedzi nerwu słuchowego za pośrednictwem implantu, procesora dźwięku i urządzenia zdalnie sterowanego (pilot) bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących. | Tak |
| 4 | Możliwość dostarczenia implantu, gdzie maksymalna średnica części aktywnej elektrody modiolarnej < 0,6mm | Tak |
| 5 | W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru 3 rodzajów elektrod w zależności od warunków anatomicznych i niedosłuchu pacjenta ( w tym możliwość dostarczenia implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrod z układem perimodiolarnym) | Tak |
| 6 | Automatyczna zmiana programów akustycznych w procesorze dźwięku. | Tak |
| 7 | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji - niezależnych źródeł stymulacji w implancie ≥ 20 elektrod | Tak |
| 8 | Możliwość wykonania badań MRI do 3.0Tesla u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usunięcia implantu (nie dotyczy elektrody pierścieniowej) | Tak |
| 9 | Maksymalna grubość odbiornika – części wszczepialnej nie większa niż 4,5mm ( nie dotyczy elektrody pierścieniowej) | Tak |
| 10 | Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części odbiornika/stymulatora | Tak |
| 11 | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu implantu podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu procesorów mowy. | Tak |
| 12 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu | Tak |
| 13 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) | Tak |
|  | GWARANCJA I SERWIS | Tak |
| A | Implant ( część wszczepialna) - min. 10 lat | Tak |
| B | Procesor mowy ( część zewnętrzna) - min. 3 lata | Tak |
| C | Serwis – nazwa, adres, telefon |  |
|  | AKCESORIA |  |
| 1 | Komputer do oprogramowania implantów -1szt. - .Procesor -min.Intel Corei7 -.Matryca-1920x1080 IPS (non-glare) 15-15,6cala - Dysk- SSD min.128GB - waga max. 2kg. | Tak |

Parametry oceniane

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | Punkty wpisuje oferent | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie punktów w parametrach ocenianych(str. folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zewnętrzny mikrofon bezpośrednio komunikujący się z procesorem dźwięku w technologii 2,4GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących. TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2. | Możliwość zmiany parametrów (progi słuchowe Mapy, głośność, czułość) ustawień procesora dźwięku za pośrednictwem pilota. TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 3. | Możliwość odczytywania historii pracy/użytkowania procesora dźwięku TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia procesora zausznego spełniającego normę IP68. TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie parametry wymagane, stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie „parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.

W punktach zawartych w części „Gwarancja i serwis” zamawiający wymaga dokonania wpisu odnośnie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i serwisowania.

W części „Parametry oceniane” wykonawca wpisuje odpowiednio „tak” lub „nie” i przyznaje sobie odpowiednią ilość punktów.

……..…………………..,dnia………………..                                 ……..………………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej