## Pakiet 1
Monitor pacjenta do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego
L.P. | Parametr | Parametry wymagane/oferowane
1. | Nazwa aparatu model,typ/producent | podać: …..............................
2. | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 | TAK
3. | System monitorowania pacjentów przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z zastosowaniem dla wszystkich grup wiekowych pacjentów. | TAK
4. | Możliwość bezpiecznej pracy w polu magnetycznym min. 5000 G (gaussów) potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem producenta, praca w rezonansie do min. 3T. | TAK
5. | Urządzenie spełniające najwyższe normy w monitorowaniu w środowisku rezonansu magnetycznego: - certyfikacja zgodności z normą RoHS - możliwość pracy przy maksymalnych dopuszczonych wartościach SAR przy zaawansowanym monitorowaniu, min. 4W/kg SAR i 7,2 μT B1rms we wszystkich orientacjach - zabezpieczenie przed defibrylacją do 5KV - temperatura pracy min. 10-35° C - Impedancja wejściowa EKG: > 2.5MΩ (zgodnie z IEC 60601‐2‐27, 50.102.3) | TAK
6. | Kolorowy, dotykowy ekran w postaci płaskiego pojedynczego ekranu z podświetleniem LED o wysokiej jakości, przekątna ekranu min. 15”,rozdzielczość obrazu min. 1366x768 pikseli. Ekran z powłoką przeciwodblaskową. | TAK
7. | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V 50 Hz. Zasilanie bateryjne na min. 8 godzin pracy (przy pomiarach EKG i SPO2; z gazami i CO2 min. 6 godzin). Niski pobór mocy ≤ 65 Watów. | TAK
8. | Wyświetlanie stanu naładowania baterii monitora pacjenta oraz modułów bezprzewodowych na ekranie monitora z uwzględnieniem skalkulowanego pozostałego czasu pracy w godzinach/minutach. | TAK
9. | Bramkowanie sygnałem cyfrowym i krzywą analogową. | TAK
10. | Monitorowanie EKG
| Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 – 300/min. Monitorowanie min. 3 odprowadzeń. Bezprzewodowe przesyłanie sygnału z modułu pomiarowego do monitora. Skalowanie krzywej z wyświetlaniem dwóch kanałów.Konstrukcja przewodów uniemożliwiająca tworzenie pętli. | TAK
| Filtr zakłóceń elektromagnetycznych. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. | TAK
| Moduł musi zapewniać min. 8 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych, wyjmowanych i ładowanych w zewnętrznej ładowarce. Baterie tożsame z bateriami do modułu SPO2. | TAK
11. | Pomiar saturacji (SpO2). System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie 1-100%. Bezprzewodowe przesyłanie sygnału z modułu pomiarowego do monitora. | TAK
12. | Moduł musi zapewniać min. 8 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych, wyjmowanych i ładowanych w zewnętrznej ładowarce. Baterie tożsame z bateriami do modułu EKG. | TAK
13. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg. Metoda oscylometryczna, pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min.: 1-30 min. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK
14. | Respiracja mierzona z CO2 oraz z mieszka klatki piersiowej. | TAK
15. | Pomiar temperaturyw zakresie min. 20-43˚C, dokładność +/- 0,5˚C. | TAK
16. | Pomiar ciśnienia inwazyjnego w dwóch kanałach (Zakres pomiaru min. -30 do +250 mmHg. Czułość min. 5 μV/V/mmHg. Możliwość wyboru różnych nazw ciśnień w tym CVP, ART.) | TAK
15. | Moduł analizy gazów. | TAK
| Zakresy pomiarowe: | TAK
| - Halotan: 0 to 5.0 % objętości | TAK
| - Izofluran: 0 to 5.0 % objętości | TAK
| - Sewofluran: 0 to 8.0 % objętości | TAK
| - Desfluran: 0 to 18.0 % objętości | TAK
| - Enfluran: 0 to 5.0 % objętości | TAK
| - CO2: 0 to 10.0 % objętości | TAK
| - N2O: 0 to 100 % objętości | TAK
| - tlen: 0-100% objętości | TAK
| Zakres pomiaru oddechów: 2-100 odd/min. Automatyczna, równoczesna identyfikacja 2 środków anestetycznych. Pomiar MAC. | TAK
16. | Akcesoria dla całego systemu monitorowania:
| zewnętrzna ładowarka do baterii używanych w modułach EKG i SPO2 | TAK
| przewód EKG 4-żyłowy dla wszystkich grup wiekowych | TAK
| opakowanie 10szt. elektrod jednorazowych do EKG dla wszystkich grup wiekowych | TAK
| przewód NIBP 5m. oraz zestaw mankietów wielorazowych dla wszystkich grup wiekowych | TAK
| czujnik saturacji oraz oddzielne klipsy wielorazowe po 2 szt. dla wszystkich grup wiekowych | TAK
| - miech do pomiaru oddechów | TAK
| - min. 20 linii do pomiaru gazów | TAK
17. | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych wielkości. Sygnalizacja wizualna z rozróżnieniem kolorów oraz dźwiękowa z możliwością konfiguracji głośności oraz tonu. Alarmy ustawiane w jednym menu z możliwością ustawienia automatycznego względem stanu pacjenta. Możliwość regulacji odchyleń automatycznych granic w ustawieniu %odchyleniu. | TAK
18. | Co najmniej 12 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów – dane w odstępach min. 1 minutowych. Prezentacja w postaci tabel i wykresów. Prezentacja min. 6 parametrów w układzie tabelarycznym z rozróżnieniem kolorystycznym oraz możliwością wybory prezentowanych danych oraz ich ilości. | TAK
19. | Strzałki wskaźników trendów informujące na bieżąco o trendzie rosnącym, malejącym bądź stabilnym dla danego parametru. | TAK
20. | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min.6 krzywych dynamicznych, min. 13 wartości liczbowych oraz trendów dla każdego parametru. | TAK
21. | Możliwość tworzenia min. 3 profili użytkownika z zapisem ustawień wyświetlania, granic alarmowych, mierzonych parametrów oraz innych ustawień. Możliwość przywołania domyślnych ustawień producenta. | TAK
22. | Zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora – bezprzewodowa komunikacja ze sterownią. Zdalny panel sterujący wyposażony w czytelny ekran min. 19’’ z rozdzielczością 1440x900 pikseli, sterowany dotykowo lub za pomocą standardowej klawiatury i myszy. | TAK
23. | Zewnętrzna drukarka termiczna do wydruków. Dane przechowywane elektronicznie z możliwością eksportu z wykorzystaniem protokołu HL7. | TAK
24. | Prezentacja danych oraz obsługa tożsama z monitorem pacjenta (ustawienia, kolory, rozmieszczenie danych). Możliwość obsługi zdalnej (uruchamiania pomiarów NIBP, zmiana granic alarmowych itp.). | TAK
25. | Możliwość synchronizacji z bezprzewodowym skanerem kodów kreskowych z certyfikacją MRI. | TAK
26. | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | Podać…............................................
27. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
28. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Podać…............................................
29. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
30. | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | Podać…............................................
31. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
32. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
33. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
34. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy | TAK
35. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
36. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać….................................
podpis osoby upoważnionej:

## Pakiet 2
Dwustanowiskowy aparat EEG z modułem video pro
L.p. | Parametr | Parametr wymagany/oferowany
| Nazwa aparatu model,typ/producent | podać…......................
| Aparat fabrycznie nowy-rok produkcji 2020 | TAK
Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG
PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY
1 | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | TAK
2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 32
3 | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych | 8
4 | Min. 1 wejście SpO2 | TAK
5 | Min. 1 wejście EVENT | TAK
6 | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12 | TAK
7 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | TAK
8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | TAK
9 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | TAK
10 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | TAK
11 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | TAK
12 | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | TAK
13 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 | TAK
14 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK
15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK
16 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 16
17 | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | TAK
Parametry kanałów głowicy
18 | Szum wejściowy (µV rms) (1-70 Hz) | < 1
19 | Impedancja wejściowa (MOhm) | >100
20 | CMRR
| – przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej | >120dB
| - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | >140dB
PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU
21 | stała czasu [s] | (0,03–10)
22 | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | TAK
23 | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm)
24 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120)
25 | częstotliwość próbkowania (Hz) | ≥ 2000
26 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona
27 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | TAK
28 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | TAK
29 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | TAK
30 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | TAK
31 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | TAK
32 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | TAK
33 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK
34 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | TAK
35 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | TAK
36 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | TAK
37 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
38 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK
Fotostymulator
39 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona
40 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60)
41 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy lub interfejsu | TAK
42 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | TAK
Oprogramowanie do analizy sygnału
43 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | TAK
44 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK
45 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | TAK
46 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | TAK
47 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | TAK
48 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | TAK
49 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | TAK
50 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | TAK
51 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | TAK
52 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK
53 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | TAK
54 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | TAK
Analiza FFT
55 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | TAK
56 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | TAK
57 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | TAK
58 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | TAK
Analizy automatyczne
59 | Automatyczne analizy sygnału EEG: | TAK
- detekcja iglic i artefaktów
- analiza komponentów niezależnych ICA
60 | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania):
| procesor INTEL CORE i7 lub równoważny | TAK
| pamięć RAM 8GB | TAK
| dysk twardy 1TB | TAK
| monitor 23” | TAK
| nagrywarka DVD | TAK
| karta sieciowa | TAK
| system operacyjny Windows 10 | TAK
| karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB | TAK
| zasilacz awaryjny UPS | TAK
| osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | TAK
STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG - PC
61 | Funkcje systemu:
| - dedykowane stanowisko komputerowe | TAK
| przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | TAK
| archiwizacja danych – BAZA DANYCH zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | TAK
| generacja raportów i drukowanie | TAK
| oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA | TAK
62 | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania):
| procesor INTEL CORE i7 lub równoważny | TAK
| pamięć RAM 8GB | TAK
| dysk twardy 1TB | TAK
| nagrywarka DVD | TAK
| karta sieciowa | TAK
| klawiatura komputerowa | TAK
| mysz | TAK
| monitor kolorowy LCD 23” | TAK
| system operacyjny Windows 10 | TAK
| karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB | TAK
| sprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | TAK
| drukarka laserowa czarno-biała | TAK
INNE CECHY APARATU
63 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | TAK
64 | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | TAK
65 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | TAK
66 | instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK
67 | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | TAK
68 | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | TAK
WIDEOMETRIA
69 | Podstawowe funkcje zestawu:
| zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, | TAK
| przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, | TAK
| archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | TAK
70 | Konfiguracja zestawu:
| profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie | TAK
| zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania | TAK
| specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery | TAK
| specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | TAK
71 | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)
| - mapowanie 2D i 3D | TAK
| - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR | TAK
| - mapowanie potencjałów | TAK
| - mapowanie gęstości pola (SCD) | TAK
| - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) | TAK
| - mapowanie widma mocy względnej % | TAK
| - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) | TAK
| - mapowanie asymetrii potencjałowej | TAK
| - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń | TAK
| - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości | TAK
| - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy | TAK
| - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości | TAK
| - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu | TAK
| - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) | TAK
| - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości | TAK
| - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu | TAK
| - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy | TAK
| - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości | TAK
| - prezentacja izolinii mapy | TAK
72 | MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagające analizę zapisów EEG
| mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni | TAK
| synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) | TAK
| mapowanie układów wielobiegunowych | TAK
| mapowanie gęstości pola (SCD) | TAK
| definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań | TAK
73 | Akcesoria (wymagane)
| 1. czepek do badań EEG | TAK
| 2. zestaw elektrod z przewodami | TAK
74 | WARUNKI GWARANCJI
| Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | podać…......................
75 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
76 | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać…......................
77 | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
78 | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | podać…......................
79 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
80 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
81 | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
82 | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy: | TAK
83 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
85 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać…......................
podpis osoby upoważnionej:

## Pakiet 3
Tympanometr
Lp. | Parametry | Parametry wymagane/oferowane
| Nazwa aparatu model,typ /producent | podać…......................................
1 | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 | TAK
2 | Możliwość wykonania badań w trybie automatycznym | TAK
3 | Komunikacja z komputerem PC lub drukarką za pomocą interfejsu Bluetooth, | TAK
4 | Sterowania urządzeniem za pomocą komputera, na którym zapisywane są wyniki przeprowadzonych badań | TAK
| NORMY | TAK
5 | Bezpieczeństwo: | TAK
6 | IEC 60601-1, wewnętrznie zasilane, część aplikacyjna typu B i BF | TAK
7 | EMC: IEC 60601-1-2 | TAK
8 | Sygnał testowy: IEC 60645-1/ANSI S3.6 , IEC 60645-3 | TAK
9 | OAE: IEC 60645-6 2009, Otoemisje akustyczne typu 2 | TAK
| JEDNOSTKA GŁÓWNA | TAK
10 | Jednostka główna podłączana do komputera PC, poprzez port USB | TAK
11 | Wbudowany bezpieczny transformator medyczny. Optyczna izolacja przedwzmacniacza. | TAK
12 | Języki oprogramowania Polski | TAK
13 | Wymiary max.: (Dł. x Sz. x Wys.) 6 x 6 x 28 cm | TAK
14 | Waga: max 400g bez akcesoriów | TAK
15 | Kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście, o rozdzielczości 128x128 lub większej | TAK
16 | Zasilanie urządzenia: akumulatory typu Ni-Mh lub Li-ION | TAK
17 | Zasilanie stacji dokującej: 100-240 VAC +/- 10%, 50/60Hz. | TAK
18 | Urządzenie wyposażone we wbudowany kalendarz i zegar | TAK
| WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DPOAE | TAK
19 | Zakres częstotliwości: 500 do 10000Hz | TAK
20 | Przetwornik: Sonda IOW, autowykrywalna i autokalibrująca się | TAK
21 | Rozdzielczość napięcia: 24 bity | TAK
22 | System odrzucania zakłóceń i zniekształceń: od -30 do +30 dB SPL lub wył. | TAK
23 | Funkcja pozwalająca wykonanie badanie otoemisji w warunkach zrównoważonego ciśnienie w uchu środkowym, w przypadku występowania w nim podciśnienia. | TAK
24 | Protokół DP input/output | TAK
25 | Protokoły fabryczne | TAK
26 | Protokoły użytkownika, tworzenie i modyfikowanie | TAK
27 | Możliwość ustawienia przez Użytkownika czasu trwania badania oraz ilości punktów pomiarowych | TAK
| WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE IMP | TAK
38 | Ton pomiarowy sondy tympanometrycznej 226Hz, | TAK
39 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o bodziec dla częstotliwości 1000Hz | TAK
40 | Tympanometria szerokopasmowa: | TAK
Bodziec dla dużych częstotliwości 226-8000 Hz. Tympanometria szerokopasmowa: 96 dB peSPL (noworodki) / 100 dB peSPL (dorośli). (100 dB peSPL ≈ 65 dB nHL)
41 | Możliwość zmiany parametrów takich jak: szybkość pompowania, wartości ciśnienia początkowego i końcowego, kategoria wiekowa pacjenta | TAK
42 | Możliwość tworzenia własnych protokołów pomiarowych oraz tworzenia tzw. protokołów tymczasowych na potrzeby jednego badania | TAK
43 | Zakres badania: 0,1 ml do 8,0 ml | TAK
44 | Szumy przy badaniu odruchu strzemiączkowego: | TAK
LBN (od 400 do 1600 Hz)
HBN (od 1600 do 4000 Hz)
45 | Stymulacja ipsilateralna: | TAK
tony: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz
46 | Stymulacja kontralateralna: | TAK
tony: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
47 | Badanie trąbki Eustachiusza metodą Williams’a - błona prawidłowa | TAK
48 | Test Decay’a | TAK
50 | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | Podać…..........................................
51 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
52 | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Podać…..........................................
53 | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
54 | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | Podać…..........................................
55 | Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 2 dni robocze, z wyłączeniem świąt. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, czas naprawy- 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia. | TAK
56 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
57 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
58 | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
59 | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy | TAK
60 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
61 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać…..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
Konsola zasilająca wraz z napędem nożnym oraz systemem do płukania optyki wyposażona w napęd do zabiegów rynologicznych oraz otologicznych
L.p. | Parametr | Parametr wymagany/oferowany
| Nazwa aparatu model,typ/producent | podać…....................................
| Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 | TAK
1 | Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm ) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw. Konsola jest wyposażona w dwie pompy perystaltyczne oraz posiada uchwyt do mocowania na stojaku | TAK
2 | Konsola posiada możliwość podłączenia różnych napędów elektrycznych tj. neurochirurgicznego do podstawy czaszki, otologicznego i microdebridera dedykowanego do procedur rynologicznych - min. 4 różne napędy | TAK
3 | Konsola posiada możliwość współpracy z neuromonitorem tj. możliwość stymulacji nerwów za pomocą standardowych wierteł otolaryngologicznych | TAK
4 | Konsola jest wyposażona w wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania wiertarkami lub microdebriderem, umożliwiający zmianę prędkości obrotowej zarówno proporcjonalnie jak i skokowo oraz pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i ich rodzaju (obroty/oscylacje), z funkcją umożliwiającą ustawianie stopnia otwarcia ostrza microdebridera- (obrót okna ostrza o min. 180 stopni) | TAK
5 | Sterownik nożny posiada uchwyt do podnoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności) oraz ledowe podświetlenie | TAK
6 | Parametry prezentowane na wyświetlaczu konsoli zasilającej co najmniej: 1. wartość obrotów napędu, 2. kierunek obrotów, 3. kody błędów, 4. wybrany napęd-mikronośnik | TAK
7 | Konsola zasilająca z możliwością pracy w module z przemywaniem optyki endoskopów (co najmniej 4 programy) | TAK
8 | Konsola wyposażona w zestaw do płukania optyk endoskopowych (dodatkowy przełącznik nożny) przeznaczony do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych (FESS) | TAK
9 | Microdebrider jest zasilany i sterowany z konsoli z silnikiem elektrycznym i kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć) | TAK
10 | Microdebrider posiada możliwość zastosowania jednorazowych ostrzy nawigowanych – fabrycznie skalibrowanych (nie wymagających dodatkowej weryfikacji podczas zabiegu) współpracujących z systemem nawigacji elektromagnetycznej | TAK
11 | Microdebrider posiada możliwość zastosowania jednorazowych ostrzy dedykowanych do chirurgii krtani o różnej długości w przedziale od 13 cm do 45 cm | TAK
12 | Microdebrider współpracujący z jednorazowymi wiertłami dedykowanymi do pracy w obrębie zatoki czołowej z maksymalną prędkością do 30 tys. obrotów na minutę | TAK
13 | Asortyment jednorazowy (ostrza i wiertła) przeznaczone do wykonania 30 zabiegów w obszarze chirurgii endoskopowej zatok do wyboru przez Zamawiającego | TAK
14 | Napęd otologiczny pracujący z prędkością obrotową od 200 do max. 60 000 obr./min. | TAK
15 | Waga napędu otologicznego max. 110 g | TAK
16 | Napęd otologiczny wyposażony w kątnicę z dwustopniowym systemem zabezpieczającym. Kątnica o długości w przedziale: 11 cm – 12 cm | TAK
17 | Prostnica do napędu otologicznego o długości w przedziale: 5,5 cm – 7 cm | TAK
18 | Możliwość ustawienia irygacji napędu otologicznego działającej w sposób ciagły lub nieciągły | TAK
19 | Asortyment jedno i wielorazowy przeznaczony do wykonania 50 procedur w obszarze chirurgii otolaryngologicznej. Rozmiar i średnica wierteł do wyboru przez Zamawiającego | TAK
20 | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | podać…....................................
21 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
22 | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać…....................................
23 | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
24 | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | podać…....................................
25 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
26 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
27 | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
28 | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy: | TAK
29 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
30 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać…....................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 5
System mocowania czaszki
Lp. | Parametry | Wartość wymagana/oferowana
1. | Nazwa, Model, typ trzymacza, kraj pochodzenia | Podać
2. | Aparat fabrycznie nowy - rok produjcji 2020 | TAK
3. | Kompletny system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych typu Mayfield lub odpowiadający mu pod względem funkcjonalnym, zawierający: | TAK
4. | Urządzenie wspierające , umożliwiające zamocowanie klamer do stabilizacji czaszki i podgłówków typu podkowa do stołu operacyjnego. | TAK
5. | Niezależnie obracane i samoblokujące uchwyty pozwalające na bardziej płynny i elastyczny ruch, umożliwiając lepsze połączenie do pożądanej pozycji klamry czaszkowej . | TAK
6. | Dwa uchwyty blokujące z podwójnymi krzywkami dla łatwiejszego otwierania i zamykania oraz w celu bezpiecznego i szybkiego mocowania. | TAK
7. | Bardziej elastyczny ruch z dodaną rotacją, dla dodatkowych stopni swobody. | TAK
8. | Urządzenie może zostać ustawione w odwrotnej pozycji, aby zwiększyć zasięg i zwiększyć wysokość. | TAK
9. | W zestawie zawarty standardowy łącznik obrotowy do mocowania klamer czaszkowych, oraz łącznik obrotowy 360 Tri-star, posiadający dwa dodatkowe łącza umożliwiające przyłączenie dodatkowego oprzyrządowania ( np. oprzyrządowania do neuronawigacji ) Łącza te mogą być obracane o 360° niezależnie od klamry czaszkowej | TAK
10. | Klamra czaszkowa zapewniająca trzypunktową sztywną fiksację czaszki | TAK
11. | Stalowe kolce do mocowania czaszki , wielokrotnego użytku dla dzieci – 6 szt. | TAK
12. | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | Podać…..................
13. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
14. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Podać….....................
15. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
16. | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | Podać…..............
17. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
18. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
19. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
20. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy | TAK
21. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
22. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 6
Zestaw bronchoskopowy
Lp. | Parametry | Parametry wymagane/oferowane
| Nazwa,model,typ/producent | podać…............................
| Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 | TAK
1. | Bronchoskop sztywny Doesel-Huzly, rozmiar 3,7 ,długość 30 cm - 1 szt. | TAK
2. | Bronchoskop sztywny Doesel-Huzly, rozmiar 3,5 ,długość 30 cm - 1 szt. | TAK
3. | Bronchoskop sztywny Doesel-Huzly, rozmiar 4 ,długość 30 cm - 1 szt. | TAK
4. | Bronchoskop sztywny Doesel-Huzly, rozmiar 3,5 ,długość 26 cm - 1 szt. | TAK
5. | Bronchoskop sztywny Doesel-Huzly, rozmiar 3 ,długość 26 cm - 1 szt. | TAK
6. | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 0°, średnica 5,5 mm, długość 50 cm, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1szt. | TAK
7. | Optyka bronchoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 0°, średnica 4 mm, długość 30 cm, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. | TAK
8. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyk i akcesoriów do bronchoskopii, wym. zew. (szer. x gł. wys.) 622 x 150 x 78 mm - 2 szt. | TAK
9. | Łącznik optyki, do zamocowania optyki na bronchoskopie – 2szt. | TAK
10. | Nasadka z gumową uszczelką do wprowadzania optyki bronchoskopowej, kompatybilna z bronchoskopem sztywnym - 3 szt. | TAK
11. | Nasadka do bronchoskopu sztywnego do wprowadzania cewników - 3 szt. | TAK
12. | Sztywna prowadnica do instrumentów – 1szt. | TAK
13. | Adapter do podłączenia respiracji do bronchoskopu sztywnego - 3 szt. | TAK
14. | Adapter przesuwany FLUVOG do bronchoskopu sztywnego, z możliwością wyboru spośród okienka zamkniętego szkiełkiem, nasadki z uszczelką gumową oraz okienka otwartego - 3szt. | TAK
15. | Kleszcze optyczne typu krokodylki, do twardych ciał obcych kompatybilne z optyką o długości 50 cm i śr. 5,5mm Karl Storz posiadaną przez zamawiającego- 1szt. | TAK
16. | Kleszcze optyczne duże bransze, kompatybilne z optyką o długości 50 cm i śr. 5,5mm Karl Storz posiadaną przez zamawiającego- 1szt. | TAK
17. | Kleszcze optyczne do wyjmowania lub przemieszczania stentów, kompatybilne z optyką o długości 50 cm i śr. 5,5mm Karl Storz posiadaną przez zamawiającego- 1szt. | TAK
18. | Kleszcze optyczne, do miękkich ciał obcych i wyjmowania orzeszków, kompatybilne z optyką o długości 36 cm i śr. 2,9 mm - 1szt. | TAK
19. | Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, o dł. Rob. 23 cm – 1szt. | TAK
20. | Łącznik optyki, do zamocowania optyki na bronchoskopie – 3szt. | TAK
21. | Łącznik optyki długi, do zamocowania optyki na bronchoskopie – 3szt. | TAK
22. | Pryzmat oświetlający proksymalnie z mocowaniem do bronchoskopu sztywnego; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego bronchoskopami Karl Storz - 4 szt. | TAK
23. | Laryngoskop operacyjny, pediatryczny, typu Benjamin, dł. 11,5 cm – 1 szt. | TAK
24. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 6,5 cm- 1szt. | TAK
25. | Nasadka zamykająca z uszczelką gumową do bronchoskopów sztywnych – 1 szt. | TAK
26. | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | podać…............................
27. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
28. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać…............................
29. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
30. | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | podać…............................
32. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
33. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
34. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
35. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy | TAK
36. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
37. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać…............................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 7
Diatermia krótkofalowa Terapuls do zabiegów fizykoterapeutycznych
Lp | Parametr | Parametry wymagane/oferowane
| Nazwa,model,typ/producent | podać….......................
| Aparat fabrycznie nowy -rok produkcji 2020 | TAK
1. | Kolorowy ekran dotykowy 5,7” ułatwiający obsługę aparatu | TAK
2. | 1 kanał kondensatorowy | TAK
3. | 2 kanały indukcyjne – możliwość podłączenia dwóch aplikatorów indukcyjnych jednocześnie | TAK
4. | Moc Impulsowa 400 W / Ciągła 200 W | TAK
5. | Min. 60 gotowe programy terapeutyczne | TAK
6. | Możliwość tworzenia własnych programów użytkownika min. 100 | TAK
7. | Częstotliwość pracy 27,12 MHz | TAK
8. | Częstotliwość impulsu 50–1500 Hz | TAK
9. | Czas trwania impulsu 50–2000 μs | TAK
10. | Aplikatory kondensatorowe średnica 13 cm szt.2 z kablami | TAK
11. | Aplikatory kondensatorowe średnica 4,2 cm szt.2 | TAK
12. | 2 ramiona do aplika torów kondensatorowych | TAK
13. | Encyklopedia z opisem oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów w aparacie | TAK
14. | Baza danych pacjentów | TAK
15. | Przycisk bezpieczeństwa pacjenta | TAK
16. | Obsługa aparatu w języku polskim | TAK
17. | Ramiona 6 przegubowe z pełną rotacją 360° | TAK
18. | Możliwość zmiany kolorów wyświetlacza min. 45 kolorów . | TAK
19. | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - Okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | Podać….......................
20. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
21. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Podać….......................
22. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
23. | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | Podać…............................
24. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
25. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
26. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
27. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy | TAK
28. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
29. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać….................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 8
Mobilne urządzenie do rehabilitacji urologicznej
Lp | Parametr | Parametry wymagane/oferowane
| Nazwa, model,typ/producent | podać…...................
| Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 | TAK
A | Zestaw do wykonywania treningu Ciśnienie/EMG/biofeeback i ES składający się z.
1. | Jednostki centralnej posiadającej minimum: | TAK
1.1 | 1 gniazdo do EMG i elektrostymulacji, | TAK
1.2 | 1 gniazdo do elektrostymulacji, | TAK
1.3 | 1 gniazdo do pomiaru ciśnienia | TAK
1.4 | 1 gniazdo do kablowej komunikacji z komputerem PC, | TAK
1.5 | 3,5“ kolorowy wyświetlacz LCD TFT , | TAK
1.6 | wbudowany głośnik, | TAK
1.7 | wbudowany moduł Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z komputerem PC, | TAK
1.8 | moduł zarządzania pacjentami, ćwiczeniami, statystyką oraz planem ćwiczeń, | TAK
1.9 | wbudowana pamięć umożliwiająca zapis do 1000 ćwiczeń na jednego pacjenta (do 5000 godzin ćwiczeń łącznie) | TAK
1.10 | komunikaty głosowe w języku polskim, , | TAK
1.11 | prezentacja liczbowa i graficzna mierzonych parametrów | TAK
1.12 | waga: maksymalnie 500gr. | TAK
1.13 | zasilanie sieciowe lub z 4 baterii (akumulatorów) AA umożliwiające do 6 godzin ciągłej pracy. | TAK
1.14 | Preinstalowane oprogramowanie obsługujące 1 kanału EMG zawierające specjalne animacje dopasowane dla dzieci typu delfin, nurek czyniące ćwiczenia przyjaznymi dziecku. | TAK
1.15 | Preinstalowane oprogramowanie obsługujące 2 kanały EMG, 1 kanał elektrostymulacji i 1 kanał ciśnienia. Umożliwiające pomiar ciśnienia w odbycie, SEMG biofeedback, elektrostymulację, terapię łączoną (SEMG i elektrostymulacja), TENS. | TAK
2. | Pomiar sygnału EMG | TAK
2.1 | Zakres 0 – 300 μV z rozdzielczością 0.01 μV … 0.25 μV. | TAK
2.2 | Mierzone wielkości prezentowane są graficznie i liczbowo. | TAK
2.3 | Renderowanie dźwięku pomiarów EMG. | TAK
2.4 | Zakres EMG regulowany ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. | TAK
3. | Parametry Elektrostymulacji | TAK
3.1 | Prąd stymulacji: jedno lub dwu fazowy | TAK
3.2 | Prąd maksymalny: 250 mA przy 500 Ohm przy 27 Hz | TAK
3.3 | Prąd efektywny: 9.9 mA przy 1000 Ohm przy 9.9 V | TAK
3.4 | Szerokość impulsu ustawialna w zakresie: 40 - 500 μs | TAK
3.5 | Częstotliwość Ustawialna w zakresie: | TAK
- 2 Hz - 200 Hz LF
- 25 kHz MF
3.6 | Maks. amp. przy 500 Ohm: ±160 V przy 5 Hz | TAK
3.7 | Maks. amp. przy otwartym wyjściu: ±170 V | TAK
3.8 | Maksymalna energia pojedynczego impulsu przy oporze 500 Ohm - 2 mJ | TAK
4 | Pomiar ciśnienia | TAK
4.1 | Zakres pomiarowy 0 - 200 mbar | TAK
5. | Czasy pracy ustawialne w urządzeniu: | TAK
5.1 | -Stymulacja: 2 - 255 s | TAK
5.2 | Napinanie: 0 - 255 s | TAK
5.3 | Pauza: 1 - 255 s | TAK
5.4 | Relaks: 1 - 255 s | TAK
5.5 | Długość ćwiczenia: 1 - 60 min i nielimitowany | TAK
6. | Praca w trybie stacjonarnym i z połączeniem on-line z komputerem PC | TAK
7. | Tryby pracy | TAK
7.1 | EMG - biofeedback | TAK
7.2 | Ciśnienie – biofeedback/trening | TAK
7.3 | Elektrostymulacji | TAK
7.4 | Ćwiczenia połączone (EMG + elektrostymulacja) | TAK
7.5 | Elektrostymulacja wyzwalana EMG | TAK
B | Współpraca z oprogramowaniem medycznym do analizy wyników i obsługi jednostki centralnej. | TAK
8. | Urządzenie obsługiwane przez posiadane przez zamawiającego oprogramowanie medyczne „HPS-Software”. | TAK
C. | Pozostałe wymagania dla każdego zestawu: | TAK
9. | Kabel do elektrod EMG z pinem 1,5 mm. | TAK
10. | Materiały eksploatacyjne na minimum 50 sesji biofeedback EMG. | TAK
11. | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - Okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | podać…....................
12. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
13. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać….....................
14. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
15. | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | podać…...................
16. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
17. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
18. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
19. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy | TAK
20. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
21. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać…............
podpis osoby upoważnionej