Bydgoszcz, dn.05.08.2020

Nr sprawy: 32 / 2020 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakup sprzętu medycznego.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Pytanie 1 siwz VII realizacja zamówienia, wzór umowy §3 ust 1 Odbiór dostawy, formularz oferty pkt 2

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia obowiązywania umowy.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności z terminem płatności opisanym w siwz pkt VII realizacja zamówienia pkt 5 - termin płatności 30 dni - 5 rat, zapisami umowy §4 Cena i warunki płatności ust. 3a płatność nastąpi w 5 równych ratach na koniec każdego dnia miesiąca - termin płatności:  30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, a  pkt XIX opisem kryteriów 0- Skonto (rabat warunkowy Sk)– Wykonawca udzieli rabatu za wcześniejszą zapłatę faktur maksymalnie:

•	Rabat 10% za płatność w terminie do 30 dni – 10 pkt.

•	Rabat 5% za płatność w terminie od 31 do 45 dni. – 5 pkt.

•	Brak rabatu – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia pkt XIX opis kryteriów – skonto (rabat warunkowy Sk)

Wykonawca udzieli rabatu za wcześniejszą zapłatę faktur maksymalnie:

•	Rabat 10% za płatność w terminie do 15 dni – 10 pkt.

•	Brak rabatu – 0 pkt.

Pytanie 3 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia obowiązywania umowy.

Pytanie 4

1.Czy Zamawiający dopuszcza termin płatności przewidziany ustawą o zapobieganiu zatorom płatniczym tj. max 60 dni?

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o doprecyzowanie czy w związku z płatnością ratalną (5 rat) będzie wystawiona jedna czy też pięć faktur?

§4

Cena i warunki płatności

2.    Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w ust.1 na podstawie faktury VAT.

3.    Płatność nastąpi w 5 równych ratach na koniec każdego dnia miesiąca

  - Termin płatności:  30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  - Formą zapłaty jest przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.   Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru o którym mowa w §3 ust. 4 bądź inny dokument potwierdzający prawidłową realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin płatności 30 dni. W związku z płatnością ratalną Zamawiający oczekuje wystawienia 5 faktur, pierwszej na koniec miesiąca, w którym zostanie podpisany protokół odbioru. Kolejne faktury wystawiane na koniec każdego następnego miesiąca.

PYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Pytanie 1 Dotyczy załącznika nr 2 – parametry wymagane – monitor pacjenta do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego:

a/ Pkt 25 Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia skanera kodów kreskowych opisanego w tym pkt?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje skanera kodów kreskowych; monitor pacjenta do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z możliwością późniejszej rozbudowy o skaner kodów kreskowych.

b/ Pkt 35 Czy Zamawiający zaakceptuje również jako potwierdzenie wymogu, oświadczenie przedstawiciela producenta o spełnieniu wpisanych w tabeli parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na potwierdzenie wymogu poprzez oświadczenie przedstawiciela producenta o spełnieniu wpisanych w tabeli parametrów

PAKIET NR 1

Pytanie 2 (Pkt 4)

Czy Zamawiający dopuści monitor parametrów fizjologicznych przystosowany do pracy w środowisku MRI do pola magnetycznego o indukcji linii 30 000 Gaussów, który jest wyposażony w lekki (1,04 kg) bezprzewodowy moduł analizy gazów anestetycznych (certyfikowany do pracy w polu magnetycznym 600 G) przystosowany do montażu na aparacie do znieczulania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści monitor parametrów fizjologicznych przystosowany do pracy w środowisku MRI do pola magnetycznego o indukcji linii 30 000 Gaussów, który jest wyposażony w lekki (1,04 kg) bezprzewodowy moduł analizy gazów anestetycznych (certyfikowany do pracy w polu magnetycznym 600 G) przystosowany do montażu na aparacie do znieczulania.

Pytanie 3 (Pkt 6)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran TFT o wysokiej jakości o przekątnej ekranu 10,1’’ o rozdzielczość ekranu 800 x 480 pikseli, który poprzez stację bazową (zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora) umiejscawianą w pomieszczeniu technika może być podłączony do dowolnej wielkości zewnętrznego monitora przez port HDMI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran TFT o wysokiej jakości o przekątnej ekranu 10,1’’ o rozdzielczość ekranu 800 x 480 pikseli, który poprzez stację bazową (zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora) umiejscawianą w pomieszczeniu technika może być podłączony do dowolnej wielkości zewnętrznego monitora przez port HDMI

Pytanie 4 (Pkt 7)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zasilaniu elektrycznym dostosowanym do 230 V 50 Hz, zasilaniu bateryjnym na min. 8 godzin pracy (przy pomiarach NIBP co 5 min) o niskim poborze mocy < 40 VA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor o zasilaniu elektrycznym dostosowanym do 230 V 50 Hz, zasilaniu bateryjnym na min. 8 godzin pracy (przy pomiarach NIBP co 5 min) o niskim poborze mocy < 40 VA.

Pytanie 5 (Pkt 8)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym na ekranie wyświetlany jest stan naładowania baterii monitora pacjenta oraz modułów bezprzewodowych bez skalkulowanego pozostałego czasu pracy, natomiast wyposażonego w alert techniczny informujący o pozostałej do wykorzystania ok. 15% pojemności stanu naładowania akumulatora bezprzewodowych modułów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym na ekranie wyświetlany jest stan naładowania baterii monitora pacjenta oraz modułów bezprzewodowych bez skalkulowanego pozostałego czasu pracy, natomiast wyposażonego w alert techniczny informujący o pozostałej do wykorzystania ok. 15% pojemności stanu naładowania akumulatora bezprzewodowych modułów

Pytanie 6 (Pkt 10)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym pomiar częstości akcji serca jest w zakresie od 30 do 250 ud/min, monitorujący sygnał EKG z 5 odprowadzeń za pomocą bezprzewodowego przesyłania sygnału z modułu pomiarowego do monitora, charakteryzujący się funkcjonalnością skalowania krzywej EKG z wyświetlaniem dwóch kanałów o konstrukcji przewodów uniemożliwiająca tworzenie pętli. Wyposażony w filtr zakłóceń elektromagnetycznych oraz analizę częstości akcji serca i podstawową analizę arytmii, w którym pomiar realizowany jest poprzez moduł zapewniający min. 12 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych ładowanych w zewnętrznych kieszeniach monitora wyposażony w baterie/akumulator tożsamy z baterią/akumulatorem modułu SpO2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor, w którym pomiar częstości akcji serca jest w zakresie od 30 do 250 ud/min, monitorujący sygnał EKG z 5 odprowadzeń za pomocą bezprzewodowego przesyłania sygnału z modułu pomiarowego do monitora, charakteryzujący się funkcjonalnością skalowania krzywej EKG z wyświetlaniem dwóch kanałów o konstrukcji przewodów uniemożliwiająca tworzenie pętli. Wyposażony w filtr zakłóceń elektromagnetycznych oraz analizę częstości akcji serca i podstawową analizę arytmii, w którym pomiar realizowany jest poprzez moduł zapewniający min. 12 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych ładowanych w zewnętrznych kieszeniach monitora wyposażony w baterie/akumulator tożsamy z baterią/akumulatorem modułu SpO2

Pytanie 7 (Pkt 12)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł SpO2, który zapewnia min. 12 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych ładowanych w zewnętrznych kieszeniach monitora wyposażony w baterie/akumulator tożsamy z baterią/akumulatorem modułu EKG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony w moduł SpO2, który zapewnia min. 12 godzin pracy bezprzewodowej z możliwością używania baterii litowo-polimerowych ładowanych w zewnętrznych kieszeniach monitora wyposażony w baterie/akumulator tożsamy z baterią/akumulatorem modułu EKG

Pytanie 8 (Pkt 13)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony oscylometryczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie od 10 do 270 mmHg, z możliwością pomiaru ręcznego i automatycznego z regulowanym interwałem w zakresie od 3 do 30 min (WYŁ, 3, 5, 8, 10, 15, 30 min), z zabezpieczeniem przed zbyt wysokim ciśnieniem z prezentacją wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony oscylometryczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie od 10 do 270 mmHg, z możliwością pomiaru ręcznego i automatycznego z regulowanym interwałem w zakresie od 3 do 30 min (WYŁ, 3, 5, 8, 10, 15, 30 min), z zabezpieczeniem przed zbyt wysokim ciśnieniem z prezentacją wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.

Pytanie 9 (Pkt 14)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym pomiar częstości oddechu jest obliczany z pomiaru EtCO2 z strumienia bocznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym pomiar częstości oddechu jest obliczany z pomiaru EtCO2 z strumienia bocznego

Pytanie 10 (Pkt 15)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym pomiar temperatury realizowany jest w zakresie od 25 do 44˚C z dokładnością ± 0,4˚C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor, w którym pomiar temperatury realizowany jest w zakresie od 25 do 44˚C z dokładnością ± 0,4˚C

Pytanie 11 (Pkt 15)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym moduł analizy gazów charakteryzuje się następującymi zakresami pomiarowymi?

- Halotan: od 0 do 8 % objętości,

- Izofluran: od 0 do 8 % objętości

- Sewofluran: od 0 do 10 % objętości

- Desfluran: od 0 do 22 % objętości

- Enfluran: od 0 do 8 % objętości

- CO2: od 0 do 15 % objętości

- N2O: od 0 do 100 % objętości

- tlen: od 0 do 100% objętości

- zakres pomiaru oddechów od 3 do 120 odd/min z automatyczną, równoczesną identyfikacja 2 środków anestetycznych oraz pomiarem MAC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor, w którym moduł analizy gazów charakteryzuje się przedstawionymi zakresami pomiarowymi.

Pytanie 12 (Pkt 16)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z następującymi akcesoriami:

- wewnętrzna ładowarka (w kardiomonitorze) do baterii/akumulatorów używanych w modułach EKG i SpO2,

- przewód EKG 5-żyłowy dla wszystkich grup wiekowych,

- opakowanie 10 szt. elektrod jednorazowych do EKG dla wszystkich grup wiekowych,

- przewód NIBP oraz zestaw mankietów wielorazowych dla wszystkich grup wiekowych,

- czujnik saturacji oraz oddzielne nakładki napalcowe, wielorazowe po 2 szt. dla wszystkich grup wiekowych,

- min. 20 linii do pomiaru gazów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor z następującymi akcesoriami:

- wewnętrzna ładowarka (w kardiomonitorze) do baterii/akumulatorów używanych w modułach EKG i SpO2,

- przewód EKG 5-żyłowy dla wszystkich grup wiekowych,

- opakowanie 10 szt. elektrod jednorazowych do EKG dla wszystkich grup wiekowych,

- przewód NIBP oraz zestaw mankietów wielorazowych dla wszystkich grup wiekowych,

- czujnik saturacji oraz oddzielne nakładki napalcowe, wielorazowe po 2 szt. dla wszystkich grup wiekowych, min. 20 linii do pomiaru gazów

Pytanie 13 (Pkt 17)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych wielkości, sygnalizacja wizualna z rozróżnieniem kolorów oraz dźwiękowa z rozróżnieniem tonu, alarmy ustawiane w menu odpowiedniego parametru fizjologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony w alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych wielkości, sygnalizacja wizualna z rozróżnieniem kolorów oraz dźwiękowa z rozróżnieniem tonu, alarmy ustawiane w menu odpowiedniego parametru fizjologicznego.

Pytanie 14 (Pkt 18)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów (do 8 parametrów w układzie tabelarycznym) – dane w odstępach min. 3 minutowych (WYŁ, 3, 5, 8, 10, 15, 30 min) prezentowane w postaci tabel z rozróżnieniem kolorystycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów (do 8 parametrów w układzie tabelarycznym) – dane w odstępach min. 3 minutowych (WYŁ, 3, 5, 8, 10, 15, 30 min) prezentowane w postaci tabel z rozróżnieniem kolorystycznym..

Pytanie 15 (Pkt 20)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ciągłą rejestrację i możliwość równoczesnej prezentacji 4 krzywych dynamicznych i 10 wartości liczbowych oraz trendów parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ciągłą rejestrację i możliwość równoczesnej prezentacji 4 krzywych dynamicznych i 10 wartości liczbowych oraz trendów parametrów

Pytanie 16 (Pkt 22)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora (stację bazową) zapewniającą bezprzewodową komunikację ze sterownią wyposażony w czytelny ekran o przekątnej ekranu 10,1’’ o rozdzielczość ekranu 800 x 480 pikseli, który może być podłączony do dowolnej wielkości zewnętrznego monitora przez port HDMI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora (stację bazową) zapewniającą bezprzewodową komunikację ze sterownią wyposażony w czytelny ekran o przekątnej ekranu 10,1’’ o rozdzielczość ekranu 800 x 480 pikseli, który może być podłączony do dowolnej wielkości zewnętrznego monitora przez port HDMI

Pytanie 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści głowicę min. 49 kanałową?

Uzasadnienie: wykorzystanie dodatkowych kanałów do badań w przyszłości będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głowicę 49 kanałową. Minimalna ilość kanałów wynosi 42.

Pytanie 18, poz. 2

Czy Zamawiającego dopuści głowicę z liczbą kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym min. 32?

Uzasadnienie: możliwość pracy na co najmniej 32 kanałach wejściowych pracujących w układzie referencyjnym będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Specyfikacja techniczna określa minimalną liczbę 32 kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym.

Pytanie 19, poz. 16

Czy Zamawiającego dopuści rozdzielczość cyfrową przetwornika A/D (bit) min. 16?

Uzasadnienie: Wartości większe od wyspecyfikowanej zapewniają lepszą jakość wykonywanych badań. Wykorzystanie wyższych wartości będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Specyfikacja techniczna określa minimalną rozdzielczość cyfrową przetwornika A/D (bit) – 16.

Pytanie 20, poz. 21

Czy Zamawiający dopuszcza stałą czasu od 0 Hz?

Uzasadnienie: standardową wartością dla tej klasy sprzętu jest wartość w przedziale od 0 Hz, występująca w systemach EEG wielu światowych producentów. Wykorzystanie takiego przedziału wartości będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stałą czasu od 0 Hz.

Pytanie 21, poz. 22

Czy Zamawiający dopuszcza stałą czasu od 0 Hz?

Uzasadnienie: standardową wartością dla tej klasy sprzętu jest wartość w przedziale od 0 Hz, występująca w systemach EEG wielu światowych producentów. Wykorzystanie takiego przedziału wartości będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź:. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 22, poz. 23

Czy Zamawiający dopuszcza czułość nie mniejszą niż 8 nV?

Uzasadnienie: Wykorzystanie takiej wartości będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź:. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 23, poz. 62

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie kolorowej drukarki laserowej?

Uzasadnienie: Wykorzystanie takiej drukarki będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowanie kolorowej drukarki laserowej.

Pytanie 24, poz. 65

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w języku angielskim?

Uzasadnienie: Wykorzystanie takiego oprogramowania będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania w języku angielskim.

Pytanie 25, poz. 71

Czy Zamawiający dopuszcza mapowanie o następujących, poniższych parametrach?

MAPPING 2D/3D

- mapowanie 2D i 3D

- mapowanie potencjałów

- mapowanie gęstości pola (SCD)

- mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)

- mapowanie widma mocy względnej %

- mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)

- mapowanie asymetrii potencjałowej

- mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń

- mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości

- podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy

- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości

- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu

- wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu)

- zastosowanie różnych metod interpolacji wartości

- mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu

- trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy

- możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości

- prezentacja izolinii mapy

Uzasadnienie: Wykorzystanie takiego oprogramowania będzie stanowiło wartość dodaną i otwiera drogę do przystąpienia większej liczby potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1 Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

- Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

- Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

- Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

- Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: Zamawiający we wszystkich podpunktach podtrzymuje zapisy Projektu umowy.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego

w Bydgoszczy

Edward Hartwich