## Pakiet 1
Dwustanowiskowy aparat EEG z modułem video pro
Lp. | Parametr | Parametr wymagany/oferowany
| Nazwa aparatu model, typ/producent | podać…......................
| Aparat fabrycznie nowy-rok produkcji 2020 | TAK
Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG
PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY
1 | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | TAK
2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 32
3 | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych | 8
4 | Min. 1 wejście SpO2 | TAK
5 | Min. 1 wejście EVENT | TAK
6 | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12 | TAK
7 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | TAK
8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | TAK
9 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | TAK
10 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | TAK
11 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | TAK
12 | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | TAK
13 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 | TAK
14 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK
15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK
16 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 16
17 | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | TAK
Parametry kanałów głowicy
18 | Szum wejściowy (µV rms) (1-70 Hz) | < 1
19 | Impedancja wejściowa (MOhm) | >100
20 | CMRR
| – przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej | >120dB
| - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | >140dB
PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU
21 | stała czasu [s] | (0,03–10)
22 | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | TAK
23 | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm)
24 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120)
25 | częstotliwość próbkowania (Hz) | ≥ 2000
26 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona
27 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | TAK
28 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | TAK
29 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | TAK
30 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | TAK
31 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | TAK
32 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | TAK
33 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK
34 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | TAK
35 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | TAK
36 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | TAK
37 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
38 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK
Fotostymulator
39 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona
40 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60)
41 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy lub interfejsu | TAK
42 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | TAK
Oprogramowanie do analizy sygnału
43 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | TAK
44 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK
45 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | TAK
46 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | TAK
47 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | TAK
48 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | TAK
49 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | TAK
50 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | TAK
51 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | TAK
52 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK
53 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | TAK
54 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | TAK
Analiza FFT
55 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | TAK
56 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | TAK
57 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | TAK
58 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | TAK
Analizy automatyczne
59 | Automatyczne analizy sygnału EEG: | TAK
- detekcja iglic i artefaktów
- analiza komponentów niezależnych ICA
60 | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania):
| procesor INTEL CORE i7 lub równoważny | TAK
| pamięć RAM 8GB | TAK
| dysk twardy 1TB | TAK
| monitor 23” | TAK
| nagrywarka DVD | TAK
| karta sieciowa | TAK
| system operacyjny Windows 10 | TAK
| karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB | TAK
| zasilacz awaryjny UPS | TAK
| osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | TAK
STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG - PC
61 | Funkcje systemu:
| - dedykowane stanowisko komputerowe | TAK
| przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | TAK
| archiwizacja danych – BAZA DANYCH zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | TAK
| generacja raportów i drukowanie | TAK
| oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA | TAK
62 | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania):
| procesor INTEL CORE i7 lub równoważny | TAK
| pamięć RAM 8GB | TAK
| dysk twardy 1TB | TAK
| nagrywarka DVD | TAK
| karta sieciowa | TAK
| klawiatura komputerowa | TAK
| mysz | TAK
| monitor kolorowy LCD 23” | TAK
| system operacyjny Windows 10 | TAK
| karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB | TAK
| sprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | TAK
| drukarka laserowa czarno-biała | TAK
INNE CECHY APARATU
63 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | TAK
64 | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | TAK
65 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | TAK
66 | instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK
67 | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | TAK
68 | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | TAK
WIDEOMETRIA
69 | Podstawowe funkcje zestawu:
| zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, | TAK
| przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, | TAK
| archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | TAK
70 | Konfiguracja zestawu:
| profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie | TAK
| zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania | TAK
| specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery | TAK
| specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | TAK
71 | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)
| - mapowanie 2D i 3D | TAK
| - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR | TAK
| - mapowanie potencjałów | TAK
| - mapowanie gęstości pola (SCD) | TAK
| - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) | TAK
| - mapowanie widma mocy względnej % | TAK
| - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) | TAK
| - mapowanie asymetrii potencjałowej | TAK
| - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń | TAK
| - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości | TAK
| - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy | TAK
| - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości | TAK
| - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu | TAK
| - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) | TAK
| - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości | TAK
| - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu | TAK
| - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy | TAK
| - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości | TAK
| - prezentacja izolinii mapy | TAK
72 | MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagające analizę zapisów EEG
| mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni | TAK
| synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) | TAK
| mapowanie układów wielobiegunowych | TAK
| mapowanie gęstości pola (SCD) | TAK
| definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań | TAK
73 | Akcesoria (wymagane)
| 1. czepek do badań EEG | TAK
| 2. zestaw elektrod z przewodami | TAK
74 | WARUNKI GWARANCJI
| Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | podać…......................
75 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
76 | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać…......................
77 | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
78 | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | podać…......................
79 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
80 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
81 | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
82 | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy: | TAK
83 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
85 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać…......................
podpis osoby upoważnionej:

## Pakiet 2
Pediatryczny uchwyt kości czaszki z opcjami fiksacji głowy
LP. | PARAMETRY | Parametr wymagany/oferowany
INFORMACJE OGÓLNE
1. | Producent/kraj | Podać ……..
2. | Model/typ | Podać ……..
3. | Aluminiowy pediatryczny uchwyt kości czaszki, z opcjami fiksacji głowy za pomocą: | TAK
- nakładek żelowych okrągłych, podkowiastych mocowanych do klamry zamiast pinów, z podkładką żelową pod głowę
- czteropunktowej fiksacji za pomocą pinów pediatrycznych
- trzypunktowej fiksacji za pomocą pinów
4. | Uchwyt z mocowaniami do neuronawigacji wbudowanymi po obu stronach równoległych boków uchwytu, z bocznymi równoległymi szynami do mocowania systemu retraktorów- 1szt. | TAK
WYPOSAŻENIE:
1. | Pediatryczny uchwyt czaszki – 1 szt. | TAK
2. | Jednostka bazowa do mocowania systemu do stołu operacyjnego , mocowana na szyny boczne stołu – 1 szt. | TAK
3. | Aluminiowy łącznik obrotowy 360° łączący jednostkę bazową z uchwytem czaszki – 1 szt. | TAK
4. | Nakładki żelowe do trzymania głowy podkowiaste – 2 szt. | TAK
5. | Regulowana podpórka pod głowę – 1 szt. | TAK
6. | Regulowane podkładki żelowe podłużne pod głowę – 1 kpl-3 podkładki . | TAK
7. | Podkładka żelowa okrągła pod głowę – 1 szt. | TAK
8. | Adapter do podłączenia pinów, pediatryczny podwójny ruchomy i sztywny – po 1 szt. | TAK
9. | Adapter do podłączenia pinów, dla starszych dzieci podwójny sztywny –1 szt | TAK
10. | Adapter do podłączenia pinu pojedynczego – 1 szt. | TAK
11. | Piny wielorazowe stalowe pediatryczne, - 1 kpl. 3 szt | TAK
12. | Klucz do dokręcania adapterów i podkładek | TAK
WARUNKI GWARANCJI
1. | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | Podać…......................
2. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
3. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Podać…......................
4. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
5. | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | Podać…......................
6. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
7. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
8. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
9. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy: | TAK
10. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
11. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać…......................
podpis osoby upoważnionej:

## Pakiet 3
Videodermatoskop
L.p. | Parametr | Parametr wymagany/oferowany
| Nazwa aparatu model,typ/producent | podać…......................
| Aparat fabrycznie nowy-rok produkcji 2020 | TAK
Opis funkcjonalności kamery videodermatoskopowej
1. | Rozdzielczość kamery min. 3096x2080 pikseli (>3K) | TAK, podać
2. | Powiększenie od 15x do 200x | TAK, podać
3. | Waga kamery max. 600g | TAK, podać
4. | Rękojeść o długości min. 150 mm | TAK, podać
5. | Stałe ustawienie ostrości w trybie zdjęć dermatoskopowych z możliwością korekcji przyciskami na kamerze, w celu zapewnienia powtarzalności wykonywanych zdjęć | TAK
6. | Szerokość kamery w najszerszym punkcie do 60 mm | TAK, podać
7. | Kamera bez dostępu światła innego niż wbudowane w kamerę, w celu zapewnienia powtarzalności wykonywanych zdjęć | TAK
8. | Możliwość wykonania zdjęć dermatoskopowych i klinicznych tą samą kamerą | TAK
9. | Kamera standardowo wyposażona w adapter duży, mały do miejsc trudnodostępnych oraz polaryzacyjny | TAK
10. | Kamera z wyposażona w diodowe oświetlenie pierścieniowe, diody UV do diagnostyki fotodynamicznej (opcjonalne oprogramowanie aktywujące funkcję) | TAK
11. | Opcjonalna możliwość użycia dedykowanych wymienialnych adapterów (dedykowany do trichoskopii, otwarty bez szkła) | TAK
12. | Możliwość użycia światła spolaryzowanego | TAK
13. | Źródło światła wbudowane w kamerę, nie wymagające dodatkowego zasilania | TAK
14. | Regulacja powiększenia w rękojeści kamery | TAK
15. | Dodatkowy wyświetlacz dotykowy wbudowany w kamerę | TAK
16. | Możliwość przechodzenia pomiędzy markerami (znacznikami znamion) z rękojeści kamery | TAK
17. | Kamera podłączana do komputera poprzez złącze USB, w standardzie Plug & Play | TAK
18. | Możliwość wykonania badania kapilaroskopowego bez zakupu dodatkowych modułów, czy adapterów | TAK
Funkcje oprogramowania
1. | Podgląd obrazu „na żywo” na ekranie monitora komputerowego | TAK
2. | Podgląd obrazu „na żywo” na wyświetlaczu dotykowym kamery | TAK
3. | Możliwość zapisania, odrzucenia zdjęcia bezpośrednio za pomocą przycisków na kamerze | TAK
4. | Możliwość przypisania lokalizacji znamienia bezpośrednio na wyświetlaczu dotykowym wbudowanym w kamerę | TAK
5. | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia: min. 6 kryteriów | TAK
6. | Wbudowana miarka, pozwalająca na zmierzenie dowolnej części zmiany (w mm) | TAK
7. | Przełączanie pomiędzy trybami makro i mikro bez konieczności zmiany/zdjęcia adaptera | TAK
8. | Funkcja lupy, o polu i powiększeniu regulowanym płynnie, za pomocą wyświetlacza dotykowego, z możliwością przełączenia między skalą szarości a obrazem kolorowym | TAK
9. | Możliwość zmiany kontrastu zdjęcia w oprogramowaniu videodermatoskopowym, dla zmian rozmytych - minimum 3 poziomy | TAK, podać
10. | Możliwość integracja bazy danych oprogramowania z bazą posiadaną przez Zamawiającego | TAK
11. | Opcjonalna możliwość podłączenia z programem do zarządzania pacjentów za pomocą protokołu HL7 na zasadzie rozbudowy w przyszłości | TAK
12. | Możliwość wyświetlenia wszystkich zdjęć z jednej lokalizacji w jednej kolumnie | TAK
13. | Możliwość wyświetlenia zdjęć z każdej wizyty w osobnym wierszu | TAK
14. | Opcjonalna możliwość integracji z systemem archiwizacji w standardzie GDT na zasadzie rozbudowy w przyszłości | TAK
15. | Opcjonalna możliwość integracji z systemem archiwizacji w standardzie DICOM na zasadzie rozbudowy w przyszłości | TAK
16. | Moduł porównywania obrazów z wcześniejszych wizyt | TAK
17. | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników | TAK
18. | Funkcja kreatora raportów z wybranymi zmianami z danymi kontaktowymi praktyki lekarskiej | TAK
19. | Funkcja nagrywania pozyskanych zdjęć na nośnik zewnętrzny w formie, wraz z aplikacją pozwalacjącą na wyświetlanie zdjęć w takiej samej formie, jak w oprogramowaniu wideodermatoskopu | TAK
20. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
21. | Możlowość pracy z dwoma monitorami(obraz dermatoskopowy wyświetlany na jednym monitorze, a lokalizacja zmiany na drugim) | TAK
22. | Możliwość archiwizacji i porównania wszystkich zapisanych danych w zakresie wykonanych badań videodermatoskopii, trichoskopii oraz kapilaroskopii | TAK
Na wyposażeniu moduł automatycznej analizy znamion pozwalający na:
1. | Wyliczenie oceny ryzyka zmiany | TAK
2. | Wizualizacją oceny ryzyka, pozwalającą na określenie skuteczności wyniku oceny ryzyka | TAK
3. | Wizualizację konturu zmiany | TAK
4. | Wizualizację min. 2 średnic zmiany | TAK, podać
5. | Wizualizację asymetrii geometrycznych | TAK
6. | Wizualizację asymetrii koloru | TAK
7. | Automatyczne wyliczenie powierzchni zmiany | TAK
8. | Automatyczne wyliczenie długości przekątnych zmiany | TAK
9. | Automatyczne wyliczenie obwodu zmiany | TAK
Oprogramowanie wyposażone w moduł trichoskopowy, pozwalający na automatyczne, z wykorzystaniem technologii AI wyliczenie:
1. | Ilości włosów na cm2 (gęstości) | TAK
2. | Grubości włosów | TAK
3. | Stosunek ilości włosów terminalnych do meszkowych | TAK
4. | Średniej ilości włosów na jedną jednostkę wzrostową | TAK
5. | Średniej grubości włosów | TAK
6. | Ilości mieszków włosowych na cm2 i średniej odległości pomiędzy nimi | TAK
Stacja komputerowa, wózek
1. | System wyposażony w dedykowny wózek jezdny z uchwytem na kamerę, pozwalającym na umieszczenie głowicy powyżej poziomu pulpitu | TAK
2. | Pulpit wózka mieszczący pełnowymiarową klawiaturę QWERTY | TAK
3. | Na wyposażeniu pełnowymiarowa klawiatura i mysz | TAK
4. | Dwa monitory dotykowe o rozdzielczości min. Full HD | TAK
5. | Stacja komputerowa:
6. | Maksymalne wymiary 11cm x 31cm x 31cm | TAK
7. | Procesor min. Intel Core i5 8 generacji | TAK
8. | Min 8 GB RAM | TAK
9. | 2 dyski SSD min. 512 GB | TAK
10. | Min 6 złącz USB 3.0 | TAK
11. | Min. 2 złącza DP | TAK
12. | Możliwość otwarcia obudowy bez użycia narzędzi | TAK
Warunki gwarancji
1. | Parametr oceniany: Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy - okres gwarancji 24 miesięcy – 0pkt. - okres gwarancji 36 miesięcy- 10 pkt. - okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. | podać…......................
2. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK
3. | Autoryzowany serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać…......................
4. | Serwis i dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji | TAK
5. | Parametr oceniany: Czas naprawy awarii w okresie gwarancji - czas naprawy serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 10 pkt - czas naprawy serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 5 pkt - czas naprawy serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt | podać…......................
6. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
7. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
8. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
9. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy: | TAK
10. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
11. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać…......................
podpis osoby upoważnionej: