- zał. nr 2

##### PARAMETRY TECHNICZNE I POZOSTAŁE WYMAGANIA

Zadanie nr 1 - pompy insulinowe dla dzieci – 25 szt.

Nazwa i typ:				..........................................

Producent (pełna nazwa i adres)	..........................................

Kraj pochodzenia:			..........................................

Rok produkcji 2020/2021 r.		..........................................

PARAMETRY WYMAGANE

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Stopień wodoodporności minimum IPX8 | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
| 3. | Blokada pompy | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania | TAK |  |
| 5. | Programowanie bolusa : |  |  |
|  | - prostego/standard - dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
|  | - przedłużonego - dokładność 0,1 j/bolus - - czas podania co najmniej 7 godzin | TAK |  |
|  | - złożonego - dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
| 6. | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej : |  |  |
|  | - ustawienia procentowe lub jednostki na godzinę możliwe zwiększanie lub zmniejszanie ≤30 min. | TAK |  |
| - likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem | - likwidowanie czasowej zmiany bazy/dawki podstawowej – samoistna lub z alarmem | TAK |  |
|  | - czas do 24 godzin | TAK |  |
| 7. | Programowanie bazy: |  |  |
|  | - wprowadzenie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05j /godzinę - minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |
| 8. | Kalkulator bolusa | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa posiłkowego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa korygującego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | - Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  |
|  | - Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  |
| 9. | Pamięć pompy –minimum do 90 dni - historia bolusów, alarmów, dawki dobowej bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni | TAK |  |
| 10. | Możliwość korzystania z ciągłego monitorowania glikemii za pomocą transmitera z odczytem na ekranie pompy oraz funkcja automatycznego czasowego zatrzymania infuzji insuliny przed niskim poziomem glikemii | TAK |  |
| 11. | Długość drenu – co najmniej dwie długości | TAK |  |

| 12. | Alarmy: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - tonowy | TAK |  |
|  | - wibracyjny | TAK |  |
|  | - historia alarmów: minimum 30 ostatnich | TAK |  |
|  | - brak podawania insuliny | TAK |  |
|  | - spadku zasilania | TAK |  |
|  | - kończącej się insuliny | TAK |  |
|  | - ukończenia czasowej zmiany bazy | TAK |  |
| 13. | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy - czytnik do odczytywania danych z pompy | TAK |  |
| 14. | Menu w pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Temperatura pracy pompy +5° do +40°C | TAK |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy |  |  |  |
| 1. | - Zestaw infuzyjny - 3 szt. - wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny (10 sztuk za maksymalnie 300PLN) - metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane - możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju - Zbiornik na insulinę – 3 szt. - Etui - Klips - Baterie - Serter | TAK |  |
| III. Zasilanie pompy |  |  |  |
| 1. | Zasilanie pompy przez: powszechnie dostępna, standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA | TAK |  |
| 2. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  |
| IV. Pozostałe warunki |  |  |  |
| 1. | Dostępność na rynku polskim - 4 lata. | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę(z dostawą). | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 4 lata. | TAK |  |
| 4. | Karta gwarancyjna (z dostawą). | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny. | TAK |  |
| 7. | Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin (przesyłka na koszt wykonawcy) | TAK |  |
| 8. | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: - formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), - zasady obsługi pompy insulinowej, - dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny min. 4 lata. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych. | TAK |  |
| 11. | Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 12. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski (podać adresy, telefony). | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. |  | Parametry techniczne | Ilość punktów możliwa do zdobycia | Parametr oferowany (zaznaczyć X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wielokrotnej wymiany ampułki w ciągu doby. |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |
| 2. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy. |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |

Powyższe parametry zawarte w tabeli „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne.

Niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Dnia………………							......……………………………..

Podpis osoby upoważnionej

Zadanie nr 2 - pompy insulinowe dla dzieci – 25 szt.

Nazwa i typ:				...........................................

Producent (pełna nazwa i adres)	...........................................

Kraj pochodzenia:			...........................................

Rok produkcji 2020/2021 r.		...........................................

PARAMETRY WYMAGANE

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Stopień wodoodporności minimum IPX8 | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
| 3. | Blokada pompy | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania | TAK |  |
| 5. | Możliwość zmiany układu ekranu tzn. możliwość odwrócenia ekranu o 180° (udogodnienie dla dzieci leworęcznych) | TAK |  |
| 6. | Programowanie bolusa: |  |  |
|  | - prostego/standard - dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
|  | - przedłużonego – dokładność 0,1 j/bolus - czas podania co najmniej 7 godzin | TAK |  |
|  | - złożonego – dokładność 0,1 j/bolus | TAK |  |
| 7. | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  |
|  | - ustawienia procentowe lub jednostki na godzinę możliwe zwiększanie lub zmniejszanie ≤30 min. | TAK |  |
|  | - likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem | TAK |  |
|  | - czas do 24 godzin | TAK |  |
| 8. | Programowanie bazy: |  |  |
|  | - wprowadzenie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05j /godzinę - minimum trzy dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |
| 9. | Kalkulator bolusa |  |  |
|  | - Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK |  |
|  | - Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  |
|  | - Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  |
|  | - Możliwość kalkulacji przy różnych stanach zdrowia (stres, choroba, wysiłek fizyczny itp.) | TAK |  |
| 10. | Pilot – dwustronna, bezprzewodowa interaktywna komunikacja pompy z pilotem | TAK |  |
| 11. | Pamięć pompy –minimum do 90 dni - historia bolusów, alarmów, dawki dobowej bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni | TAK |  |

| 12. | Długość drenu – co najmniej dwie długości | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Alarmy: |  |  |  |
|  | - tonowy | TAK |  |  |
|  | - wibracyjny | TAK |  |  |
|  | - historia alarmów: minimum 30 ostatnich | TAK |  |  |
|  | - brak podawania insuliny | TAK |  |  |
|  | - spadku zasilania | TAK |  |  |
|  | - kończącej się insuliny | TAK |  |  |
|  | - ukończenia czasowej zmiany bazy | TAK |  |  |
| 14. | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy, - czytnik do odczytywania danych z pompy, wg potrzeb Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 15. | Zdalne sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami pompy dostępne z glukometru. | TAK |  |  |
| 16. | Menu w pełnym zakresie w języku polskim. | TAK |  |  |
| 17. | Temperatura pracy pompy +5° do +40°C. | TAK |  |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy |  |  |  |  |
| 1. | - Zestaw infuzyjny - 5 szt. - wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny (10 sztuk za maksymalnie 300 PLN), - metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane, - z możliwością założenia o kącie 90° i o kącie 30-45°, - możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju. - Zbiornik na insulinę – 5 szt., - Etui, - Klips, - Baterie, - Serter. | TAK |  |  |
| - Dodatkowe wyposażenie pomp |  |  |  |  |
| 1. | Pilot – glukometr do zdalnego bezprzewodowego sterowania pompą – 35 szt. do zamówienia |  |  |  |
| IV. Zasilanie pompy |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie pompy przez: powszechnie dostępna, standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA. | TAK |  |  |
| 2. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%. | TAK |  |  |
| V. Pozostałe warunki |  |  |  |  |
| 1. | Dostępność na rynku polskim - 4 lata. | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę(z dostawą). | TAK |  |  |
| 3. | Gwarancja min. 4 lata. | TAK |  |  |
| 4. | Karta gwarancyjna (z dostawą). | TAK |  |  |
| 5. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny. | TAK |  |  |
| 7. | Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin (przesyłka na koszt wykonawcy). | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: - formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), - zasady obsługi pompy insulinowej, - dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.). | TAK |  |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny min. 4 lata. | TAK |  |  |
| 10. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych. | TAK |  |  |
| 11. | Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 12. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski (podać adresy, telefony). | TAK |  |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. |  | Parametry | Ilość punktów możliwa do zdobycia | Parametr oferowany (zaznaczyć X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wielokrotnej wymiany ampułki w ciągu doby. |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |
| 2. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy. |  | Nie, 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak, 20 pkt |  |

Powyższe parametry zawarte w tabeli „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Dnia……..…..…						…………………………

Podpis osoby upoważnionej

- zał. nr 2

##### PARAMETRY TECHNICZNE I POZOSTAŁE WYMAGANIA

Zadanie nr 3 - pompy insulinowe dla dzieci – 10 szt.

Nazwa i typ:				..........................................

Producent (pełna nazwa i adres)	..........................................

Kraj pochodzenia:			..........................................

Rok produkcji 2020/2021 r.		..........................................

PARAMETRY WYMAGANE

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Stopień wodoodporności minimum IPX8. | TAK |  |
| 2. | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy. | TAK |  |
| 3. | Blokada pompy. | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania. | TAK |  |
| 5. | Programowanie bolusa : |  |  |
|  | - prostego/standard - dokładność 0,1 j/bolus, | TAK |  |
|  | - przedłużonego - dokładność 0,1 j/bolus, - - czas podania co najmniej 7 godzin, | TAK |  |
|  | - złożonego - dokładność 0,1 j/bolus, | TAK |  |
| 6. | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  |
|  | - ustawienia procentowe lub jednostki na godzinę możliwe zwiększanie lub zmniejszanie ≤30 min., | TAK |  |
| - likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem | - likwidowanie czasowej zmiany bazy/dawki podstawowej – samoistna lub z alarmem, | TAK |  |
|  | - czas do 24 godzin, | TAK |  |
| 7. | Programowanie bazy: |  |  |
|  | - wprowadzenie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05 j /godzinę, - minimum dwa profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania, | TAK |  |
| 8. | Kalkulator bolusa | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych, | TAK |  |
|  | - Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych, | TAK |  |
|  | - Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu. | TAK |  |
| 9. | Pamięć pompy –minimum do 90 dni - historia bolusów, alarmów , dawki dobowej bezpośrednio z pompy : aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. |  |  |
| 10. | Długość drenu – co najmniej dwie długości | TAK |  |
| 11. | Alarmy: |  |  |
|  | - Tonowy, | TAK |  |
|  | - Wibracyjny, | TAK |  |
|  | - historia alarmów: minimum 30 ostatnich, | TAK |  |
|  | - brak podawania insuliny, | TAK |  |
|  | - spadku zasilania, | TAK |  |
|  | - kończącej się insuliny, | TAK |  |
|  | - ukończenia czasowej zmiany bazy, | TAK |  |
| 12. | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy, - czytnik do odczytywania danych z pompy, | TAK |  |
| 13. | Menu w pełnym zakresie w języku polskim. | TAK |  |
| 14. | Temperatura pracy pompy +5° do +40°C. | TAK |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy |  |  |  |
| 1. | - Zestaw infuzyjny - 3 szt. - wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny (10 sztuk za maksymalnie 300PLN), - metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane, - możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju, - Zbiornik na insulinę – 3 szt. - Etui, - Klips, - Baterie, - Serter. | TAK |  |
| III. Zasilanie pompy |  |  |  |
| 1. | Zasilanie pompy przez: powszechnie dostępna, standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA. | TAK |  |
| 2. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%. | TAK |  |
| IV. Pozostałe warunki |  |  |  |
| 1. | Dostępność na rynku polskim - 2 lata. | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę(z dostawą). | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 4 lata. | TAK |  |
| 4. | Karta gwarancyjna (z dostawą). | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny. | TAK |  |
| 7. | Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin (przesyłka na koszt wykonawcy) | TAK |  |
| 8. | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: - formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), - zasady obsługi pompy insulinowej, - dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.). | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny min. 4 lat. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych. | TAK |  |
| 11. | Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 12. | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski (podać adresy, telefony). | TAK |  |

PARAMETRY OCENIANE

| L.p. |  | Parametry techniczne | Ilość punktów możliwa do zdobycia | Parametr oferowany (zaznaczyć X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wielokrotnej wymiany ampułki w ciągu doby. |  | Nie - 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak - 20 pkt |  |
| 2. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy. |  | Nie - 0 pkt |  |
|  |  |  | Tak - 20 pkt |  |

Powyższe parametry zawarte w tabeli „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Dnia………………							......……………………………..

Podpis osoby upoważnionej