Bydgoszcz, dn.27.04.2021

Nr sprawy: 6 / 2021 / TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie podstawowym na dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

PYTANIA DOTYCZĄCE FORMULARZA CENOWEGO

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic, posiadających grubość na palcu 0,12 mm, AQL 1.0. Rękawice przebadanie są na gotowe preparaty do dezynfekcji, tj.:

- 70% izopropanol na poziomie 6 – brak informacji na opakowaniu (na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym),

- Etanol na poziomie 1. – brak informacji na opakowaniu (na potwierdzenie Wykonawca przedłoży raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym).

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jak należy rozumieć sformułowanie: „5 i więcej substancji chemicznych i wirusów”, które będzie podlegało ocenie. Czy należy zsumować ilość substancji chemicznych i wirusów? Czy ma to być 5 i więcej substancji chemicznych + 5 i więcej wirusów?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje:

5 i więcej substancji chemicznych oraz badanie na przenikalność wirusów – nie określono ilości.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwą chlorowaną wewnątrz, mikrochropowate z widoczną teksturą na końcach palców, grubość na palcach max 0,08mm, +/-0,01mm, kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL: 1,0. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, EN 420, ASTMF 1671. Dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic: oznaczenie spełnianych przez rękawice norm: EN 455, EN 374, EN 420, znak przydatności do kontaktu z żywnością, CE., podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, zgodne z normą EN 420. Rękawiczki przebadane na przenikanie 12 leków cytostatycznych, zgodnie z normą ASTM D6978-5 z uwzględnieniem Cisplatyna, Cyklofosamid, Etopozyd, Metotreksat, Siarczan Winkrystyny, Cyklofosfamid potwierdzone raportem z jednostki niezależnej. Przebadane na min 5 substancji chemicznych, zgodnie z EN 16523, w tym 40% wodorotlenek sodu i 37% formaldehyd na 6 poziomie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawicy o grubości na grubość na palcach max

0,11mm, +/-0,01mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcach max

0,11mm, +/-0,01mm.

PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ

Pytanie 1

Wnosimy o modyfikację Rozdziału V pkt 1.6. SWZ poprzez wykreślenie z jego treści uprawnienia Zamawiającego do wzywania o przedłożenie przedmiotowych środków dowodowych w przypadku gdy Zamawiający poweźmie uzasadnioną wątpliwość iż przedłożone środki dowodowe nie są już aktualne.

UZASADNIENIE: Wykonawca pragnie podkreślić iż w art. 107 ust. 2 ustawy z dani 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) ustawodawca szczegółowo przewidział w jakich sytuacjach Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę co do przedłożonych przedmiotowych środków dowodowych i próżno szukać tam przesłanki braku aktualności przedmiotowych dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1

Wnosimy o modyfikację §3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2

Wnosimy o modyfikację §5 ust. 8 lit. b) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine „zmiana taka dla swojej ważności nie wymaga zawierania aneksu w formie pisemnej.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3

Wnosimy o modyfikację §5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 14 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4

Wnosimy o modyfikację §7 ust. 7 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Na pytania przesłane po terminie odpowiedzi nie są udzielane.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski