Bydgoszcz dn.21.10.2020r.

Nr sprawy:  14/2020 /do 30tys. €

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie „rozpoznanie cenowe” do 30 000 € na podst. Art. 4.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity; Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.)  na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień.

Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 -Monitor do funkcji życiowych  ,statywy do monitorów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitory o poniższych parametrach:

- Zakres wieku osób badanych: 2 - 120lat

- Zasilanie: zasilacz + bateria indukcyjna w macie pomiarowej

- Wymiary (szer./ wys./ gł.): 976/ 1251/ 828mm Masa urządzenia: 3kg

- Metoda pomiaru: 8-punktowa analiza impedancji bioelektrycznej

- częstotliwości pomiarowe:8, 1- 1000kHz

- Zakres pomiarowy impedancji 10Ω do 1000Ω

- Wartości pomiarowe: Impedancja (Z), rezystancja (R), reaktancja (Xc), kąt fazowy (φ)

- Zakres pomiarowy kąta fazowego: 0˚ do 20˚

- Prąd pomiarowy: 100μA

- Napięcie sieci: 100V - 240V

- Czas pomiaru: 30 sekund

- Funkcje: kalibracja, podświetlenie, resetowanie, sygnały dźwiękowe, SEND, interfejs

- bezprzewodowy, data i godzina na wydruku, HOLD, Auto-HOLD, BMI, auto-BMI,

- wprowadzenie danych pacjenta, dane wprowadzane przed analizą BIA: płeć, wiek,

- wzrost, masa ciała, grupa etniczna.

- Typ wyświetlacza: ekran dotykowy 7”

- Transmisja danych: przewodowo oraz bezprzewodowo

- Walidacja według Złotego Standardu: ADP (Air-Displacement-Plethysmography, D2O:

- Deuterium Dilution, DEXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry, NaBr: Sodium Bromide

- Dilution

- FM (Fat Mass) Masa tłuszczu i FFM (Fat Free Mass) w organizmie porównane do

- odczytu vg metod referencyjnych Gold Standard ADP + waga + DEXA + D2O

- TBW (Total Body Water) Zawartość wody całkowitej dokładność odczytu vs metody

- referencyjne rozcięczenia D2O= 98%

- ECW (Extra Cellular Water) Zawartość wody pozakomórkowej dokładność odczytu vs

- metody referencyjne NaBr= 95%

- Masa mięśni szkieletowych w rozbiciu na segmenty ciała SMM dokładność odczytu vs

- metody referencyjne rezonansu magnetycznego MRI = 87%

- REE (Resting Energy Expenditure) Zużycie energii w spoczynku.

- TEE (Total Energy Expenditure) Całkowite zużycie energii.

- Energy stores in body - Energia skumulowana w organizmie.

- Kąt fazowy, impedancja, rezystancja, reaktancja. Wykresy pomocnicze: Body

- Composition Chart (BBC), wektorowa analiza bioimpedancji elektrycznej (BIVA)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści urządzenia o wymienionych parametrach.

Zamawiający nie oczekuje od oferentów analizatora składu ciała, na co wskazują opisane parametry proponowanego urządzenia.

Urządzenie ma służyć do pomiaru parametrów życiowych wg załączonej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymaganiach.

Pytanie nr 2

Dot. pkt 21

Czy Zamawiający dopuści zamiast dousznego termometru z zestawem kapturków bezdotykowy termometr do czoła (rozwiązanie bardziej ekonomiczne gdyż nie generuje Zamawiającemu dodatkowych kosztów w postaci dokupowania jednorazowych kapturków).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań Specyfikacji technicznej zał. nr 2

Pakiet nr 2 - Sprzęt do dezynfekcji powierzchni metodą zamgławiania

Pytanie nr 1

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego

w Bydgoszczy

Edward Hartwich