

Bydgoszcz, 29.11.2021

Nr sprawy: 26/2021/TP

**Do Wykonawców:**

**Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych** dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843)* informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

W zakresie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1** Rękawice diagnostyczne niejałowe | | | |
| Pakiet nr 1 - Unieważniony. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Podstawa pr.: art. 255 pkt 2. | | | |
| *Wykaz ofert:* | | | |
| 1 | AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Tomyśl, acp\_zamowienia.publiczne@bbraun.com Oferta odrzucona, zaoferowano produkt niezgodny z SWZ. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019r. Zamawiający wymagal: - poziomu odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. Wykonawca zaoferował: - rękawice o odporności na przenikanie jednego alkoholu - alkohol izopropylowy o zawartości 70%, na poziomie 1. | | |
| 2 | ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa, b.sufczynska@abook.com.pl Oferta odrzucona, zaoferowano produkt niezgodny z SWZ. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019r. Brak potwierdzenia wymaganych parametrów umieszczanych fabrycznie na opakowaniu przez producenta zgodnie z SWZ: - poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1 z informacją na opakowaniu. | | |
| 4 | ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przetargi@zarys.pl Oferta odrzucona, zaoferowano produkt niezgodny z SWZ. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019r. Brak potwierdzenia wymaganych parametrów umieszczanych fabrycznie na opakowaniu przez producenta zgodnie z SWZ: Brak potwierdzenia parametrów: - rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz, - grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm, - poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu  - odporności na przenikanie minimum 6 leków cytostatycznych z wymienionych:  Carboplatin, Cisplatin, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Etoposide, Filgrastim, Ifosfamide, Irinotecan, Methotrexate, Mycophenolic acid, Temozolomide, Vincristine" | | |
| 5 | Terrapod Sp. z o.o., 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 5/5A, katarzynap@terrapod.pl Oferta odrzucona, zaoferowano produkt niezgodny z SWZ. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019r. Zamawiający wymagał rękwic: - grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,02mm (zgodnie z odpowiedziami na zapytania) Wykonawca zaoferował: rękawice o grubość na palcach max 0,21mm - 19mm | | |
| 6 | PT GLOBAL PT GLOBAL SP. Z O.O., UL. NOWY ŚWIAT 33/13, 00-029 WARSZAWA, BIURO@PTGLOBAL.PL Oferta odrzucona, zaoferowano produkt niezgodny z SWZ. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019r. Zamawiający wymagał**:** 1. "rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz" W pytaniu nr 6 Zamawiający nie dopuścił rękawic chlorowanych. 2. "poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu" Wykonawca zaoferował: 1. Zgodnie z informacją z karty technicznej str. 1 rękawic - "polimeryzowane + chlorowane" 2. Z przedłożonej instrukci obsługi str 2 tabeli wynika iż rękawice nie są odporne na alkohole - rękawice mają odporność na Etanol 35% z poziomem 0, oraz na Izopropanol 70% z poziomem 0. | | |
| **Pakiet nr 2** Rękawice chirurgiczne | | | |
| złożonej przez: | |  |  |
| 3 | Lohmann & Rauscher Polska sp. Z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice, aleksandra.gajda@pl.LRMed.com | za kwotę | 104 527,80 |
|  | Punktacja w kryterium cena: 100%. "Uzasadnienie wyboru: Wykonawca jako jedyny złożył ofertę zgodną z SWZ na przedmiotowy pakiet. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. | | |
| **Pakiet nr 3** Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka | | | |
| 4 | ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przetargi@zarys.pl | za kwotę | 19 872,00 |
|  | Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z SWZ, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. | | |
| *Wykaz ofert:* | | | |
| 4 | ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przetargi@zarys.pl | Punktacja w kryterium cena: 100%. | |
| 6 | PT GLOBAL PT GLOBAL SP. Z O.O., UL. NOWY ŚWIAT 33/13, 00-029 WARSZAWA, BIURO@PTGLOBAL.PL Oferta odrzucona, zaoferowano produkt niezgodny z SWZ. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019r. Zamawiający wymagał: - Grubość na palcu min **0,40mm**, dłoni min 0,30mm, mankiecie min 0,20mm, długość 292-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min **820%**, siła zrywająca przed starzeniem **28N**.  Wykonawca zaoferował: - Grubość na palcu **0,33mm**, dłoni min 0,30mm, mankiecie min 0,20mm, długość 292-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min **650%**, siła zrywająca przed starzeniem min. **6N.** | | |
| **Pakiet nr 4** Rękawice chirurgiczne do przygotowania cytostatyków | | | |
| 3 | Lohmann & Rauscher Polska sp. Z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice, aleksandra.gajda@pl.LRMed.com | za kwotę | 3 228,75 |
|  | Punktacja w kryterium cena: 100%. "Uzasadnienie wyboru: Wykonawca jako jedyny złożył ofertę zgodną z SWZ na przedmiotowy pakiet. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. | | |
| **Do pakietu nr 3** | | | |
| Zgodnie z art. 264 ust.1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami)* umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. | | | |
| **Do pakietu nr 2, pakietu nr 4** | | | |
| Zgodnie z art. 308 ust.3 pkt 1a ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami)* umowa może być zawarta niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. | | | |

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski