## zadanie
Nr sprawy 13/2022/TP | Parametry Techniczne |  | zał. nr 2 do SWZ
Zadanie - Zakup wysokiej klasy aparatu USG
Lp. | Parametry Techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane
Konstrukcja i konfiguracja aparatu USG:
1. | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2021 | TAK
2. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK
3. | Waga aparatu maksymalnie 130 kg | podać
4. | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | TAK
5. | Cyfrowy monitor LCD z podświetleniem WLED lub monitor OLED, przekątna monitora min. 24”, monitor regulowany w trzech płaszczyznach, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK
6. | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 80% wielkości monitora | TAK
7. | Panel sterowania regulowany: góra/dół min. 20 cm, obrót prawo/lewo min. +/- 160 stopni z pozycji środkowej w obu kierunkach | TAK
8. | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK
9. | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK
10. | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia wykonania procedur interwencyjnych (biopsja) | TAK
11. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK
12. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 60 sekund | TAK
13. | Dynamika aparatu min. 320 dB | TAK
14. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 22,0 MHz | TAK
15. | Współpraca aparatu z głowicami: | TAK
- phased array
- liniowe
- convex
- microconvex
- endovaginalne
- przezprzełykowe wielopłaszczyznowe
- matrycowe w pełni elektroniczne do obrazowania 2D i 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do badań jamy brzusznej
- volumetryczne: convex, endovaginalna, liniowa
- dopplerowskie typu ołówkowego
- matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej
16. | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK
17. | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat (lub zainstalowany na aparacie UPS) pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s | TAK
Obrazowanie i prezentacja obrazu:
1. | Tryby obrazowania: | TAK
2D (B-mode)
M-mode
Kolor M-mode
M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym
Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
Doppler ciągły (CW)
Doppler kolorowy (CD)
Power (angio) Doppler
Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)
Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
2. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 40 cm | TAK
3. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów | TAK
4. | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | TAK
5. | Obrazowanie harmoniczne | TAK
6. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK
7. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2 500 obrazów na sek | TAK
8. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK
9. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm | TAK
10. | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 [m/s] | TAK
11. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK
12. | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: jamy brzusznej, naczyniowych, transkranialnych, echokardiograficznych | TAK
Funkcje użytkowe:
1. | Min. 10-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK
2. | Min. 10-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK
3. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK
4. | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | TAK
5. | Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK
6. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK
7. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK
8. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK
9. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK
10. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK
11. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK
12. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK
13. | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, Mammograficznych celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK
14. | Możliwość rozbudowy o elastografię z kwantyfikacją ilościową i jakościową opartą na technologii STRAIN na min. dwóch głowicach liniowych, w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem siły ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany, z możliwością pomiaru względnej sztywności tkanki (ratio) miejsca zmienionego do tkanki referencyjnej | TAK
15. | Możliwość rozbudowy o elastografię typu Shear Wave do zastosowania w badaniach brzusznych na głowicy convex z mapowaniem kolorem z wielkością bramki koloru min. 3,5 x 3,5 cm oraz możliwością regulowania wielkością bramki koloru, w tym min. opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Możliwość włączenia mapy propagacji fali poprzecznej kodowanej kolorem, potwierdzającej pewność wykonania badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu. | TAK
16. | Możliwość rozbudowy o elastografię typu Shear Wave na głowicy liniowej z mapowaniem kolorem, regulowaną wielkością bramki koloru, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s. Możliwość włączenia mapy propagacji fali poprzecznej kodowanej kolorem, potwierdzającej pewność wykonania badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu. | TAK
17. | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na zaoferowanej głowicy liniowej, convex. Możliwość prezentacji kierunku napływu | TAK
18. | Możliwość rozbudowy o funkcję wizualizacji w czasie rzeczywistym minimum 2 niezależnych płaszczyzn obrazowania, w trybie B i Doppler kolorowy, z możliwością płynnej zmiany kąta pomiędzy płaszczyznami dostępna min. na dwóch elektronicznych głowicach mogących współpracować z aparatem | TAK
19. | Możliwość rozbudowy o funkcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET | TAK
20. | Możliwość rozbudowy o funkcję nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK
21. | Możliwość rozbudowy o funkcję wspomagającą diagnostykę sutka opartą na śledzeniu położenia głowicy liniowej w przestrzeni w polu obrazowania. W wyniku możliwość otrzymania historii położenia głowicy wraz z obrazami odnoszącymi się do zbadanych miejsc oraz możliwość automatycznego opisu położenia zmiany tj. informacja o miejscu przyłożenia głowicy, odległość zmiany od sutka i automatyczne przypisanie na której ‘godzinie’ jest położona zmiana | TAK
Głowice ultradźwiękowe
1. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych - 1 szt., szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0, liczba elementów min. 90 | TAK
2. | Głowica typu MIKRO convex do badań jamy brzusznej i badań przezciemiączkowych wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. technologia jednorodnego kryształu - 1 szt., szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0, liczba elementów min. 160, kąt widzenia min. 90° | TAK
3. | Głowica liniowa Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (± 1 MHz) -1 szt., liczba elementów min. 80, kąt widzenia min. 90° | TAK
Archiwizacja
1. | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 900 GB | TAK
2. | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK
3. | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. JPG, AVI. | TAK
4. | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK
5. | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. | TAK
6. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK
7. | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe | TAK
8. | Wsparcie serwisowe autoryzowanego serwisu producenta (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK
Wymagania dodatkowe
1. | Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 2 dni robocze, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, czas naprawy- 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia. | TAK
2. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy taki sam lub o porównywalnych parametrach technicznych w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie. | TAK
3. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK
4. | Szkolenie w zakresie obsługi dla wszystkich użytkowników i pracowników w/w sprzętu potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
5. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy | TAK
6. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK
7. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać
Parametry wyspecyfikowane w kolumnie „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie „Parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.