## Pakiet 1
|  |  | FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ZAŁ. NR 2
PAKIET 1
DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA PASKÓW
| L.p. | Kod CPV | Nazwa testu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
| 1. | 33124131-2 | Test paskowy do analizy moczu (10 parametrów), 1 op.= 100 szt. | op. | 90
| 2. | PA02-0 | Aparatu do odczytu w.w. testu - dzierżawa. Należy podać kwotę dzierżawy na czas trwania umowy, tj. 1 rok. | mies. | 12
| RAZEM: | [9 empty] | 0
WYMAGANIA
1. PASKI I KONTROLA.
1.1. Testy paskowe mają oznaczać następujące parametry: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, ketony, krew,
bilirubina,azotyny, urobilinogen, leukocyty.
1.2. Paski mają zawierać substancję eliminującą wpływ kwasu askorbinowego na wyniki pomiaru glukozy -
należy podać nazwę substancji użytej do tego celu.
1.3. Paski do analizy moczu i materiały kontrolne jednego producenta, kompatybilne z analizatorem.
1.4. Wymagamy dostarczenia w ciągu trwania umowy 4 op. moczu kontrolnego (2 op. kontrola
normalna, 2 op. kontrola patologiczna) do wewnętrznej kontroli moczu - parametry jak w teście paskowym
oraz osad moczu - na koszt oferenta.
1.5. Zapewnienie udziału w bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości (min. 2x w roku), zawierającej kontrolę
osadu moczu (wymagane potwierdzenie certyfikatem) - na koszt oferenta.
1.6. Termin ważności testów - minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.
1.7. Dopuszczamy inny sposób konfekcjonowania pasków, lecz ich całkowita ilość nie może być mniejsza niż wymagana.
2. APARAT.
2.1. Automatyczna kalibracja bez użycia pasków kalibracyjnych i wpisywania kodów.
2.2. Możliwość wykonywania badań w serii bez konieczności usuwania paska po każdej wykonanej przez
aparat analizie (automatyczne usuwanie zużytych pasków).
2.3. Możliwość wykonania badań w trybie CITO w trakcie odczytu pasków w serii.
2.4. Automatyczny transport pasków do odczytu.
2.5. Wewnętrzny system autokontroli (komunikaty wskazujące rodzaj błędów).
2.6. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
2.7. Aparat z monitorem dotykowym.
2.8. Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych.
2.9. Flagowanie wyników patologicznych.
2.10.Wydajność aparatu min. 200 oznaczeń/godzinę.
2.11.Możliwość wyboru klarowności moczu bezpośrednio z aparatu.
2.12.Kompensacja własnego zabarwienia moczu oraz możliwość automatycznego określania przez aparat barwy moczu.
2.13.Pamięć minimum 200 wyników.
2.14.Wymagane w max. 3 tygodnie od podpisania umowy podłączenie aparatu do szpitalnego systemu informatycznego
(InfoMedica).
2.15.Lista min. 20 użytkowników aparatu oraz testów paskowych.
2.16.Załączenie prospektów, ulotek, wyciągów z instrukcji itp. potwierdzających spełnienie wymagań
(dopuszczamy oświadczenie oferenta w przypadku, gdy spełnione są wszystkie wymagania, a nie
wszystkie znajdują potwierdzenie w załączonych dokumentach).
2.17.Gwarancja techniczna na okres umowy uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych
przeglądów serwisowych.

## Pakiet 2
PAKIET 2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW Z APLIKACJAMI NA ANALIZATOR BIOCHEMICZNY OLYMPUS AU 400
L.p. | Kod CPV | Oznaczany parametr, maksymalna wielkość op. odczynnika roboczego w zestawie w ilości oznaczeń lub ilości ml, min. termin ważności od dnia dostawy. * Badania wykonywane też w moczu. | Metoda | Minimalna trwałość odczynnika roboczego po otwarciu opakowania | Ilość oznaczeń w materiale badanym bez wzorców i kontroli mocz/surowica, osocze Ilość ml/szt. Inne dane | Nazwa, wielkość proponowanego zestawu lub materiału esploatacyjnego nr kat. Ilość | Cena jedn. netto zestawu, opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto zestawu, opakowania | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Amoniak,300 ozn.,6 mies. | Enzymatyczna, bezpośrednia z GLDH | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 300 | 2
2. | 33696200-7 | GGTP,6 mies. | Enzymatyczna | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 600 | 1
3 | 33696200-7 | Glukoza * 500 ozn., 6 miesięcy | Enzymatyczna z HK i G6P-DH | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 230*/4000 | 2
4 | 33696200-7 | Bilirubina całkowita 500ozn., 6 miesięcy | Z diazoniową solą + substancje przyspieszające | Temp. 2-8º C 3 tyg. | 1500 | 2
5 | 33696200-7 | Bilirubina bezpośrednia 200 ozn. , 6 miesięcy | Z diazoniową solą | Temp. 2-8º C 3 tyg. | 800 | 2
6 | 33696200-7 | Mocznik * 500 ozn., 6 miesięcy | Enzymatyczna, ureaza- GLDH | Temp. 2-8º C min. 4 tyg. | 200*/2300 | 2
7 | 33696200-7 | Kreatynina * 500 ozn., 6 miesięcy | Kolorymetryczna, kinetyczna (metoda Jaffe) | Temp. 2-8º C 14 dni | 200*/2800 | 6
8 | 33696200-7 | Kwas moczowy * 500 ozn., 6 miesięcy | Kolorymetryczna z wykorzystaniem reakcji enzym. | Temp. 2-8º C min. 4 tyg. | 200*/700 | 3
9 | 33696200-7 | Żelazo 300 ozn., 6 miesięcy | Kolorymetryczna, TPTZ jako chromogen, redukcja żelaza do Fe2+ kwasem solnym i askorbinianem sodu. | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 900 | 2
10 | 33696200-7 | TIBC lub UIBC 200 ozn., 6 miesięcy | Z nitrozo-PSAP, bufor tris | Temp. 2-8º C min. 4 tyg. | 70 | 1
11 | 33696200-7 | Fosfor nieorg.* 500 ozn., 6 miesięcy | Bezpośrednia z molibdenianem amonu | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 200*/1800 | 2
12 | 33696200-7 | Magnez * 200 ozn., 6 miesięcy | Kolorymetryczna z błękitem ksylidylowym | Temp. 2-8º C 14 dni | 300*/3200 | 7
13 | 33696200-7 | Wapń * 500 ozn., 6 miesięcy | Kolorymetryczna, Arsenazo III | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 200*/4400 | 3
14 | 33696200-7 | Choleterol całkowity 500 ozn., 6 miesięcy | Bezpośrednia z esterazą cholesterolową, oksydazą cholest. i peroksydazą | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 1200 | 2
15 | 33696200-7 | HDL-Cholesterol 200 ozn., 6 miesięcy | Bezpośrednia, enzymatyczna | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 750 | 3
16 | 33696200-7 | Trójglicerydy 500 ozn., 6 miesięcy | Enzymatyczna z lipazą, GK, GPO, peroksydazą | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 900 | 3
17 | 33696200-7 | Kwas mlekowy (mleczany) 30 ozn., 6 miesięcy | Enzymatyczna z oksydazą mleczanową i peroksydaza | Temp. 2-8º C 6 tyg. | 100 | 2
18 | 33696200-7 | Albumina 500 ozn., 6 miesięcy | Z zielenią bromokrezolową (BGG) | Temp. pokoj. 4 tyg. | 150 | 1
19 | 33696200-7 | Białko całkowite 500 ozn., 6 miesięcy | Biuretowa | Temp. 2-25º C 4 tyg. | 400 | 1
20 | 33696200-7 | ASO 300 ozn., 6 miesięcy | Immunoturbidymetryczna | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 100 | 1
21 | 33696200-7 | Kinaza fosfokreatyno- wa 200 ozn.,6 m-cy | Kinetyczna z CK, HK G6P-DH | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 200 | 2
22 | 33696200-7 | Aminotransfera-za aspara- ginianowa 500 ozn., 6 miesięcy | Kinetyczna, wg zaleceń IFCC, bufor TRIS | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 3000 | 3
23 | 33696200-7 | Aminotransferaza alaninowa 500 ozn., 6 miesięcy | Kinetyczna, wg zaleceń IFCC, bufor TRIS | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 2000 | 2
24 | 33696200-7 | Fosfataza zasadowa(ALP) 500 ozn., 6 miesięcy | Kinetyczna wg. zaleceń IFCC z AMP | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 800 | 2
25 | 33696200-7 | Alfa-amylaza* 500 ozn., 6 miesięcy | Kinetyczna z modyfikowaną maltotriozą G3 | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 100*/200 | 2
26 | 33696200-7 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 500 ozn., 12 miesięcy | Kinetyczna wg zaleceń IFCC | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 350 | 1
27 | 33696200-7 | Hemoglobina glikowana HbA1c, komplet odczynników, 500 ozn. 6 miesięcy. Wyszczególnić pozycje | Immunoinhi- bicyjna | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 1100 | 3
28 | 33696200-7 | Białko C-reaktywne do oznaczeń bardzo czułych, 400 ozn., 6 miesięcy | Immunoturbi- dymetryczna | Temp. 2-8º C 4 tyg. | 6000 | 7
29 | 33696200-7 | IgA 200 ozn., 6 miesięcy | Immunoturbi- dymetryczna | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 900 | 2
30 | 33696200-7 | IgG 200 ozn., 6 miesięcy | Immunoturbi- dymetryczna | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 900 | 2
31 | 33696200-7 | IgM 200 ozn., 6 miesięcy | Immunoturbi- dymetryczna | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 900 | 2
| 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Elektroda Na+ |  |  | ilość niezbędna na czas trwania umowy | 0
| 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Elektroda K+ |  |  | ilość niezbędna na czas trwania umowy | 0
| 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Elektroda Cl- |  |  | ilość niezbędna na czas trwania umowy | 0
| 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Elektroda referencyjna |  |  | ilość niezbędna na czas trwania umowy | 0
32 | 33696200-7 | Fruktozamina, 250 ozn. |  | Temp. 2-8º C 8 tyg. | 200 | 1
33 | 33696200-7 | Odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczenia: Na+, K+, Cl- w moczu i surowicy (wyszczególnić pozycje w ofercie) |  |  | ilości niezbędne na czas trwania umowy do wykona -nia 300*/4500
34 | 33696200-7 | Surowice kontrolne mianowane i mocze kontrolne, poziom normalny, dla wszystkich wymienionych parametrów i metod | Należy wyszczególnić wszystkie oferowane materiały kontrolne wraz z podaniem parametrów, które dany rodzaj materiału kontrolnego obejmuje | Temp. 2-8º C 7 dni | ilość niezbędna na czas trwania umowy
35 | 33696200-7 | Surowice kontrolne mianowane i mocze kontrolne, poziom patologiczny niski i wysoki, dla wszystkich wymienionych parametrów i metod | Należy wyszczególnić wszystkie oferowane materiały kontrolne wraz z podaniem parametrów, które dany rodzaj materiału kontrolnego obejmuje | Temp. 2-8º C 7 dni | ilość niezbędna na czas trwania umowy
36 |  | Kalibratory dla wszystkich wymienionych rodzajów badanych materiałów (surowica, osocze lub mocz), parametrów i metod, 10 ml, 6 miesięcy | Należy wyszczególnić wszystkie kalibratory wraz z podaniem parametrów, które dany rodzaj kalibratora obejmuje | Temp. 2-8º C 5 dni | ilość niezbędna na czas trwania umowy
| 42912300-5 DA 44-3 DA 24-3 | Materiały do eksploatacji stacji uzdatniania wody ELGA Option 7S
|  | a) wymiennik jonowy LC 141 |  |  | 4 szt. | 0
37 | 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Materiały eksploatacyjne do analizatora OLYMPUS AU400:
|  | a) wężyki pomp detergentu |  |  | 2 szt. | 0
|  | b) lampa |  |  | 2 szt. | 0
|  | a) wash solution |  |  | 41 600 ml | 4
|  | d) kody kreskowe na próbki |  |  | 8 400 szt. | 0 | 60 | 0 | 23 | 0 | 73.8 | 0
|  | e) kody kreskowe na kalibratory i kontrole |  |  |  | 0 | 170 | 0 | 23 | 0 | 209.1 | 0
|  | f) igła do próbek |  |  | 1 szt. | 0 | 1700 | 0 | 23 | 0 | 2091 | 0
38 | 33696200-7 | Uczestnictwo w programie zewnętrznej oceny kontroli jakości z zakresu chemii klinicznej
RAZEM:
Wymagania:
1. Zestawy diagnostyczne muszą zawierać wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania wyszczególnionych w specyfikacji rodzajów badań.
Jeżeli zestaw do oznaczania któregokolwiek parametru zawiera wzorzec lub kontrolę, należy tą informację wyszczególnić.
2. Badania wykonane w naszym laboratorium na analizatorze AU400 w dwóch surowicach kontrolnych różnych serii muszą mieścić się
dla poszczególnych składników w dgb (w%) określonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
(określonych na dany rok). W przypadku badań o niepodanych przez COBJWDL dgb, obowiązujące dgb to 15% dla enzymów i 8 % dla
pozostałych badań.
3. Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia i aplikacji na analizator OLYMPUS AU 400 z pierwszą dostawą lub na żądanie.
Aplikacje muszą być autoryzowane przez producenta analizatora AU 400.
4. Kalibratory - należy uwzględnić ilości zgodne z przewidzianymi przez producenta odczynników procedurami kalibracyjnymi.
5. Zamawiający wymaga materiałów do wewnętrznej kontroli jakości pochodzących od niezależnego producenta dla
wszystkich parametrów wymienionych w tabeli w ilości adekwatnej do ilości badań,
z uwzględnieniem ważności odczynników i czasu trwania umowy.
6. Kontrole - należy uwzględnić materiał kontrolny w odpowiedniej ilości wg zasad:
a) badania wykonywane w surowicy krwi z pozycji 2-9,11-16,18-19,21-26,28 i 33 - kontrola minimum raz dziennie,w dwóch
z trzech oferowanych poziomów kontroli ( każdorazowo poziom normalny, naprzemiennie poziom patologiczny niski lub wysoki)
b) pozostałe badania w surowicy ( poz. 1,20,27, 29 – 31 oraz badania wykonywane w moczu -
kontrola 2 razy w tygodniu w dwóch poziomach: prawidłowym i patologicznym.Pozycje 10,17 i 32 1 x na 2 tyg.
7. Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie,że w przypadku materiałów kontrolnych zrealizuje całą dostawę
z tym samym numerem seryjnym w czasie trwania umowy oraz dołączy do oferowanego materiału
kontrolnego ulotkę przedstawiającą zakres wartości nominalnych kontrolowanych parametrów w formie papierowej.
Należy również zwiększyć ilości oferowanych odczynników o ich część niezbędną do wykonania kontroli wg przedstawionych zasad.
8. Dla następujących badań: Na, K, Cl, glukoza, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, fosfor, magnez, wapń, amylaza - uwzględnić
możliwość wykonywania badań w moczu .Parametry te, w rubryce "Oznaczany parametr" są dodatkowo wyróżnione przez
umieszczenie gwiazdki za nazwą badania.
Określenie ilości badań Na, K, Cl należy rozumieć, iż każdy z wymienionych jonów ma być wykonany w podanej liczbie oznaczeń.
9.Daty ważności i trwałości odczynników.
Komponując ofertę należy uwzględnić daty ważności oraz trwałość odczynników po otwarciu opakowań przyjmując założenie, iż odczynnik
jest używany do daty ważności i/lub do czasu utraty stabilności, bez względu na to ile badań przy jego użyciu wykonano.
10.W ofercie należy uwzględnić wszystkie płyny systemowe niezbędne do wykonania wyspecyfikowanej ilości badań oraz przewidywanych
kalibracji i kontroli.
9.W przypadku, gdy wielkość opakowania uniemożliwia zaoferowanie ilości odczynnika podanej w tabeli (opakowania są niepodzielne)
wymagamy zaproponowanie takiej ilości odczynnika, która jest nie mniejsza niż wymagana.
Przykład: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do wykonania 500 ozn. Oferent posiada zestawy umożliwiające wykonanie 150 ozn.,
niepodzielne. W takiej sytuacji oferent jest zobowiązany zaoferować 4 zestawy po 150 oznaczeń.
10.Zapewnienie obsługi serwisowej analizatora OLYMPUS AU400 i stacji uzdatniania wody ELGA OPTION 7 S oraz współodpowiedzialność za
jakość wyników i stan techniczny analizatora.
Oferent w ramach obsługi serwisowej dostarcza wymienione materiały zużywalne po podanej w ofercie cenie jednostkowej, niezmiennej w trakcie
trwania umowy, w niezbędnej ilości: elektrody: Na, K, Cl, referencyjna; wężyki pomp detergentu, lampa, igła do próbek; kody kreskowe na próbki,
kalibratory i kontrole;wężyki pomp i zaworu ISE; wymiennik jonowy do stacji uzdatniania wody ELGA OPTION LC 141 i filtr wewnętrzny LC 140.
11.Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji, np. listy jednostek pracujących na danych zestawach.
12. Obowiązkowe dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy odczynników/testów zawierających
substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne.
13.Zagwarantowanie uczestnictwa w zewnętrznym, międzynarodowym programie oceny jakości z zakresu chemii klinicznej (minimum 4 razy
w roku).Wymagamy, aby materiał kontrolny był ludzki, a zakres kontroli obejmował minimum następujące skladniki: sód, potas, chlorki, wapń,
magnez,żelazo, fosfor, glukoza, białko, mleczan, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, bilirubina, cholesterol, HDL-cholesterol, triglicerydy, ALT,
AST, ALP, amylaza, kinaza kreatyniny.
Oferent ma podać nazwę programu, ilość dostarczanego materiału kontrolnego, częstość i rodzaj otrzymywania raportów o wynikach sprawdzianu
oraz podać sposób wysyłania wyników - załączenie ulotki oferowanego programu kontroli.
15. Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącej sieci komputerowej (program Info Medica) laboratorium
maksymalnie w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.

## Pakiet 3
PAKIET 3
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYBRANYCH BADAŃ
( MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT POZYCJAMI).
L.p. | Kod CPV | Zestaw, test lub odczynnik | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość i nr katalogowy proponowanego zestawu/testu/ odczynnika | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Glukoza - metoda enzymatyczna z oksydazą, peroksydazą (z możliwością oznaczania parametru we krwi pełnej).
|  | a) wielkość zestawu 400-500 ml | op. | 2
|  | b) wzorzec glukozy | ml | 20
dotyczy przypadku zestawów bez wzorca lub gdy ilość wzorca w zestawie jest mniejsza niż 6 ml (uzupełnienie ilości wzorca do wymaganej ilości).
2. | 33696200-7 | Amoniak - metoda enzymatyczna test UV | ozn.
|  | a) wzorzec o stęż. nie wyższym niż 100 µm/l | ml
|  | b) kontrola | ml
2. | 33696200-7 | Alkohol etylowy - zestaw diagnostyczny, metoda enzymatyczna, trwałość odczynnika roboczego min. 7dni, wielkość opakowania jednostkowego w zestawie max 7 ml dodatkowo : | ml | 195
|  | a) wzorzec | ml | 10
|  | b) kontrola ( o stężeniu poniżej 2 promili ) | ml | 10
4. | 33696200-7 | a)Miedź-zestaw, metoda z 3,5-DiBr-PAESA, wielkość op. jednostkowego w zestawie nie większa niż 10 ml.
b) materiał kontrolny mianowany zawierający miedź
3. | 33696200-7 | Fruktozamina- zestaw diagnostyczny nadający się wykonania badania na aparacie Epoll-20, wystarczający do wykonania 200 ozn. zawierający wzorzec i materiał kontrolny; dopuszczamy zestawy nie zawierające wzorca i /lub kontroli i zaoferowanie tych pozycji osobno - należy wówczas wyszczególnić wszystkie elementy oferty
a) zestaw
b) wzorzec
c) materiał kontrolny
Razem (5a-5c)
6. | 33696200-7 | Gamma-Glutamylotransferaza (γ-GT), metoda zalecana przez IFCC, wielkość op. jednostkowego w zestawie nie większa niż 200 ml.
3. | 33696200-7 | Waaler - Rose - test półilościowy do określenia miana klasy IgM czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej przy użyciu mikropłytek metodą hemaglutynacji. Nie dopuszczamy innych metod. | ozn. | 100
8. | 33696200-7 | HCV – szybki diagnostyczny test kasetkowy | test
4. | 33696200-7 | ANTYTROMBINA III - a) zestaw, metoda kolorymetryczna z chromogenem, z aplikacją na aparat CHROM 7, opak. jedn. w zestawie nie większe niż 3 ml, trwałość odczynnika roboczego min. 1 miesiąc | ml | 40
|  | b) osocze kalibracyjne, op. 1 ml | ml | 2
|  | c) osocze kontrolne, op. 1 ml, w proporcji 2/3 poziom normalny, 1/3 poziom patologiczny | ml | 12
10. | 33696200-7
8. |  | IGF BP-3 – zestaw wraz z niezbędnymi odczynnikami, wzorcami i kontrolami do wykonania badań na analizatorze IMMULITE 1000. Opak. na 100 ozn. | op. | 4
5. | 33696200-7 | a)Test do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych ANA metodą immunofluorescencji pośredniej zawierający preparaty: 1) ludzkich komórek nabłonkowych Hep 2) skrawki wątroby małpy oraz kontrolę dodatnią i ujemną i odczynniki : znakowana fluoresceiną surowica anty-IgG . Bezpłatne szkolenie w zakresie przeprowadzania badań oraz bezpłatne badania kontrolne w przypadku uzyskania wyników wątpliwych. | ozn. | 1400
|  | b)Testy paskowe do identyfikacji przeciwciał przeciwjądrowych ANA (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Ro-52, Jo-1, centromery, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P) i dzierżawa urządzeń pomocniczych jeżeli wykonanie badań ich wymaga (z wyjątkiem pipet automatycznych) -wyszczególnić pozycje. Bezpłatne szkolenie w zakresie przeprowadzania badań oraz bezpłatne badania kontrolne w przypadku uzyskania wyników wątpliwych. | ozn. | 208
RAZEM:
Wymagania:
1. W przypadku, gdy wielkość opakowania odczynnika/zestawu/testu uniemożliwia zaoferowanie wymaganej ilości, w rubryce ilość należy wpisać
w nawiasie ilość wymaganą, poza nawiasem ilość oferowaną, nie mniejszą niż wymagana.
2. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji.
3. Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia wraz z ofertą – dotyczy wszystkich wymienionych zestawów i testów.
4. Termin ważności odczynników musi zabezpieczać cały okres trwania umowy, ale minimalny termin ważności w przypadku zestawów
i testów - 6 miesięcy od dnia dostawy.
5. Obowiązek dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy odczynników, zestawów i testów
zawierających substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.

## Pakiet 4
PAKIET 4
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONANIA TESTÓW LATEKSOWYCH
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu | J.m. | Ilość | Cena netto 1 ozn. | Cena jedn. netto | Nazwa,nr kat., wielkość oferowanego zestawu | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena brutto 1 ozn. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696 200-7 | LE-test ( 50 ozn.), kontrola ( + ) i ( - ). | op. | 3 | 0.98
2. | 33696 200-7 | Czynnik reumatoidalny RF ( 100 ozn.), kontrola ( + ) i ( - ). | op. | 1 | 0.3
3. | 33696 200-7 | Mononukleoza ( 50 ozn. ) - test do wykrywania przeciwciał we wczesnej fazie mononukleozy, kontrola ( + ) i ( - ). | op. | 4 | 0.8
RAZEM:
Wymagania:
1.Dopuszczamy inne niż w pakiecie wielkości zestawów,ale oferowana ilość oznaczeń (ilość zestawów x ilość oznaczeń w zestawie)
nie może być mniejsza niż wymagana.
2. Termin ważności w/w testów min. 12 miesięcy od dnia dostawy.
3. Wymagamy dostarczenia instrukcji użycia w/w testów , nazwy ich producenta oraz listy min. 10 jednostek używających w/w testy.
4. Do wykonania badań za pomocą oferowanych testów nie może być wymagane oprócz pipety automatycznej, żadne
dodatkowe wyposażenie.
5. Obowiązkowe dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy zestawów/testów zawierających substancje
zakwalifikowane jako niebezpieczne.
6. Nie dopuszczamy składania oferty częściowej na pakiet.

## Pakiet 5
PAKIET 5
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ SPRZĘTU DO POBIERANIA KRWI DO APARATU RAPIDLAB 248
L.p. | Kod CPV | Odczynniki i urządzenia pomocnicze | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Zestaw buforów 6,838/7,382 (4 zest. buf.) do aparatu Rapidlab 248 | op. | 4
2. | 33696200-7 | Zestaw do płukania (4 but. z płynem płuczącym+ 4 zest. odbiał./kond.) do aparatu Rapidlab 248 | op. | 4
3. | 33696200-7 | Roztwór do napełniania czujnika pH (op. 3 szt. + 1 uszczelka) aparat Rapidlab 248 | op. | 1
4. | 33696200-7 | Roztwór do napełniania czujnika referencyjnego (op. 3-4 szt. + 1 uszczelka), aparat Rapidlab 248 | op. | 1
5. | 33696200-7 | Kontrola do gazometrii, 3 poziomy:normal, acidosis, alkalosis op.(3x10x2-2,5ml) | op. | 1
6. | 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Kaseta elektrody referencyjnej | szt. | 1
7. | 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Zestaw rurek pompy odczynników i próbek do aparatu Rapidlab 248 | op. | 2
6. | 38434500-1 | Kapilary do gazometrii o poj. 175 μl, op. 500 szt. | op. | 3
7. | 38434500-1 | Kapilary do gazometrii o poj. 140 μl, op. 500 szt. | op. | 2
8. | 38434500-1 | Zamknięcia do w.w. kapilar, szt. | szt. | 3500
9. | 33141300-3 | Strzykawki do pobierania krwi zawierające jako antykoagulant suchą heparynę zbalansowaną o poj. max 1 ml, | szt. | 1200
10. | 38434500-1 | Zestaw do mieszania zawierający magnes + mieszadełka min. 100 szt w op. | op. | 5
11. | 24100000-5 | Butla z gazem cal: 5 % CO2 ( dop. zakres 4–6% ) i 12 % O2 ( dop. zakres 10–14%), dopełnione N2 | szt. | 1
12. | 24100000-5 | Butla z gazem slope: 10% CO2 (dop. zakres 8-12%) i O% O2 (dop. zakres 0-2%), dopełnione N2 | szt. | 1
10.. | 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Elektroda PCO2 | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11. | 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Elektroda pH | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12. | 38434500-1 DA 44-3 DA 24-3 | Elektroda pO2 | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
9. | 24496200-9 | Elektroda pH | szt. | 1 | 1600 | 1600 | 7 | 112 | 1712 | 1712
10. | 24496200-9 | Butla z gazem cal: 5 % CO2 ( dop. zakres 4 – 6 % ) i 12 % O2 ( dop. zakres 10 – 14 %), dopełnione N2 | szt. | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
11. | 24496200-9 | Butla z gazem slope : 10 % CO2 ( dop. zakres 8 – 12 % ) i 0 % O2 ( dop. zakres 0 – 2 % ), dopełnione N2 | szt. | 1 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
RAZEM:
Wymagania:
1. Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od dnia dostawy.
2. Zapewnienie autoryzowanej obsługi serwisowej aparatu RAPIDLAB 248 i dokonania przeglądu min.1x w roku (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
Oferent w ramach obsługi serwisowej dostarcza wymienione materiały zużywalne po podanej w ofercie cenie jednostkowej (niezmiennej
w trakcie trwania umowy) w niezbędnej ilości: elektroda pH, elektroda pO2, elektroda pCO2, elektroda referencyjna, zestaw rurek pompy
odczynników i próbek.
3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy niniejszego aparatu w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualny (imienny) dokument poświadczający przebycie przez serwisanta szkoleń w zakresie
czynności serwisowych (autoryzowanych przez producenta analizatora) na wymienionym aparacie ( nie starsze niż z 2012 roku).
5.Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy odczynników, zestawów zawierających substancje
zakwalifikowane jako niebezpieczne.

## Pakiet 6
PAKIET 6
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KONTROLI, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH, PŁYNÓW PŁUCZĄCYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
L.p. | Nazwa |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Kalibratory,kontrole, części zużywalne, płyny płuczące i inne odczynniki potrzebne do wykonania 4800 badań na oferowanym analizatorze -ilości i ceny i wartości wyszczególnia oferent
2. | Dzierżawa analizatora |  | mies. | 12
3. | Razem
I.Wymagania dotyczące analizatora
1.Analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciagłym,umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, sO2, Hb,HHb,HbF,COHb,MetHb,O2Hb, Na+,K+,Ca++( wymagany zakres pomiarowy od 0,2 - 9,99 mmol/l), Cl -, mleczany, glukoza,bilirubina całkowita ( wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do 30,0 mg/dl), kreatynina.
2.Analizator o wydajności minimum 15 oznaczeń na godzinę z możliwością zdefiniowania materiału (krew tętnicza, arterializowana).
3.Analizator- rok produkcji 2014,urządzenie fabrycznie nowe.
4.Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz,zasilanie awaryjne elementów systemu z UPS lub wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego.
5.Pomiar wszystkich wymienionych w pkt.1 parametrów mierzonych z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym.
6.Możliwość wyboru parametrów pomiarowych wg potrzeb użytkownika.
7.Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i kapilary probówki .
8.Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria,oksymetria,metabolity łącznie z elektrolitami) z próbki o objętości nie większej niż 130 µl.
9.Możliwość wykonania badania w krwi pełnej,osoczu,surowicy,płynach z jam ciała,materiałach kontroli jakości,dializatach.
10.Możliwość wprowadzenia aktualnej temperatury pacjenta ( przeliczenie parametrów wylicznych na aktualną temp. pacjenta).
11.Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji „na żądanie”.
12.System codziennej kontroli jakości na co najmniej 2 z 3 poziomów ( niski, prawidłowy, wysoki) z analizą statystyczną i graficzną.
13.Zamknięte niezależne ścieki.
14. Zabezpieczenie przed wprowadzeniem skrzepu do toru pomiarowego (automatyczne wykrywanie skrzepów ).
15.Bezobsługowy moduł oksymetryczny.
16.Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia,jeden pojemnik-1 odczynnik (roztwór).
17.Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 1 godzina.
18.Możliwość przerwania kalibracji w celu wykonania próbki CITO.
19.Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.
20.Wbudowany skaner ( czytnik) do odczytu kodu kreskowego pacjenta oraz operatora, drukarka umożliwiająca wydruk wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwością przedstawienia wyników w formie graficznej.
21.Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącej sieci komputerowej maksymalnie w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy. Wymagane jest, aby urządzenie było kompatybilne z laboratoryjnym (LIS) i szpitalnym (HIS) systemem informatycznym.
22.Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą analizatora).
23.Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim
24.Oferent zapewni instalację,uruchomienie analizatora i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz zaproponuje w ofercie harmonogram przeglądów okresowych.
25. Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych).
II. Wymagania dotyczące odczynników,materiałów kontrolnych i części zużywalnych
1.Zamawiający wymaga ,aby wszystkie odczynniki ,materiały kontrolne i części zużywalne były od jednego producenta.
2. Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu,że zaoferowane odczynniki i części zużywalne mogą współpracować z aparatem i nie uszkadzają toru pomiarowego.
3.Zaoferowane odczynniki powinny mieć aplikacje na w/w aparat.
4.Odczynniki muszą mieć udokumentowaną walidację na danym aparacie (przedstawić odpowiedni dokument od producenta ).
5.Zaoferowane materiały kontrolne na 3 poziomach (prawidłowy,patologicznie niski i patologicznie wysoki).
6..Oferowane odczynniki nie powodują utraty gwarancji elektrod (przedstawić pisemne oświadczenie).
7.Elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia,gwarancja na elektrody na cały okres trwania umowy.
8.Zamawiający wymaga, aby gwarancją elektrod była zgodna z gwarancją czasu producenta.
Wykonawca powinien dołączyć do oferty oświadczenie, że wraz z dostawą elektrod dostarczy również karty
gwarancyjne oferowanych elektrod ( lub inny dokument będący gwarancją zakupionych elektrod).
9.W materiałach zużywalnych Zamawiający wyklucza zaoferowanie papieru do drukarki i sprzęt do pobierania krwi.
10.Wykonawca powinien dołączyć do oferty ulotki opisujące oferowane odczynniki w j. polskim; w/w instrukcje należy dostarczyć wraz z dostawą odczynników.
11.Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie,że w przypadku materiałów kontrolnych zrealizuje całą dostawę z tym samym numerem seryjnym w czasie trwania umowy oraz dołączy do oferowanego materiału kontrolnego ulotkę przedstawiającą zakres wartości prawidłowych kontrolowanych parametrów w formie papierowej
12.Wyniki mleczanów i oksymetrii zabezpieczone przed interferencjami
13.Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie,że termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia do laboratorium.
III. Wymagania dotyczące serwisu
1. Oferent musi zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego dostępność autoryzowanego serwisu do aparatu (musi dołączyć dokument,że jest podmiotem upoważnionym przez producenta analizatora do wykonywania czynności,konserwacji i przeglądów i obsługi serwisu aparatu zgodnie
z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych z dn.20.05.2010 r. oraz naprawy.
2. Wykonawca zapewnia serwis (wliczonego w cenę dzierżawy) obejmujący czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy
o wyrobach medycznych.
3.Zamawiający wymaga udokumentowania czynności wykonywanych przez autoryzowany serwis.
4.Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz.
5. Powyżej 48 godzin niesprawności analizatora Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.
6. Całkowity koszt dokonywania czynności serwisowych wraz z kosztem napraw (w tym kosztem części i podzespołów) i przeglądów serwisowych ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy (czynszu dzierżawnym).
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto za opak /szt. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Cena jednost -kowa brutto za opak /szt. | Wartość brutto
Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych
1
2
3
4
5
…
Materiały kontrolne do oznaczania parametrów krytycznych
Poziom I - prawidłowy
Poziom II - patologiczny niski
Poziom II - patologiczny wysoki
Materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych
| Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych | miesiąc | 12
Razem Pakiet 6 | [6 empty] | X |  | X

## Pakiet 7
PAKIET 7
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONANIA BADAŃ METODĄ ELISA .
DOPUSZCZAMY SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH, ALE BEZ DZIELENIA POZ. NR 1
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu, wielkość | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | a) Borrelia IgM w surowicy (min. 96 ozn.) | op. | 5
|  | b) Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (min. 96 ozn.) | op. | 1
|  | c) Borrelia IgG w surowicy (min.96 ozn.) | op. | 5
|  | d) Borrelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (min.96 ozn.) | op. | 1
|  | e) Borrelia Western Bloot IgG wraz z odczynnikami zapewniającymi pracę na 1 rok (min 24 ozn.) | op. | 3
|  | f) Borrelia Western Bloot IgM wraz z odczynnikami zapewniającymi pracę przez 1 rok (min.24 ozn.) | op. | 2
2. | 33696200-7 | 17-Hydroksyprogesteron (min.96 ozn.) | op. | 2
3. | 33696200-7 | Leptyna ( min.96 ozn.) Sandwich EIA | op. | 2
RAZEM:
Wymagania:
1. Badania wykonywane w surowicy i płynie mózgowo - rdzeniowym.
2. Termin ważności odczynników winien zabezpieczać cały okres trwania umowy .
3. Minimum dwie opinie referencyjne użytkowników.
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych: na pozycję nr 1 i pozycję nr 2.
4. Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia.
5. Obowiązkowe dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - w przypadku testów/zestawów
zawierających substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
6. Pozycja nr 1 a-f - w przypadkach uzyskania wyników wątpliwych wymagamy wykonania badania kontrolnego na koszt oferenta.
Oferowane testy (pozycje 1a i 1c) mają zawierać antygen natywny: Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii i Borrelia garinii, a w klasie IgG dodatkowo
rekombinowane białko VlsE, a w klasie IgM - IgG/RF absorbent.
Pozycje 1c,1e,1f maja zawierać antygen natywny Borrelia afzelii + rekombinowane białko VlsE.
7. Wymagamy, aby zestawy zawierały wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki i inne materiały oraz sprzęt potrzebny do
wykonania badań bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów wyposażenia, odczynników czy też materiałów pomocniczych.
Wymagamy zabezpieczenia wymienionych elementów niezbędnych do wykonania podanej ilości badań z uwzględnieniem sytuacji wykony-
wania badań w seriach mniejszych niż ilość oznaczeń w zestawie.
8. Przeszkolenie personelu na koszt oferenta dla pracowników obsługujących sprzęt.
9. Nie wyrażamy zgody na dzielenie poz. 1 poprzez składanie ofert częściowych.

## Pakiet 8
PAKIET 8
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI MARKERÓW OBROTU KOSTNEGO ORAZ INNYCH BADAŃ
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO .
L.p | Kod CPV | Nazwa oznaczanego parametru, odczynnik i inne pozycje | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość opakowania, nr katalogowy proponowanego zestawu ( nr załącznika), nazwa aparatu, typ | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | TSH | ozn. | 4200
2. | 33696200-7 | FT4 | ozn. | 3500
3. | 33696200-7 | FT3 | ozn. | 1600
4. | 33696200-7 | anty-TPO | ozn. | 200
5. | 33696200-7 | anty-TG | ozn. | 200
6. | 33696200-7 | TRAB | ozn. | 100
7. | 33696200-7 | Osteokalcyna | ozn. | 200
8. | 33696200-7 | total P1NP | ozn. | 200
9. | 33696200-7 | B-CrossLaps ( CTx ) | ozn. | 200
10. | 33696200-7 | Witamina D | ozn. | 3300
11. | 33696200-7 | Parathormon | ozn. | 400
12. | 33696200-7 | Ferrytyna | ozn. | 500
13. | 33696200-7 | Prokalcytonina (PCT) | ozn. | 2500
14. | 33696200-7 | NTproBNP | ozn. | 400
15. | 33696200-7 | Troponina | ozn. | 200
16. | 33696200-7 | anty-HCV | ozn. | 300
17. | 33696200-7 | HBS-Ag | ozn. | 300
18. | 33696200-7 | anty-CCP | ozn. | 100
19. | 33696200-7 | CEA | ozn. | 100
20. | 33696200-7 | AFP | ozn. | 100
21. | 33696200-7 | IL-6 | ozn. | 100
22. | 33696200-7 | Kalibratory dla wszystkich wymienionych rodzajów badań
23. | 33696200-7 | Materiały kontrolne dla wszystkich wymienionych rodzajów badań
24. | 33696200-7 | Materiały eksploatacyjne do oferowanego analizatora
25. | 38434520-7 DA 24-3 DA 44-3 | Inne materiały do regularnej wymiany przez użytkownika- zgodnie z instrukcją np.. tłoczki, uszczelki, wężyki
26. | 38434520-7 PA 02-0 | Dzierżawa analizatora | M-ce | 12
RAZEM:
Wymagania:
1. Oferta ma zawierać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania
podanych ilości badań - zgodnie z instrukcjami wykonania badań i instrukcją obsługi oferowanego analizatora oraz z
uwzględnieniem terminów ważności odczynników i czasu trwania umowy.
2. Zamawiający wymaga materiałów do wewnętrznej kontroli jakości pochodzących od niezależnego producenta dla wszystkich
parametrów wymienionych w tabeli w ilości adekwatnej do ilości badań, z uwzględnieniem ważności odczynników i czasu trwania umowy.
3. Wewnętrzna kontrola jakości prowadzona będzie na dwóch poziomach (prawidłowym i patologicznym) minimum
dwa razy w tygodniu dla parametrów z pozycji 1-3, 10,13; dla pozycji 4-9, 11-12,14-21 1 x na dwa tygodnie.
4. Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie,że w przypadku materiałów kontrolnych zrealizuje całą dostawę z tym samym
numerem seryjnym w czasie trwania umowy oraz dołączy do oferowanego materiału kontrolnego ulotkę przedstawiającą zakres
wartości nominalnych kontrolowanych parametrów w formie papierowej.
5. Wykonawca zapewnia (w cenie oferty) minimum 4 razy w roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej, międzynarodowej kontroli
jakości dla w/w parametrów zakończony certyfikatem.
6. Wymagane parametry techniczne analizatora immunodiagnostycznego do wykonywania w/w badań przedstawia załączona tabela.
Wymagamy, aby analizator immunodiagnostyczny był nowy lub nie starszy niż 3-letni.
7. Gwarancja techniczna.
8. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi oferowanego analizatora.
9. Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącej sieci komputerowej (program Info Medica) laboratorium
maksymalnie w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
Tabela do pakietu 8
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO
| L.P. | PARAMETR | [6 empty] | WARUNKI OFEROWANE
| 1. | Zasada pomiaru: Chemiluminescencja lub Elektrochemiluminescencja
| 2. | Pełna automatyzacja badań
| 3. | Możliwość oznaczania min. 15 parametrów jednocześnie
| 4. | System swobodnego dostępu - możliwość badań citowych bez konieczności przerywania pracy aparatu
| 5. | Odczynniki w formie płynnej gotowe do użycia – min. 95%
| 6. | Wykrywanie mikroskrzepów w badanych próbkach
| 7. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych
| 8. | Automatyczna procedura czyszczenia, płukania i samokontroli analizatora
| 9. | Analizator do ustawienia na stole laboratoryjnym
| 10. | Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości

## Pakiet 9
PAKIET 9
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO KX- 21 (N).
L.p. | Kod CPV | Nazwa odczynnika | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Rozcieńczalnik (20 l), min. termin ważności 6 mies. | op. | 14
2. | 33696200-7 | Detergent (50 ml), min. termin ważności 6 mies. | op. | 2
3. | 33696200-7 | Odczynnik lizujący (500 ml), min. termin ważności 6 mies. | op. | 15
4. | 33696200-7 | Krew kontrolna 8-parametrowa na poziomie normalnym, op. jedn. max. 2,5 ml, min. Termin ważności min. 3 miesiące. | op. | 4
5. | 33696200-7 | Krew kontrolna 8-parametrowa na poziomie patologicznym wysokim, op. jedn. max. 2,5 ml, min. Termin ważności min. 3 miesiące. | op. | 3
6. | 33696200-7 | Krew kontrolna 8-parametrowa na poziomie patologicznym niskim, op. jedn. max. 2,5 ml, min. Termin ważności min. 3 miesiące. | op. | 3
RAZEM:
WYMAGANIA
1. Data ważności odczynników minimum 1 rok - licząc od dnia dostawy (nie dotyczy krwi kontrolnej).
2.Oferent gwarantuje spełnienie wymagań jakościowych oferowanych odczynników (zgodność z instrukcją aparatu KX 21(N)). Oferowane odczynniki
i materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta i nie mogą wpływać na dokonywanie dodatkowych kalibracji czy zmian kalibracji
przy pierwszym podłączeniu odczynników.
3.Oferent musi zapewnić autoryzowany serwis analizatora oraz dostarczyć aktualny (imienny) dokument poświadczający przebycie przez
serwisanta szkoleń w zakresie czynności serwisowych (autoryzowanych przez producenta analizatora) na wymienionym aparacie
( nie starsze niż z 2012 roku). Wymagamy stosowania do napraw oryginalnych, nowych części zamiennych (oświadczenie oferenta).
4. Wykonawca musi zapewnić dostępność do bezpłatnego korzystania z międzynarodowej kontroli jakości badań hematologicznych wykonywanych
na aparacie Sysmex KX-21N.
5. Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki odczynników wraz z pierwszą dostawą .
6. Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącej sieci komputerowej (program Info Medica) laboratorium
maksymalnie w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.

## Pakiet 10
PAKIET 10
DOSTAWA ZESTAWÓW DO OZNACZANIA PROFILU ALERGOLOGICZNEGO PEDIATRYCZNEGO
WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY NIEZBĘDNEJ DO WYKONANIA BADAŃ .
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Zestawy do oznaczania profilu alergicznego pediatrycznego wystarczające do wykonania badań u 1100 pacjentów. | op. | 69
2. | 33696200-7 | Inne elementy niezbędne do wykonania podanej ilości badań - wyszczególnić. | szt.
3. | PA02-0 | Dzierżawa sprzętu niezbędnego do wykonania badań - wyszczególnić wszystkie elementy | mies. | 12
RAZEM:
WYMAGANIA :
I ODCZYNNIKI
1. Do wykonania badania potrzeba nie więcej niż 500 μl surowicy.
2. Zestaw ma zawierać testy paskowe, przy czym jeden pasek testowy ma być przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta i umożliwiać
osobną identyfikację każdego naniesionego alergenu.
3. Każdy pasek ma zawierać: a) linię kontrolną wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy,
b) alergeny naniesione na membranach nitrocelulozowych w postaci osobnych linii.
4. Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy).
5. Profil alergiczny ma oznaczać we krwi natępujące alergeny :mieszanka traw, brzoza, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, białko jaja, żółtko jaja,
mleko, dorsz, kazeina, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko. Test może oznaczać więcej
alergenów - podana ilość i rodzaj alergenów (na pasku) określają wymagania minimalne.
6. Ocena półilościowa pasków - wynik podawany w skali sześciu klas (EAST)- z wykorzystaniem urządzenia skanującego i programu
komputerowego. Inkubacja pasków testowych automatyczna z wykorzystaniem aparatu oraz wbudowany systemem kołyszący.
7. Jeżeli do wykonania badań są potrzebne odczynniki nie będące elementem zestawu, należy je wymienić i podać: ilości, cenę netto,
cenę brutto, wartość VAT, wartość netto i brutto.
II APARATURA , SPRZĘT I INNE URZĄDZENIA POMOCNICZE ORAZ MATERIAŁY ZUŻYWALNE
1. Należy wymienić wszystkie elementy aparatury/sprzętu, które są potrzebne do wykonania badania i ująć je w ofercie - dzierżawa.
2. Wymagamy ujęcia w ofercie również a) innego sprzętu niż będący przedmiotem dzierżawy, a który jest niezbędny do wykonania badań,
b) części wymiennych do aparatury (zgodnie z instrukcją), oprogramowanie,
c) materiały zużywalne.
Wszystkie te elementy oferty należy wymienić i podać: ilości, cenę netto, cenę brutto, wartość VAT, wartość netto i wartość brutto.
Ich ilości muszą być wystarczające do wykonania podanej ilości badań i czasu trwania umowy.
3. Wymagamy polskiej wersji językowej w oferowanym sprzęcie, archiwizacji wszystkich wyników, a także możliwości samodzielnej pracy
- bez podłączenia do komputera.
4. Wymagamy automatycznego dozowania i aspiracji odczynników.
5. Bezpłatne szkolenie dla pracowników obsługujących sprzęt.
III OGÓLNE
1. Wymagamy dostarczenia instrukcji wykonania badania oraz instrukcji obsługi aparatury/sprzętu w celu potwierdzenia spełnienia
wymagań.
2. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji.
3. Oferowane ilości testów/odczynników nie mogą być mniejsze niż wymagane. Dotyczy to przypadków, gdy wielkość zestawu
uniemożliwia zaoferowanie wymaganej ilości testów/odczynników. Dopuszczamy wówczas przedstawienie w ofercie innej ilości
testów/odczynników, zbliżonej do wymaganej (wynikającej ze sposobu konfekcjonowania), lecz nie mniejszej niż wymagana.
Należy wtedy w ofercie podać ilość opakowań oraz ilość testów/odczynników w opakowaniu.

## Pakiet 11
PAKIET 11
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA IgE SWOISTEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY ORAZ
DOSTAWA TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH PUNKTOWYCH SKÓRNYCH.
L.p. | Kod CPV | Nazwa odczynnika | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VA T % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-9 | Odczynniki z surowicami referencyjnymi i innymi odczynnikami oraz materiałami niezbędnymi do wykonania 1100 badań IgE specyficznego metodą ELISA z alergenami na nośniku - wg spisu podanego poniżej - do wyboru przez zamawiającego. W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje. |  | 1020
2. | 33124130-5 | Testy punktowe skórne – kompatybilne do testów ELISA | amp.a3 ml | 250
3. | 33696200-9 | Odczynniki do oznaczania IgE swoistych na panelach alergenowych ( po 10 alergenów na pasku) zawierających najpopularniejsze alergeny wziewne ( podać listę) | op. | 1
4. | 33696200-9 | Odczynniki do oznaczania IgE swoistych na panelach alergenowych ( po 10 alergenów na pasku) zawierających najpopularniejsze alergenypokarmowe ( podać listę) | op. | 1
5. | 33696200-9 | Test potwierdzający sprawność techniczną czytnika (liniowość, wydajność płuczek i kontrolę pipetowania) | op. | 4
6. | 38434520-7 DA 24-3 PA 02-0 | Dzierżawa aparatury zgodnie z warunkami podanymi w wymaganiach. | mies. | 12
RAZEM:
Wymagania
I | Odczynniki i materiały do oznaczania IgE specyficznego wraz z dzierżawą aparatury.
1. Spis alergenów: brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita,olsza czarna, wierzba iwa, nabłonek kota, nabłonek psa, nabłonek świnki morskiej, nabłonek
chomika, pierze kurze, pierze kacze, pierze gęsie, jad pszczoły, jad osy, jad szerszenia, białko mleka krowiego, kazeina, mięso wieprzowe, mięso wołowe,
mięso kacze, mięso kurze, mięso indycze, pokarmy dzieci,białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, gluten/gliadyna, pektyna, soja, pomidory,
(korzeń), ziemniaki, orzeszki ziemne, orzech włoski, orzech laskowy, orzechy pistacjowe, banan, malina, marchew, seler
śliwka, kiwi, winogrona, czekolada, mąka pszenna, mąka żytnia, kukurydza, dorsz, karp, tuńczyk, makrela, pstrąg, śledź, ryby i skorupiaki (panel),
przyprawy (panel), alergeny wziewne (panel), drzewa (panel), trawy wczesne (panel), trawy późne (panel), zboża, chwasty, roztocza kurzu domowego,
mieszanka pleśni, nabłonki, nabłonek królika, pióra- ptaki śpiewające, pióra - pościel, lateks. Spis ten uwzględnia minimum asortymentowe oferowanych
alergenów. W przypadku posiadania szerszej oferty alergenów i zaistnienia takiej potrzeby dopuszczamy możliwość zamówienia innych alergenów
niż wymienione. Ilości poszczególnych rodzajów alergenów z wymaganej oferty określać będą składane w czasie trwania umowy zamówienia.
2.Dostarczenie spisu oferowanych alergenów i paneli alergenów.
3. Wymagamy wstawienia aparatury do wykonania testów alergicznych - IgE specyficznych metodą ELISA.
4. Aparatura ma zawierać:
a) czytnik ELISA do odczytywania ekstynkcji, posiadający filtry 405, 450, 492, 620, umożliwiający wykonywanie różnych badań,
b) płuczkę,
c) cieplarkę,
d) podświetlany stolik do mikropłytek,
e) komputer z oprogramowaniem do IgE specyficznego z możliwością przetwarzania danych dla celów statystycznych,
f) możliwość podłączenia do szpitalnej sieci komputerowej.
5. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji.
II Testy punktowe skórne.
1. | Dostarczanie testów wraz z roztworami kontrolnymi zgodnie z zamówieniami w czasie trwania umowy.
2. | Wymagane minimum asortymentowe:
a) mieszanki
b) pyłki
c) sierści/ nabłonki
d) pleśnie
e) mięsa
f) ryby
g) owoce
h) warzywa
i) mąki/ kleiki/ jaja
j) przyprawy
k) roztocza: roztocze I D. farinae, roztocze II D. pteronyssinus
Oferent zobowiązany jest wraz z ofertą przedstawić spis dostępnych testów punktowych skórnych.
III | Pakiet niepodzielny. Testy punktowe skórne i testy ELISA do oznaczania IgE specyficznego - produkowane przez tę samą firmę.
IV Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki preparatu/odczynnika, jeśli odczynniki zawierają substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne.

## Pakiet 12
Pakiet 12
Odczynniki laboratoryjne do użytku medycznego. Pozostałe zestawy, testy i inne odczynniki.
Możliwość składania ofert pozycjami od pkt 1 do pkt 14
L.p. | Kod CPV | Zestaw, test lub odczynnik | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość i nr katalogowy proponowanego zest./testu/odczynnika | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696500-0 | Krew utajona w kale - test kasetkowy, immunochromatograficzny, eliminujący dietę, czułość 25 ng/ml | test | 80
2. | 33141000-0 | Zestaw do pobierania próbek w materiale na obecność owsika ludzkiego z instrukcją pobrania i etykietą (metoda przylepca) | test | 0
2. | 33696500-0 | a)Giardia – test paskowy immunochromatograficzny do wykrywania w kale cyst Giardia Lamblia | test | 75
|  | b)Kontrola pozytywna dla w/w testu, 1ml | op. | 2
|  | Razem poz. 2a i 2b | x | x | x
3. | 33696500-0 | Mikroalbuminy - test immunochromatograficzny (nie kolometryczny) paskowy lub płytkowy do szybkiego wykrywania podwyższonego poziomu mikroalbumin w moczu jakościowy lub półilościowy. | test | 140
4. | 33696500-0 | Barbiturany - test płytkowy jednostopniowy, immunochromatograficzny, czułość 300 ng/ml moczu | test | 30
5. | 33696500-0 | Benzodiazepiny - test płytkowy w moczu, jednostopniowy, immunochromatograficzny, czułość 300 ng/ml | test | 30
6. | 33696500-0 | NARKOTYKI - testy jakościowe płytkowe do wykrywania narkotyków w moczu metodą immunochromatograficzną (do profesjonalnego użytku w laboratorium)- w nawiasach podano czułość testów w ng/ml.
|  | a) amfetamina (1000) | test | 120
|  | b) metamfetamina (1000) | test | 120
|  | c) kokaina (300) | test | 120
|  | d) opiaty (300) | test | 120
|  | e) marihuana (50) | test | 120
|  | f) ecstasy (500) | test | 120
|  | g) fencyklidyna (25) | test | 120
|  | h) metadon (300) | test | 120
|  | Razem poz. 6a-6h | x | x
7. | 33696500-0 | Kotynina-test jakościowy płytkowy do wykrywania kotyniny w moczu metodą immunochromatograficzną o granicy wykrywalności 200 ng/ml , do użytku w profesjonalnych laboratoriach. | test | 120
8. | 33696500-0 | Trójcykliczne antydepresanty-test jakościowy płytkowy do wykrywania w moczu TCA o granicy wykrywalności 1000 ng/ml | test | 120
9. | 33696500-0 | a)17-KETOSTERYDY (17-KS) - test kolumnowy manualny z użyciem jednorazowych kolumn wypełnionych absorbentem.(*) | test | 280
|  | b)17 - HYDROKSYKORTYKO -STERYDY- metoda i warunki jak przy 17-KS. | test | 280
|  | c)Mocz kontrolny dla poz. 10a-b, op. 20-25 ml,wartości normalne | op. | 5
|  | b) wartości patologiczne | op. | 0
Razem poz. 9a -9c
13. | 24496500-2 | Giemsa op.(200-500ml) termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 22500 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | May-Gruenwald op.(200-500ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 14000 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Odczynnik Ebnera, op.(200-500ml) | ml. | 1000 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Mac-William, op.(100-200ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 100 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Pandy,op. (100-200ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 100 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Nonne-Apelt, op.(100-200ml), termin. ważn. min. 8 mies. | ml. | 100 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10. | 33696500-0 | Odczynnik Lugola | ml | 1000
11. | 33696500-0 | Odczynnik Samsona (do liczenia pleocytozy w PMR),op. (100ml) | op. | 1
12. | 33696500-0 | a) Giemsa op.(200-500ml) termin ważn. min. 8 mies. | ml.
| 33696500-0 | b) May-Gruenwald op.(200-500ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml.
| 33696500-0 | a) Odczynnik Ebnera, op.(200-500ml) | ml. | 1000
| 33696500-0 | b) Mac-William, op.(100-200ml), termin ważny min. 8 mies. | ml. | 100
| 33696500-0 | c) Pandy,op. (100-200ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 100
| 33696500-0 | d) Nonne-Apelt, op.(100-200ml), termin. ważny min. 8 mies. | ml. | 100
Razem poz. 12a - 12d
13. | 33696500-0 | Odczynnik mikrobiologiczny Odczynnik Erlicha (uwidaczniający reakcję wytwarzania indolu z tryptofanem), op. 500ml | szt. | 4
14. | 33696500-0 | Odczynnik mikrobiologiczny Błękit metylenowy Löfflera (Neisser I), op. 100 ml | szt. | 4
RAZEM
Wymagania:
1. Termin ważności odczynników winien zabezpieczać cały okres trwania umowy, a w przypadku zestawów i testów wynosić minimum 6 miesięcy
od dnia dostawy.
2. Test do wykrywania cyst Giardia Lamblia nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu poza powszechnie stosowanymi w laboratorium (probówki,
pipety, bagietki, pojemniki z PP ).
3. W przypadku zestawów i testów obowiązkowe dostarczenie metodyki badań wraz z ofertą.
4. Oferowane ilości odczynników/testów/zestawów nie mogą być mniejsze niż wymagane. Dotyczy to przypadków, gdy wielkość opakowania
jednostkowego uniemożliwia zaoferowanie wymaganej ilości lub też oferent nie dzieli opakowań zbiorczych.
Przykład: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do wykonania 500 ozn. Oferent posiada zestawy umożliwiające wykonanie 150 ozn.,
niepodzielne. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest zaoferować 4 zestawy po 150 oznaczeń.
5. Podane czułości testów (narkotyki, leki, inne substancje uzależniające itp.) są wartościami granicznymi - dopuszczamy testy bardziej czułe.
Nie wyrażamy zgody na oferowanie testów mniej czułych.
6. Obowiązkowe dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy odczynników, zestawów, testów zawierajacych
substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
7. (*) W przypadku oferowania zestawu wymagającego dodatkowo użycia eteru dietylowego, należy tę pozycję w odpowiedniej ilości zaoferować
i wyszczególnić w ofercie.

## Pakiet 13
PAKIET 13
DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Szybki paskowy test diagnostyczny do oznaczania CK-MB | szt. (test) | 40
2. | 33696200-7 | Materiał kontrolny dla testu CK-MB | op.(2x1ml) | 2
3. | 33124130-5 | Zestaw dwóch paskowych testów kontrolnych wielokrotnego użytku do sprawdzania działania układu optycznego analizatora | op. | 2
4. | 38434520-7 DA 24-3 PA 02-0 | Dzierżawa aparatury | mies. | 12
RAZEM:
Wymagania.
1.Testy i materiał kontrolny muszą być zgodne z instrukcją obsługi oferowanego systemu. Wymagamy dostarczenia prospektu
informacyjnego oferowanego aparatu.
2.Termin ważności testów paskowych i materiału kontrolnego min. 6 miesięcy - licząc od dnia otrzymania dostawy.
3. Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki substancji/preparatu, jeżeli oferowane wyroby zawierają substancje zaklasyfikowane
jako niebezpieczne.
4. Lista minimum 10 użytkowników użytkujących oferowany aparat. Zastrzegamy sobie możliwość uzyskania dodatkowych informacji.

## Pakiet 14
PAKIET 14
DOSTAWA CHEMIKALIÓW, SĄCZKÓW, PASKÓW WSKAŹNIKOWYCH
L.p. | Kod CPV | Nazwa pozycji | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 24326000-5 | Aceton cz.d.a. | l | 3
2. | 24311410-4 | Kwas solny, 35-38%,cz.d.a | l | 1
3. | 24322000-7 | Butanol-1 | l | 1
4. | 24322220-5 | Alkohol etylowy bezwodny 99,8% cz.d.a. (Etanol) | l | 1
5. | 24311410-4 | Kwas solny stężony cz.d.a. | l | 0
5. | 24315000-5 | Nitroprusydek sodowy,cz.d.a. | g | 10
7. | 24311411-1 | Kwas siarkowy stężony cz.d.a. | l | 0
6. | 24323210-9 | Kwas octowy lodowaty cz.d.a. | l | 1
7. | 24312120-1 | Chlorek sodowy cz.d.a. | kg | 3
10. | 24313124-6 | Siarczan sodowy bezwodny cz.d.a. | kg | 0
8. | 24313200-3 | Fosforan sodowy I zasadowy bezwodny cz.d.a. | kg | 1
9. | 24313200-3 | Fosforan sodowy II zasadowy bezwodny cz.d.a. | kg | 1
10. | 24313200-3 | Fosforan potasowy I zasadowy cz.d.a. | kg | 1
14. | 24313000-1 | Sodu wodorowęglan cz.d.a. | kg | 0
15. | 24300000-7 | Wodorotlenek potasowy | kg | 0
16. | 24326000-5 | Aldehyd p-dimetyloaminobenzoesowy cz.d.a. | g | 0
11. | 24327000-2 | Kwas trichlorooctowy cz.d.a. | kg | 0.5
18. | 24313000-1 | Węglan sodowy cz.d.a. | kg | 0
12. | 24325000-8 | Kwas 5-sulfosalicylowy 2xhydrat, cz.d.a. | g | 100
13. | 24315000-5 | Sodu wodorotlenek cz.d.a | kg
13. | 24313120-8 | Amonowy siarczan cz.d.a. | kg | 0.1
14. | 24300000-7 | Kwas salicylowy cz.d.a. | kg | 0.1
15. | 24315000-5 | Potasu dichromian, cz.d.a | kg | 0.1
21. | 24411000-8 | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | l | 0
16. | 24300000-7 | Chloroform cz.d.a. stab. Amylenem | l | 1
17. | 24326000-5 | Eter dietylowy cz.d.a. | l | 1
| 24327000-2 | Ninhydryna cz.da | g | 0
| 24312120-1 | Chlorek rtęci (HgCl2) cz.d.a. | g | 0
18. | 24327000-2 | Sudan III, BM | g | 10
19. | 24327000-2 | Chloralu wodzian | g | 10
| 24311410-4 | Kwas nadchlorowy 60%, cz.d.a. | l | 0
20. | 24315000-5 | Mieszanina chromowa do czyszczenia szkła | l | 2
21. | 24322220-5 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | l | 1
| 24313000-1 | Rtęci (II) azotan cz.d.a. | g | 0
| 24315000-5 | Sodu cyjanek, ekstra czysty | g | 0
22. | 24315000-5 | Jod krystaliczny cz. | g | 200
23. | 24315000-5 | Jodek potasowy cz.d.a. | g | 50
24. | 24315000-5 | Żelaza (III) chlorek 6hydrat cz.d.a. | g | 0
24. | 24326000-5 | 4-Dimetyloaminobenzaldehyd,cz.d.a | g | 25
25 | 33124131-2 | Papierki (paski) wskaźnikowe uniwersalne o zakresie pH 1-10, opak. min. 100 szt. | op. | 0
26 | 33124131-2 | Papierki wskaźnikowe o zakresie pH 6,4 – 8,0 ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania. Opak. min. 200 pasków (lub 2 x 100 pasków). | op. | 1
27 | 33124131-2 | Papierki wskaźnikowe o zakresie pH 5,4 – 7,0 (ewentualnie od 4,0 do 8,0) ze skalą barw zawierającą min. 7 pól barw do porównania. Opak. min. 200 pasków (lub 2 x 100 pasków). | op. | 2
28 | 15994200-9 DA 24-3 | Sączki jakościowe średnie, śr. 9 cm | op. | 2
29 | 15994200-9 DA 24-3 | Sączki jakościowe średnie, śr. 11-12,5 cm, | op. | 3
| 15994200-9 DA 24-3 | Sączki Whatman nr 42 o śr. 12,5 cm, op 100 szt | op. | 0
30 | 2400000-4 | Celluloza, arkusze plastikowe do TLC, ( bez wskaźnika fluorescencyjnego), grubość warstwy 0,1 mm, wielkość arkuszy 20 x 20 cm, op. 25 szt. | op. | 2
RAZEM:
WYMAGANIA
1. Termin ważności nie krótszy niż 1 rok od dnia otrzymania towaru.
2. Obowiązkowe dostarczenie wraz z dostawą odczynników kart charakterystyki substancji/ preparatu - dla wyrobów zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne.
3. Dopuszczamy zaoferowanie towaru w ilości większej niż wymagana - dotyczy to sytuacji wynikającej ze sposobu konfekcjonowania -
należy wówczas w ofercie podać ilość wymaganą , a w nawiasie ilość oferowaną.

## Pakiet15
PAKIET 15
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO
L.p. | Kod CPV | Nazwa zestawu/ pozycji | j.m. | Ilość oznaczeń prób badanych | Ilość oznaczeń prób badanych + ilość testów przeznaczonych na kalibracje i kontrole | Ilość oferowa -nych op. | Cena jedn. netto za j.m. | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | ACTH | ozn. | 800
2. | 33696200-7 | ANDROSTENDION | ozn. | 300
3. | 33696200-7 | CMV IgG | ozn. | 200
4. | 33696200-7 | CMV IgM | ozn. | 200
5. | 33696200-7 | C-PEPTYD | ozn. | 300
6. | 33696200-7 | DHEA (siarczan) | ozn. | 200
7. | 33696200-7 | ESTRADIOL | ozn. | 300
8. | 33696200-7 | FSH | ozn. | 600
9. | 33696200-7 | HGH | ozn. | 700
10. | 33696200-7 | IGE całkowite | ozn. | 1600
11. | 33696200-7 | IGF-1 | ozn. | 300
12. | 33696200-7 | IGFBP-3 | ozn. | 300
13. | 33696200-7 | INSULINA | ozn. | 1000
14. | 33696200-7 | KARBAMAZEPINA | ozn. | 200
15. | 33696200-7 | KORTYZOL | ozn. | 800
16. | 33696200-7 | KWAS WALPROINOWY | ozn. | 200
17. | 33696200-7 | LH | ozn. | 600
18. | 33696200-7 | PROGESTERON | ozn. | 100
19. | 33696200-7 | PROLAKTYNA | ozn. | 300
20. | 33696200-7 | TESTOSTERON | ozn. | 300
21. | 33696200-7 | TOXO IgG | ozn. | 200
22. | 33696200-7 | TOXO IgM | ozn. | 200
23. | 33696200-7 | ANTY-TPO | ozn. |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
24. | 33696200-7 | ANTY-TG | ozn. |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
23. | 33696200-7 | Wszystkie wzorce niezbędne do wykonania powyższych badań jeżeli zestawy ich nie zawierają - wymienić w podpunktach
24. | 33696200-7 | Wszystkie kontrole do wykonania powyższych badań- wymienić w podpunktach
25. | 33696200-9 DA24-3 | Wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania powyższych badań - wymienić w podpunktach
26. | DA44-3 | Części wymienne do aparatu- do wymiany w trakcie trwania umowy wg. instrukcji obsługi, wymienić w podpunktach
27. | PA02-0 | Dzierżawa analizatora | m-c | 12
RAZEM:
1. Termin ważności odczynników winien zabezpieczać cały okres trwania umowy;tj. gwarantować ich zużycie
w terminie ważności przy podanej liczbie badań (zakładając równomierne zużycie odczynników).
2. Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki odczynników zawierających substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
3. Zamawiający wymaga materiałów do wewnętrznej kontroli jakości pochodzących od niezależnego producenta dla wszystkich
parametrów wymienionych w tabeli w ilości adekwatnej do ilości badań, z uwzględnieniem ważności odczynników i czasu trwania umowy.
4. Wewnętrzna kontrola jakości prowadzona będzie na dwóch poziomach (prawidłowym i patologicznym) minimum 1 raz w tygodniu
5. Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie,że w przypadku materiałów kontrolnych zrealizuje całą dostawę z tym samym
numerem seryjnym w czasie trwania umowy oraz dołączy do oferowanego materiału kontrolnego ulotkę przedstawiającą zakres
wartości nominalnych kontrolowanych parametrów w formie papierowej.
6. Wykonawca zapewnia (w cenie oferty) minimum 4 razy w roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej, międzynarodowej kontroli
jakości dla w/w parametrów zakończony certyfikatem.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO
| L.p. | WYMAGANIA OGÓLNE/PARAMETRY | [8 empty] | OFEROWANE WARUNKI
| 1. | Producent
| 2. | Model, typ
| 3. | Wartość aparatu
| 4. | Kraj pochodzenia
| 5. | Rok produkcji - analizator nie starszy niż 5-letni
| 6. | Testy immunoenzymatyczne - detekcja chemiluminescencyjna
| 7. | Pełna automatyzacja analiz
| 8. | System swobodnego dostępu - możliwość wykonywania badań w trybie CITO bez konieczności przerywania pracy aparatu
| 9. | Automatyczne rozcieńczanie próbek
| 10. | Wydajność aparatu min. 100 ozn./godz.
| 11. | Liczba analiz wykonywanych z jednej próbki - minimum 3
| 12. | Liczba oznaczeń wykonywanych równocześnie - minimum 10
| 13. | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i płynów roboczych
| 14. | System chłodzenia odczynników w analizatorze
| 15. | Komputerowe opracowanie danych (statystyka, kontrola jakości)
| 16. | Identyfikacja odczynników przez system kodów kreskowych
| 17. | Możliwość podłączenia analizatora do istniejącego systemu informatycznego Szpitala
| 18. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych
| 19. | Analizator do ustawienia na stole laboratoryjnym

## Pakiet 16
PAKIET 16
DOSTAWA ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH DO ANALIZATORA MINICAP
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696600-1 | 1a). Rozdział białek w surowicy - odczynniki do wykonania 600 oznaczeń | op. | 1
|  | 1b). Roztwór płuczący (nie mniej niż 25 ml w opakowaniu) | op. | 1
|  | 1c). Surowica kontrolna - poziom normalny | fiolka (1 ml) | 5
RAZEM:
Wymagania:
1. Odczynniki zgodne z instrukcją użycia aparatu.
2. Ilość oferowanych naczyniek reakcyjnych należy zwiększyć uwzględniając, że średnio wykonuje się 11 badań tygodniowo.
3. Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy zestawów, testów, odczynników zawierających substancje
zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Karty należy dołączyć do pierwszej dostawy.
4. Wymagamy zaoferowania bezpłatnej kontroli zewnętrznej minimum raz w roku.
5. Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącej sieci komputerowej (program Info Medica)
laboratorium maksymalnie w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.

## Pakiet17
PAKIET 17
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO
L.p. | Kod CPV | Oznaczany parametr, odczynnik, metoda, max. wielkość opakowania odczynnika w zestawie | Ilość | J.m. | Nazwa, nr katalog., ilość i wielkość proponowanego zestawu | Cena netto 1 ozn. | Cena jedn. netto zestawu/ opakowa -nia | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena brutto 1 ozn. | Cena jedn. brutto zestawu/ opakowa- nia | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT ) | 3400 | ozn.
2. | 33696200-7 | Czas protrombinowy ( PT ) | 2900 | ozn.
3. | 33696200-7 | Fibrynogen | 300 | ozn.
4. | 33696200-7 | D-Dimery | 300 | ozn.
5. | 33696200-7 | Kalibratory niezbędne do wykonania wymienionych badań . |  | komplet na 12 mies.
6. | 33696200-7 | Materiały kontrolne na poziomie normalnym i patologicznym do wymienionych badań (1 ml). | 365 | but.
7. | 33696200-7 DA44-3 19520000-7 DA24-3 | Inne materiały zużywalne (np.odczynniki, części wymienne, kuwety itp. niezbędne do wykonania badań). |  | 12 mies. + ilość badań
8. | PA02-0 | Dzierżawa analizatora koagulologicznego. | 12 | mies.
RAZEM:
WYMAGANIA :
ODCZYNNIKI
1.Jeżeli wielkość zestawu uniemożliwia zaoferowanie wymaganej ilości odczynnika, wyrażamy zgodę na przedstawienie w ofercie innej ilości
odczynnika, zbliżonej do wymaganej ( wynikającej ze sposobu konfekcjonowania odczynnika), lecz nie mniejszej niż wymagana.
Odczynniki mają być przeznaczone do optycznej metody pomiaru - optycznie czyste.
Trwałość odczynnika do PT po rekonstrukcji min. 30 dni, a współczynnik ISI nie większy niż 1,1.
2.Terminy ważności odczynników winny gwarantować ich zużycie w okresie ważności, zakładając podane ilości oznaczeń, stabilność
odczynników, wielkość opakowania jednostkowego oraz ich równomierne zużycie w trakcie trwania umowy.
3.Obowiązkowe dostarczenie dla oferowanych odczynników instrukcji użycia i aplikacji na oferowany aparat oraz dokumentacji oferowanych
warunków jakościowych z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i użytego materiału kontrolnego (w formie wyników pomiarów)
z wyznaczonymi wielkościami:powtarzalnością, odtwarzalnością, dokładnością oraz korelacją wyników z wynikami uzyskanymi dla odczynnika
innego producenta - dla oferowanego typu analizatora.
4.W przypadku, gdy materiał kalibracyjny lub materiały kontrolne nie zawierają wszystkich wymaganych parametrów, dopuszczamy zaoferowanie
dodatkowych opakowań zawierających brakujące parametry – w takiej samej ilości. Należy wówczas w ofercie wymienić wszystkie rodzaje
kalibratorów / kontroli i wymienić parametry, które zawiera oferowany odczynnik.
5.Ilość i terminy ważności kalibratorów muszą być zgodne z instrukcją obsługi aparatu, metodyką i ilością badań.
6.Materiał kontrolny należy zaoferować w proporcji: 1/3 - kontrola patologiczna (2 poziomy : niski i wysoki), 2/3 - kontrola normalna.
7.Oferent ma zagwarantować (wymagane oświadczenie) dostawy tej samej serii kontroli normalnej i tej samej serii kontroli patologicznej przez
okres 1 roku - ciągłość serii kontroli na każdym poziomie przez min. 1 rok (dotyczy okresu trwania umowy).
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań stawianych kalibratorom i kontrolom, należy dostarczyći załączane do nich ulotki (przykład).
8.Dopuszczamy możliwość zaoferowania odczynników/zestawów do oznaczania więcej niż jednego paramertru - obowiązkowe wyszczególnienie
oznaczanych parametrów, a ilość oferowanego odczynnika winna być wystarczająca do wykonania sumy badań oznaczanych parametów.
9. Jeżeli kalibratory znajdują się w zestawie diagnostycznym, należy ten fakt wyszczególnić.
10.Należy określić również odczynniki niezbędne do wykonania badań (nie będące kontrolami i kalibratorami) nie wchodzące w skład zestawów.
11. Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki odczynników - z pierwszą dostawą.
12. Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącej sieci komputerowej (program Info Medica) laboratorium
maksymalnie w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
AUTOMATYCZNY ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY - PARAMETRY GRANICZNE (minimalne wymogi) - z koagulometrem
zapasowym (back - up)
| Lp | Wymagania ogólne |  |  |  | Opis
| 1. | PRODUCENT
| 2. | MODEL, TYP
| 3. | KRAJ POCHODZENIA
|  | Wymagania techniczne |  |  |  | Parametry graniczne - podać zakresy lub opisać
| 5. | ROK PRODUKCJI ANALIZATORA - ANALIZATOR NIE STARSZY NIŻ 4-LETNI
| 6. | Wbudowany komputer, obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę.
| 7. | Minimum trzy ścieżki pomiarowe: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna.
| 8. | Minimalny zakres badań: PT, Fibrynogen, Fibrynogen Clauss, AT III, D-Dimery, Białko C, Czynniki od II do XII, Plazminogen
| 9. | Minimalna wydajność: dla PT 60 ozn./godz., dla APTT 35 ozn./godz.
| 10. | Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT.
| 11. | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej.
| 12. | Pojemnik na próbki przystosowany również do próbek pediatrycznych.
| 13. | Oddzielne igły dozujące do osoczy i do odczynników.
| 14. | Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych).
| 15. | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dowolna liczba powtórzeń.
| 16. | Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym.
| 17. | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego.
| 18. | Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników.
| 19. | Drukowanie krzywych kalibracyjnych w formie graficznej.
| 20. | Program "Kontrola jakości" z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania.
| 21. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów.
| 22. | Możliwość podłączenia do szpitalnej sieci kopmputerowej - komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań.
| 23. | Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów - zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem wartości referencyjnych.
| 24. | Oprogramowanie w języku polskim.
| 25. | Aplikacje oferowanych odczynników na aparat w języku polskim.
| 26. | KOAGULOMETR ZAPASOWY (BACK-UP) manualny o takim samym systemie pomiarowym i aplikacjach odczynnikowych w celu zapewnienia identyczności wyników z koagulometrem automatycznym.
| 27. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych.

## Pakiet18
PAKIET 18
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 24 PARAMETROWEGO
L.p. | Kod CPV | Nazwa odczynnika | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Komplet odczynników do oferowanego analizatora niezbędnych do wykonania 18000 oznaczeń- wyszczególnić wszystkie odczynniki. | ozn. | 18000
2. | 33696200-7 | Części wymienne zużywalne - zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji do wymiany przez personel laboratorium analizatora - wyszczególnić. | szt.
3. | 33696200-7 | Krew kontrolna do oferowanego analizatora w proporcji: a) wartości normalne (50%) b) wartości patologiczne niskie (25%) c) wartości patologiczne wysokie (25%) | op.
4. | PA02-0 | Dzierżawa analizatora | mies. | 12
RAZEM:
WYMAGANIA
I ODCZYNNIKI
1.Wszystkie odczynniki i materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta - Wykonawca musi załączyć do oferty stosowne
oświadczenie. Muszą być zgodne z oryginalną instrukcją obsługi oferowanego analizatora.
2. Wszystkie oferowane odczynniki nie mogą zawierać nawet śladowych ilości cyjanków - udokumentowanie kartami charakterystyki.
3.Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki zalecane w instrukcji obsługi, podać ich: wielkość opakowania, ilość, cenę jednostkową
netto, brutto, wartość VAT, wartość netto i wartość brutto.
4.Metryczka w języku polskim dołączona do oferty.
5. Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej obejmującej oferowany analizator oraz analizator KX 21(N) będący
w Laboratorium (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) - minimum 4 razy w roku.
6. Krew kontrolna systematycznie dostarczana zgodnie z harmonogramem o terminie ważności min. 3 mies., a po otwarciu
opakowania jednostkowego min. 2 tygodnie. Oferowana ilość materiału kontrolnego ma być wystarczająca do wykonania min. 100
oznaczeń kontrolnych w ciągu 3 miesięcy. Należy podać odpowiedną ilość materiału kontrolnego, uwzględniając wymagane
proporcje: 50% - kontrola normalna, 25% - kontrola patologiczna niska i 25% kontrola patologiczna wysoka.
Należy podać ilość krwi kontrolnej niezbędnej na czas trwania umowy. Należy wymienić ilość, wielkość opakowania jednostkowego,
cenę jednostkową netto i brutto oraz wartość netto, brutto i VAT dla każdego rodzaju materiału kontrolnego.
7. Jeżeli z obliczeń dla podanej ilości oznaczeń (uwzględniając terminy ważności i wielkość opakowania jednostkowego), wyniknie
konieczność dostarczenia ilości większej niż wymagana - dopuszczamy taką możliwość i należy to uwzględnić w ofercie.
Przykład: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do wykonania 500 ozn. Oferent posiada niepodzielne zestawy na 150 ozn.
W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest zaoferować 4 zestawy po 150 oznaczeń.
8. Termin ważności odczynników (poza krwią kontrolną) min. 8 miesięcy- licząc od dnia dostawy.
9. Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącej sieci komputerowej (program Info Medica) laboratorium
maksymalnie w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
II ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY - 24 - PARAMETROWY TYPU CBC+WBC - 5 DIFF
| L.P. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  | OPIS
| 1. | PRODUCENT
| 2. | MODEL, TYP
| 3. | KRAJ POCHODZENIA
|  | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |  | PARAMETRY GRANICZNE (Podać zakresy lub opisać)
| 5. | ROK PRODUKCJI ANALIZATORA - nie starszy niż z 2009
| 6. | AUTOMATYCZNY POMIAR I ANALIZA minimum 24 PARAMETRÓW raportowanych na wyniku
| 7. | OZNACZANIE HEMOGLOBINY metodą bezcyjankową
| 8. | POMIAR Hgb niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych)
| 9. | WYDAJNOŚĆ ANALIZATORA min. 60 ozn./godz.
| 10. | OBJĘTOŚĆ aspirowanej próbki do analizy nie więcej niż 30 μl
| 11. | MOŻLIWOŚĆ oznaczenia krwi tzw. kapilarnej (aspiracja przez aparat próbki uprzednio rozcieńczonej z uwagi na podwyższoną lepkość i dokonanie automatycznego przeliczenia rozcieńczenia
| 12. | MOŻLIWOŚĆ oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych
| 13. | MINIMALNE ZAKRESY LINIOWOŚCI pomiaru partametrów (z jednej analizy bez rozcieńczania) WBC - 400x103/ul; PLT - 4000x103/ul
| 14. | DOWOLNOŚĆ trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+WBC - 5 DIFF) z możliwością realnej oszczędności odczynników w trybie pracy CBC
| 15. | AUTOMATYCZNY pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego
| 16. | PREZENTACJA wyników oznaczeń na histogramach i minimum 1 kolorowym wykresie typu skategram
| 17. | MOŻLIWOŚĆ wprowadzenia danych demograficznych pacjenta
| 18. | FLAGOWANIE wyników patologicznych
| 19. | DOWOLNOŚĆ redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartośći referencyjnych dla płci i wieku
| 20. | OPROGRAMOWANIE obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey'a-Jennings'a
| 21. | GWARANCJA techniczna przez cały okres umowy dzierżawy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych oraz materiałów zużywalnych (np. papier do wydruku wyników).

## Pakiet 19
PAKIET 19
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO BARWIENIA ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ, SZPIKÓW, PŁYNÓW MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I PŁYNÓW Z JAM CIAŁA
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość Brutto
1. | Odczynniki, części zużywalne i inne akcesoria potrzebne do wykonania 10000 badań (wypełnia wykonawca wyszczególniając wszystkie pozycje, Ilości i ceny umieszczając w tabeli).
2. | Dzierżawa aparatu | mies. | 12
Razem
WYMAGANIA GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW:
1. Termin ważności odczynników poza aparatem powyżej 3 miesięcy.
2. Kompletny zestaw odczynnikowy zwalidowany przez Oferenta.
3. Automatyczne wykrywanie i zarządzanie odczynnikami.
4. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia pozbawione substancji niebezpiecznych i trucizn.
(wymagane instrukcje oferowanych odczynników)
WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU:
1. Całkowicie zautomatyzowany, nowy fabrycznie aparat do barwienia preparatów (rozmazów)
krwi, szpiku, PMR i płynu z jam ciała o wydajności min. 15 rozmazów na godzinę.
Rok produkcji – nie wcześniej jak 2013.
2. Aparat powinien samodzielnie przesuwać wstawione na pokład szkiełka z rozmazem, barwić,
utrwalać, płukać i wydać ostatecznie wysuszone preparaty rozmazów.
3. Wymagany szeroki zakres dostosowania intensywności barwienia zgodnie z potrzebami
Zamawiającego (możliwość zapisu w pamięci aparatu różnych protokołów barwienia).
4. Wymagana możliwość stosowania standadowych podstawowych szkiełek hematologicznych
o wymiarach: 76 x 26 mm, 76 x 25 mm, gładkich bądź szlifowanych.
5. Ciągła możliwość doładowywania kolejnych szkiełek z rozmazami bez konieczności
oczekiwania na zakończenie trwającego barwienia.
6. Aparat wyposażony w system podtrzymania napięcia do zakończenia pełnego cyklu barwienia.
7. Instrukcja obsługi w języku polskim.
8. Gwarancja techniczna przez cały okres najmu, czas reakcji – przyjazdu serwisu w przypadku
awarii max. 24 godz. od momentu jej zgłoszenia.

## Pakiet 20
PAKIET 20
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
L.p. | Nazwa zadania |  |  | J.m. |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Odczynniki, części zużywalne i inne akcesoria potrzebne do wykonania podanych poniżej badań (wypełnia wykonawca wyszczególniając wszystkie pozycje, ilości i ceny umieszczając w tabeli).
2. | dzierżawa aparatu |  |  | mies. |  | 12
3. | Razem
| L.p. | Nazwa | [5 empty] | Ilość badań w roku
| 1. | czynnik V | [5 empty] | 20
| 2. | czynnik VII | [5 empty] | 50
| 3. | czynnik VIII | [5 empty] | 80
| 4. | czynnik IX | [5 empty] | 80
| 5. | czynnik X | [5 empty] | 20
| 6. | czynnik XI | [5 empty] | 20
| 7. | czynnik XII | [5 empty] | 20
| 8. | czynnik II | [5 empty] | 20
| 9. | Kalibratory,kontrole, pozostałe odczynniki, części zużywalne, płyny płuczące do wykonania w/w ilości badań | [5 empty] | uzupełnić
| 10. | dzierżawa analizatora | [5 empty] | uzupełnić
I.Wymagania dotyczące analizatora.
1. Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu i zapamiętania co najmniej 5 – ciu min. 6-cio punktowych krzywych kalibracyjnych.
2. Zasada detekcji: optomechaniczna, chromogenna.
3. Możliwość oznaczania z porównywalną jakością osoczy klarownych i lipemicznych (wymagane jest dołączenie opisu zasady działania).
4. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą analizatora).
5. Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim.
6. Oferent zapewni instalację,uruchomienie analizatora i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych
problemów technicznych oraz zaproponuje w ofercie harmonogram przeglądów okresowych
7. Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych
w ofercie odczynników i części zużywalnych).
8. Wymagamy, aby analizator był nowy lub nie starszy niż 3-letni.
II.Wymagania dotyczące odczynników,materiałów kontrolnych i części zużywalnych.
1.Zamawiający wymaga ,aby wszystkie odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne były
od jednego producenta.(Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu).
2. Zaoferowane odczynniki muszą mieć aplikacje na w/w aparat.
3.Odczynniki muszą mieć udokumentowaną walidację na danym aparacie (Przedstawić odpowiedni dokument od producenta ).
4.Oferta ma zawierać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne
niezbędne do wykonania podanych ilości badań – zgodnie z instrukcjami wykonania badań i instrukcją obsługi
oferowanego analizatora oraz z uwzględnieniem terminów ważności odczynników i czasu trwania umowy.
5. Wymaga się zaoferowania materiałów kontrolnych na 2 poziomach (prawidłowy,patologiczny).
Kontrole będą wykonywane z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie.
6.Wykonawca powinien dołączyć do oferty ulotki opisujące oferowane odczynniki w j.polskim;
w/w instrukcje należy dostarczyć wraz z dostawą odczynników.
7. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie,że termin ważności odczynników i materiałów
kontrolnych będzie wynosił co najmniej 3 miesiące licząc od dnia dostarczenia do laboratorium.
III.Wymagania dotyczące serwisu.
1. Oferent musi zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego dostepność autoryzowanego serwisu do aparatu.
2. Zamawiający wymaga udokumentowania czynności wykonywanych przez autoryzowany serwis.
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.
4. Całkowity koszt dokonywania czynności serwisowych wraz z kosztem napraw
(w tym kosztem części i podzespołów) i przegladów serwisowych ujęty
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy (czynszu dzierżawnym).
5. Zamawiający wymaga uzupełnienia poniższej tabeli.
L.p | Kod CPV | Nazwa oznaczanego parametru, odczynnik i inne pozycje | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość opakowania, nr katalogowy proponowanego zestawu (nr załącznika), nazwa aparatu, typ | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
odczynniki do oznaczania czynników krzepnięcia
Materiały kalibracyjne i kontrolne do oznaczania czynników krzepnięcia
Materiały dodatkowe, zużywalne do analizatora
Dzierżawa aparatu (12 miesięcy)
RAZEM: